## Anexo I
NOMBRE DEL CONCURSANTE: |  |  | FECHA:
Núm. Part. | Renglón | Descripción | Equipo Ofertado
ÚNICA | 1 | QUÍMICA CLÍNICA
| 2 | INMUNOLOGÍA
| 3 | HEMATOLOGÍA
| 4 | UROANÁLISIS
| 5 | MICROBIOLOGÍA
| 6 | COAGULACIÓN
| 7 | GASOMETRÍA
| 8 | MARCADORES CARDIACOS
| 9 | BIOLOGIA MOLECULAR
| 10 | AUTOINMUNIDAD
| 11 | INMUNOHEMATOLOGIA
ANEXO A "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS"
Renglón | # | Descripción: | Cumple Si/No
SISTEMA PRE-ANALÍTICO
| 1 | Un único punto de entrada para todos los tipos de tubos sin necesidad de colocar las muestras en posición de lectura para Códigos de Barras dentro de gradillas de entrada específicas.
| 2 | Deberá automatizar las tareas de:
| 2.1 | Identificación.
| 2.2 | Centrifugación.
| 2.3 | Destapado.
| 2.4 | Distribución.
| 2.5 | Re-taponador.
| 2.6 | Almacenamiento/refrigerado.
| 3 | La identificación debe hacerse por etiqueta con Código de Barras y por Tipo de Tubo (suero, plasma citratado, K-EDTA, etc.).
| 4 | La centrífuga debe estar integrada con capacidad superior a 300 tubos por hora. El proceso de centrifugación deberá ser totalmente automatizado (carga, descarga y autobalanceable).
| 5 | Capacidad para centrifugar muestras para Química Clínica, Inmunología y Coagulación con esquemas de centrifugación específicos por tipo de muestra y destino de trabajo.
| 6 | Capacidad para destapar los tubos de manera selectiva. Los tapones deberán ser eliminados automáticamente en un contenedor separado para residuos biológico-infecciosos.
| 7 | Rendimiento superior a 600 muestras/hora para tareas de destapado y distribución c/u.
| 8 | Libre de atención continua debido a la alta capacidad y a la libertad de configuración para las zonas de entrada y salida.
| 9 | Deberá ser configurable para recibir gradillas estándares, gradillas de los analizadores y gradillas de archivo.
| 10 | Capacidad para priorizar muestras marcadas como urgentes sobre las muestras de rutina.
| 11 | Habilitar el flujo continuo para la carga de muestras (carga continua).
| 12 | Capacidad para manejar distintos tipos y marcas de tubos de manera simultánea, sistema Middleware.
QUÍMICA CLÍNICA (SECA O HÚMEDA)
| 1 | Con capacidad promedio de procesamiento deberá ser de 1,000 a 2,000 pruebas por hora para Chihuahua y 300 - 400 pruebas por hora para Juárez
| 2 | Que permita el uso de tubos primarios de diferentes tamaños, así como lector identificador del código de barras, que permita además el uso de micro copas así como copas de diferentes medidas.
| 3 | Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra determinada
Que permita la carga de reactivos fríos al instrumento, en forma directa, sin necesidad de atemperarlos y sobre todo, que dicha carga pueda hacerse en cualquier momento del proceso.
4
| 5 | El equipo deberá procesar diferentes tipos de muestras como: suero, plasma, sangre total (sin necesidad de destapar el tubo o trasvasarlo), orina y liquido biológicos.
| 6 | El equipo debe contar con refrigeración a bordo.
| 7 | El equipó deberá detectar coágulos.
| 8 | Preferentemente puntas de muestreo de uso individual.
| 9 | El equipo deberá realizar las diluciones necesarias y reprocese muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.
| 10 | El equipo deberá de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.
| 11 | El equipo deberá tener la capacidad de procesos con código de barras
| 12 | Los reactivos deberán estar en presentación listos para su uso de igual manera os calibradores y controles deberán de encontrarse listos para su uso. En el caso de controles y calibradores liofilizados su tiempo hidratación no deberá ser mayor a 30 minutos y su estabilidad ya hidratados no deberá ser menor a una semana.
INMUNOLOGIA
| 1 | Método solicitado: Quimioluminiscencia, Quimioluminiscencia Amplificada y/o Electroquimioluminiscencia.
| 2 | El equipo deberá ser 100 % automatizado para análisis de inmunoensayos y su capacidad promedio de procesamiento deberá ser de 300 pruebas o más por hora para Chihuahua y 90 pruebas o más por hora para Juárez.
| 3 | Deberá contar con un sistema de detección del nivel del líquido(muestra y reactivo) y de detección de coágulos.
| 4 | Deberá contar con un mecanismo de apertura y cierre de tapones de reactivos integrado para evitar evaporación del mismo.
| 5 | El tiempo de obtención de resultados por prueba deberá ser de 18 minutos a 35min máximo.
| 6 | El equipo debe contar con refrigeración a bordo que permita conservación de los reactivos durante el proceso.
| 7 | El equipo deberá de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.
| 8 | El equipo deberá tener la capacidad de procesos con código de barras
| 9 | Los reactivos deberán de estar listos para su uso y deberá contar con capacidad de hasta 25 packs de reactivo a bordo y la calibración de pruebas a dos puntos.
| 10 | Los controles y calibradores deberán de ser líquidos y/o liofilizados. Su tiempo hidratación no deberá ser mayor a 30 minutos y su estabilidad ya hidratados no deberá ser menor a una semana.
HEMATOLOGIA
| 1 | El equipo deberá de contar con una biometría de mínimo 31 parámetros que incluya un diferencial de cinco partes, que cuente con cualquiera de las siguientes características: sistema de impedancia, láser, citometría de flujo, fluorescencia y enfoque hidrodinámico
| 2 | Su capacidad promedio de procesamiento con un mínimo de 200 muestras por hora para Chihuahua y 100 por hora para Cd. Juárez.
| 3 | Deberá de poseer dos métodos de aspirado, tubo cerrado y tubo abierto.
| 4 | El equipo deberá tener la capacidad de procesar fluidos corporales en la Delegación de Chihuahua y Juárez : LCR, Sinovial, Peritoneal y Pleural.
| 5 | El equipo deberá de contar con tres niveles de control: Bajo, Normal y anormal.
| 6 | El equipo deberá tener la capacidad de procesos con código de barras
| 7 | Los reactivos deberán ser líquido, listos para su uso. Biodegradables y libres de cianuro.
| 8 | Los controles y calibradores deberán de ser líquidos.
| 9 | El equipo debe cubrir como mínimo el estudio de Biometría Hemática de 6 partes con la inclusión de Granulocitos inmaduros
| 10 | Con opción de reportar Reticulocítos
UROANÁLISIS
| 1 | El equipo deberá medir parámetros físicos y químicos en orina con principios de medición para tira reactiva, gravedad específica, color y claridad.
| 2 | El equipo deberá procesar 200 muestras o más por hora para Chihuahua y para Cd. Juárez c/u.
| 3 | La tira reactiva deberá tener como mínimo diez parámetros para determinar de química urinaria, gravedad específica, color y claridad. La determinación de los analitos deberá incluir (Densidad específica, pH, bilirrubinas, glucosa, cetonas, sangre, proteínas, urobilinógeno, nitrito, leucocitos, color y claridad).
| 4 | Deberá tener capacidad de tener a bordo de 1 a 400 tiras reactivas.
| 5 | El equipo deberá contar con un lector automatizado para el reconocimiento y clasificación de partículas de orina (sedimento), que cuente con una clasificación automática de al menos 12 parámetros diferentes (eritrocitos, leucocitos, cúmulos de leucocitos, células escamosas, cilindros hialinos y cilindros patológicos, bacterias, espermatozoides, filamento mucoso, cristales y levaduras).
| 6 | Los resultados de los controles (control de calidad interno) deberán de ser almacenados en el equipo por lo menos un año.
| 7 | El equipo deberá de contar con dos niveles de control: Normal y anormal.
| 8 | El equipo deberá tener la capacidad de procesos con código de barras
| 9 | Las tiras deberán ser de química seca con zona blanco para detección de interferencias
| 10 | Los controles y calibradores deberán de estar en estado líquido y/o como liofilizado.
MICROBIOLOGÍA
| 1 | Sistema automatizado para la identificación y susceptibilidad de bacterias (Cocos y Bacilos) y/o levaduras presentes en muestras de pacientes.
| 2 | Paneles de Identificación y susceptibilidad.
| 3 | Placas con 96 pozos que contengan 32 pruebas bioquímicas y susceptibilidad a 23 antibióticos, para determinar la susceptibilidad de microorganismos en concentración mínima inhibitoria real.
| 4 | Inoculación automatizada y de forma estandarizada, con ajuste turbidimétrico con ajuste de estándar de 0.5 de McFarland para eliminar imprecisiones.
| 5 | Lectura automática de la identificación y susceptibilidad por fluorescencia.
| 6 | Lectura de manera manual o semiautomática.
| 7 | Sin necesidad de reactivos reveladores adicionales.
| 8 | Despliegue de reporte de antibiogramas y alertas de resistencia en base a reglas CLSI actuales.
| 9 | Caldo Mueller Hinton ajustado catiónicamente.
| 10 | Software en español para procesar la información, para la validación de los antibiogramas o resistencias cruzadas, frecuencia de las cepas, reportes epidemiológicos y estadísticos.
| 11 | Que permita edición y revisión de resultados de cualquier paciente y en cualquier momento.
| 12 | Control de calidad incluido utilizando cepas ATCC.
| 13 | Que incluya software epidemiológico
| 14 | Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
COAGULACIÓN
| 1 | Analizador de coagulación de mesa, automatizado.
| 2 | Que realice técnicas coagulométricas, colorimétricas, turbidimétricas y/o inmunológicas.
| 3 | El volumen de muestra no deberá de ser mayor a 100ul
| 4 | Los reactivos deberán ser líquido y/o liofilizados, listos para su uso, que contengan su propio buffer, para TP el ISI no mayor 1.2.
| 5 | Los controles y calibradores deberán ser liofilizados.
| 6 | Cuente con pantalla externa o integrada al equipo.
| 7 | Que sea interfasable.
| 8 | Capacidad para 6 reactivos a bordo como mínimo.
| 9 | Con capacidad como mínimo de 9 muestras de pacientes a bordo.
| 10 | Que procese a partir de tubo primario o copillas de muestra.
| 11 | Que cuente con cubetas de reacción desechables.
| 12 | Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
EQUIPO DE GASOMETRÍA
| 1 | Analizador automatizado para pruebas de gasometría arterial y venosa.
| 2 | Que no use tanques de gas para calibración.
| 3 | Con cartucho multiusos, que incluya soluciones de reactivos, membranas, electrodos y desechos
| 4 | Parámetros mínimos: pH, pCO2, pO2, Na+, Ca++iónico, Glucosa, Lactato, Hematocrito, HOC3, HCO3 std, TCO2, BEecf, EB, SO2, THb, Ca++ a pH 7.4 A-aDO2, PaO2/paCO2, IR.
| 5 | Equipo pequeño portátil de mesa
| 6 | Pantalla, teclado, impresora térmica y lector de código de barras
| 7 | Indicación de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).
| 8 | Limpieza automática del equipo entre muestra y muestra.
| 9 | Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automático de aguja.
| 10 | Electrodos selectivos de iones de flujo sin mantenimiento, sin cambio de membranas.
| 11 | Control de calidad integrado con estadísticas en dos niveles.
| 12 | Calibración automática o manual
| 13 | Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desechos.
| 14 | Que el operador no tenga contacto con los desechos infecto-contagiosos (Sistema cerrado)
| 15 | Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS
| 1 | Parámetros mínimos: Chihuahua: Mioglobina, BNP. Juárez: Mioglobulina, BNP, CK-MB, Dímero D, Troponina
| 2 | Equipo pequeño portátil de mesa
| 3 | Pantalla, teclado, impresora térmica y/o lector de código de barras
| 4 | Indicación de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).
| 5 | Por método de Inmunocromatografía.
| 6 | Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automático de aguja.
| 7 | Control de calidad integrado con estadísticas en dos niveles.
| 8 | Calibración automática o manual, con autotest.
| 9 | Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desechos.
| 10 | Que el operador no tenga contacto con los desechos infecto-contagiosos (Sistema cerrado).
| 11 | Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN
| 1 | Sistema de automatización para manejo de tubos con especímenes y preparación para pruebas.
| 1.1 | Sistema requerido de varios módulos para la manipulación y el procesamiento de especímenes, con red conectada mediante un sistema de transporte y control mediante software; se solicita que el equipo pueda ejecutar las tareas en forma secuencial con una mínima intervención del operador.
| 1.1.1 | Módulo de transporte hacia los instrumentos analíticos (como mínimo de química clínica, inmunología, hematología y coagulación) iniciando el transporte desde el equipo de preparación de muestras (pre analítico)
| 1.1.2 | Módulo de almacenamiento post-analítico.
ÁREA OPERATIVA
| 1 | 10 MESAS COMO MÍNIMO PARA TRABAJO DE OPERACIÓN
| 1.1 | Armadura de mesa con superficie de trabajo confeccionada como área de trabajo o almacenamiento para llevar a cabo tareas de laboratorio
| 1.2 | De acero inoxidable
| 1.3 | Estructura de soporte para utensilios de análisis y estructuras
| 1.4 | Mandadas a hacer a la medida según espacio de trabajo en el área.
| 2 | 6 (SEIS) EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
| 2.1 | Monitor LCD de 20" o mayor, resolución mínima FHD(1920x1080)
| 2.2 | CPU con
| 2.2.1 | Microprocesador Intel Core i7
| 2.2.2 | Memoria RAM 8GB o mayor
| 2.2.3 | Disco Duro al menos de 512GB o mayor
| 2.3 | Teclado Alfanumérico
| 2.4 | Mouse óptico
| 2.5 | Enlazado a sistema de la Institución y al del proveedor para generación de procedimientos y estadísticas.
| 2.6 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows con la versión profesional, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
ÁREA DE URGENCIAS
| 1 | Estación de trabajo para poder procesar muestras de urgencia
| 1.1 | Debe manejar muestras de urgencia en los equipos sin afectar las muestras en proceso
| 1.2 | EQUIPO DE CÓMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
| 1.2.1 | Monitor LCD de 20" o mayor, resolución mínima FHD(1920x1080)
| 1.2.2 | CPU con
| 1.2.2.1 | Microprocesador Intel Core i7
| 1.2.2.2 | Memoria RAM 8GB o mayor
| 1.2.2.3 | Disco Duro al menos de 512GB o mayor
| 1.2.3 | Teclado Alfanumérico
| 1.2.4 | Mouse óptico
| 1.3 | Enlazado a sistema de la Institución y al del proveedor para generación de procedimientos y estadísticas.
| 1.4 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows con la versión profesional, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
ÁREA DE JEFATURA
| 1 | Una Computadora con
| 1.1 | Monitor LCD de 20" o mayor
| 1.2 | CPU con
| 1.2.1 | Microprocesador Intel Core i7
| 1.2.2 | Memoria RAM 8GB o mayor
| 1.2.3 | Disco Duro al menos de 512GB o mayor
| 1.3 | Teclado Alfanumérico
| 1.4 | Mouse óptico
| 1.5 | Enlazado a sistema de la Institución y al del proveedor para supervisión de flujos de trabajo, procedimientos y estadísticas.
| 1.6 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows con la versión profesional, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
SOFTWARE DE SISTEMA DE LABORATORIO
El licitante deberá incluir en su propuesta las especificaciones técnicas del servicio de laboratorio. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA DE LABORATORIO:
| 1 | Idioma Español
| 2 | Completa configurabilidad de las impresiones y reportes
| 3 | Rastreabilidad de todos los procesos, auditoría por fecha, hora y usuario por cada transacción hecha en el sistema, es decir, por cada alta, modificación y cancelación de pacientes y de estudios
| 4 | Acceso controlado y seguridad con identificador del usuario y password de acceso en todos los niveles
| 4.1 | Acceso ilimitado de usuarios
| 5 | CONTROL DE FLUJO DE TRABAJO
| 5.1 | Configurable con el sistema de la Institución para descargar flujo de trabajo de manera diaria
| 5.2 | Emisión de forma automática de las indicaciones según estudios solicitados
| 5.3 | Listas de trabajo:
| 5.3.1 | Por sección de laboratorio / tipo de análisis
| 5.3.2 | Por estudio
| 5.3.3 | Por médico
| 5.3.4 | Por status (Sin imprimir, pendientes, impresos, con resultados, validados)
| 5.3.5 | por fango de fechas, folios y número del derechohabiente
| 5.3.6 | Mezcla de las anteriores
| 6 | CONTROL DE TRABAJO:
| 6.1 | Incluir los siguientes datos para todas las secciones de laboratorio
| 6.1.1 | Hojas de trabajo
| 6.1.2 | Listas de envío
| 6.1.3 | Bitácoras de resultados
| 6.1.4 | Relación de resultados impresos
| 6.1.5 | Impresión de reporte de resultados
| 7 | ADMISIÓN DE PACIENTES DE URGENCIAS
| 7.1 | Agregar a la lista de trabajo pacientes de urgencias entrelazado con el sistema de la Institución
| 7.2 | Medición de tiempos entre ingreso de solicitud, toma de muestra y/o entrega de tubos, generación de resultados y la impresión de los mismos para poder detectar el origen de retardos
| 7.3 | Sistema únicamente en el módulo de control solicitado
| 8 | VALIDACIÓN DE RESULTADOS
| 8.1 | Que permita la validación por estudio
| 8.2 | Que permita validar por pantalla todos los resultados a la vista
| 8.3 | Validar por lote (filtro de selección) imprimiendo una bitácora de los resultados validados indicando responsable y momento de la validación
| 9 | CONSULTA DE DATOS
| 9.1 | Consulta tabular de los resultados por paciente por número de derechohabiente o folio, graficación de cualquier parámetro tabular anterior
| 9.2 | Facilidad de búsqueda a través de Nombre, número de afiliación, folio, Apellido, Fechas, Diagnóstico, Unidad, etc.
| 10 | LISTADOS Y ESTADÍSTICAS
| 10.1 | Que permita el despliegue de resultados por:
| 10.1.1 | Unidad
| 10.1.2 | Servicio o especialidad medica
| 10.1.3 | Origen
| 10.1.4 | Premura ( Ordinarios y Urgentes)
| 10.1.5 | Por tipo de estudio
| 10.1.6 | por sección de laboratorio / tipo de análisis
| 10.1.7 | Combinación de las anteriores
| 10.2 | Capacidad de exportar datos estadísticos a otros paquetes de software comerciales
| 10.3 | Capacidad de calcular, totalizar y reportar dentro de un rango de fechas definidas por el usuario por tipo de estudio y el equipo donde se efectuaron
AUTOINMUNIDAD
| 1 | El equipo deberá tener como principio de medición metodología de ELISA o quimioluminiscencia.
| 2 | El equipo deberá tener la capacidad de carga hasta 100 muestras.
| 3 | El equipo deberá tener capacidad de carga continua.
| 4 | El equipo debe contar con puntas desechables para pipetear muestras y reactivos.
| 5 | El equipo deberá tener módulo de refrigeración con capacidad de mantener reactivos a bordo continuamente.
| 6 | El equipo deberá tener la capacidad de 96 posiciones para dilución en tiras de pozos, diluciones seriales.
| 7 | El equipo debe tener sensado de nivel en muestras, controles y reactivos.
| 8 | El equipo deberá contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el reporte de desempeño del control de calidad interno.
| 9 | El software del equipo deberá incluir el idioma español y ser accesible al usuario.
| 10 | Deberá incluir regulador y fuente interrumpible de energía que permita terminar el proceso del equipo en caso de falla en el suministro de energía eléctrica.
| 11 | El equipo deberá tener la capacidad de exportar los datos al sistema de laboratorio y/o a la base de datos del convocante a través de la interface.
| 12 | El equipo deberá de contar como mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal.
| 13 | Los reactivos deberán ser líquido y/o liofilizados listos para su uso.
| 14 | Se deberá contar con un Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para las patologías detectadas microscópicamente por la técnica de inmunofluorescencia:
| 15 | Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. Revólver para 5 objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 20X 40X y 100X. Oculares 10X/20X.
| 16 | Platina provista de carro con movimiento en X-Y. Condensador con apertura numérica.
| 17 | Epi iluminador estándar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de halógeno. Transformador integrado con regulación de intensidad sin escalas.
| 18 | Sistema de enfoque coaxial. Macrométríco. Micrométrico.
| 19 | Voltaje : 120V/60Hz.
BIOLOGIA MOLECULAR
| 1 | El equipo deberá contar con un Sistema que integre y automatice los cuatro pasos de la PCR en tiempo real: Extracción, Purificación, Amplificación y Detección dentro del cartucho.
| 2 | El equipo deberá de realizar pruebas semicuantitativas y cuantitativas.
| 3 | El equipo deberá de contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el reporte de desempeño del control de calidad interno.
| 4 | El equipo deberá contar con un sistema de cartuchos individuales desechables. Controles incluidos en cada cartucho.
| 5 | El equipo deberá tener la capacidad vía interface, los datos que debe recibir son: número de folio, nombre completo y número de afiliación del paciente, así como de enviar resultados de las pruebas al sistema de laboratorio de PCE (Oracle). Dicho enlace o interface es sin costo para el convocante.
| 6 | El equipo deberá imprimir los resultados en forma automática incluyendo todos los datos del paciente (número de folio, nombre completo y número de afiliación)
| 7 | Deberá incluir regulador y fuente interrumpible de energía que permita terminar el proceso del equipo en caso de falla en el suministro de energía eléctrica.
| 8 | El equipo deberá tener la capacidad de exportar los datos al sistema de laboratorio y/o a la base de datos del convocante a través de la interface.
INMUNOHEMATOLOGIA
| 1 | El equipo deberá contar con un Sistema compacto 2 en 1 integrado con la tecnología de aglutinación en columna.
| 2 | El equipo deberá contar con una centrifuga con capacidad máxima de 10 casetes.
| 3 | El equipo deberá contar con incubador con capacidad máxima de 10 casetes.
| 4 | Voltaje : 100 - 240V. 50/60Hz.
| 5 | El equipo deberá de contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el reporte de desempeño del control de calidad interno.
| 6 | Deberá incluir regulador y fuente interrumpible de energía que permita terminar el proceso del equipo en caso de falla en el suministro de energía eléctrica.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO DE LA EMPRESA