## ANEXO I
NOMBRE DEL CONCURSANTE: ________________________________________________________________ |  |  |  | FECHA:__________________________
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | EQUIPO OFERTADO
2 | CHIHUAHUA | SISTEMA DE RAYOS "X" DE PROPÓSITO GENERAL, FIJO.
1 | CHIHUAHUA | MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO.
1 | CHIHUAHUA | EQUIPO DE RAYOS X PANORÁMICO-CEFALOGRÁFICO
4 | CHIHUAHUA | ULTRASONIDO
1 | CHIHUAHUA | TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES
1 | CHIHUAHUA | EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5T
1 | CHIHUAHUA | ÁREA DE INTERPRETACIÓN
1 | CHIHUAHUA | DIGITALIZADOR CR
2 | CHIHUAHUA | ROBOT IMPRESOR
1 | CHIHUAHUA | UNIDAD RADIOLÓGICA TIPO ARCO EN “C” PARA FLUOROSCOPIA Y RAYOS X CON SUSTRACCIÓN DIGITAL
1 | DELICIAS | ÁREA DE INTERPRETACIÓN
1 | DELICIAS | DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA
1 | DELICIAS | ROBOT IMPRESOR
1 | DELICIAS | ULTRASONIDO
1 | JUÁREZ | MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO.
1 | JUÁREZ | DIGITALIZADOR CR
1 | JUÁREZ | ÁREA DE INTERPRETACIÓN
1 | JUÁREZ | ROBOT IMPRESOR
1 | JUÁREZ | UNIDAD RADIOLÓGICA TIPO ARCO EN “C” PARA FLUOROSCOPIA Y RAYOS X CON SUSTRACCIÓN DIGITAL
1 | JUÁREZ | ULTRASONIDO
1 | INSTITUCIONAL (CHIHUAHUA, JUÁREZ Y DELICIAS) | SISTEMA RIS/PACS
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
2 | CHIHUAHUA | SISTEMA DE RAYOS X DE PROPÓSITO GENERAL, FIJO
1. General.
|  | 1.1 | Equipo digital directo que permite realizar radiografías tipo general
|  | 1.2 | Alimentación eléctrica de 230V ± 10% (Frecuencia: 50/60Hz)
|  | 1.3 | La filtración total no debe ser menor a 2.9 mm de Al.
2. Generador.
|  | 2.1 | Tecnología de alta frecuencia.
|  | 2.2 | Potencia máxima de al menos 40kW.
|  | 2.3 | Corriente máxima de 500 mA ó mayor.
|  | 2.4 | Rango mínimo de Voltaje desde 40kV o menor a 125 kV o mayor.
|  | 2.5 | Tiempo mínimo de exposición 1 milisegundo o menor.
|  | 2.6 | Rango de mAs de 0.1 a 500mA
3. Tubo de Rayos X.
|  | 3.1 | Foco fino de 0.6 mm o menor.
|  | 3.2 | Foco grueso de 1.5 mm o menor.
|  | 3.3 | Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 200,000 HU ó mayor.
|  | 3.4 | Protección contra la sobrecarga.
4. Soporte del cabezal.
|  | 4.1 | Soporte a piso
|  | 4.2 | Movimiento longitudinal: por lo menos 2200 mm.
|  | 4.3 | Movimiento vertical: rango mínimo desde 440 mm hasta 2,020mm.
|  | 4.4 | Ángulo de Rotación del Tubo ±135º.
|  | 4.5 | Rotación de la columna en pasos de 90º.
5. Colimador.
|  | 5.1 | Control Manual
|  | 5.2 | Temporizador de lámpara de 30 seg.
|  | 5.3 | Tamaño del Campo de 43x43cm en 100cm SID
6. Mesa del paciente.
|  | 6.1 | Longitud: dentro del rango de 2000 mm a 2400 mm.
|  | 6.2 | Ancho: dentro del rango de 750 mm a 900 mm.
|  | 6.3 | Móvil con desplazamiento longitudinal y transversal (lateral).
|  | 6.4 | Altura fija de 660 mm.
|  | 6.5 | Capacidad de carga (peso de paciente): por lo menos 300 kg.
|  | 6.6 | Frenos electromagnéticos
7. Detectores.
|  | 7.1 | Con al menos 2 detectores con conexión inalámbrica.
|  | 7.2 | Tamaño del pixel no mayor a 150 µm.
|  | 7.3 | Matriz de 2300 x 2800 pixeles ó mayor.
|  | 7.4 | Memoria interna para al menos 100 imágenes
8. Control de la sala de Rayos X.
|  | 8.1 | Indicación digital de KV, MAS o MA.
|  | 8.2 | Programas anatómicos (APR) : por lo menos 1280.
|  | 8.3 | Consola de Membrana
|  | 8.4 | Visualización de mensajes de error.
|  | 8.5 | Pantalla gráfica LCD
9. Estación de adquisición.
|  | 9.1 | Software en español.
|  | 9.2 | Interface con integración al sistema PACS/RIS/HIS de la institución.
|  | 9.3 | Con monitor grado médico de pantalla plana lcd (TFT, LED o IPS) u oLED a color de 19 pulgadas.
|  | 9.4 | Almacenamiento de imágenes en DVD o CD (lectura/escritura).
|  | 9.5 | Capacidad de almacenamiento de imágenes en el disco duro: por lo menos 10000 imágenes.
|  | 9.6 | Software para adquirir, post procesar y presentar imágenes para revisión.
|  | 9.7 | Mediciones: distancias, ángulos, longitud para piernas, escoliosis
|  | 9.8 | Capacidad de almacenamiento por lo menos de 500 gb. y en memoria RAM al menos 16 gb.
|  | 9.9 | Herramientas: Densidad, contraste, anotaciones, marcadores, magnificación, rotación, recorte, duplicado de imagen
10. Accesorios.
|  | 10.1 | Soporte o mueble para control de la sala de rayos x
|  | 10.2 | UPS para la estación de trabajo con al menos 30 min de soporte
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
1 | CHIHUAHUA | MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO
1 | JUÁREZ
1. General.
|  | 1.1 | Equipo fijo para realizar estudios radiológicos de glándula mamaria empleando tomosíntesis.
|  | 1.2 | Con intervalo entre exposiciones completas de 15 segundos o menos
|  | 1.3 | Controlado por microprocesador.
|  | 1.4 | Con indicador digital de la fuerza de compresión.
|  | 1.5 | Con capacidad de incorporar biopsia por tomosíntesis
|  | 1.6 | Vista sintetizada 2D (a partir de la tomosíntesis).
|  | 1.7 | Con capacidad de incorporar opcional de Software para mamografía espectral de energía dual con contraste ó sustracción de energía CEDM
2. Generador.
|  | 2.1 | Con tecnología de alta frecuencia.
|  | 2.2 | De 23kV o menor a 35kV o mayor.
|  | 2.3 | Pasos de 1kV o menores.
|  | 2.4 | Corriente de 2mAs a 600mAs o rango más amplio.
3. Tubo de rayos X.
|  | 3.1 | Ánodo Giratorio.
|  | 3.2 | Foco fino igual a .1mm y foco grueso igual a .3mm
|  | 3.3 | Capacidad de almacenamiento térmico del ánodo de 300KHU o mayor.
|  | 3.4 | Velocidad de giro del ánodo mayor o igual a 6000 RPM.
4. Modos de exposición.
|  | 4.1 | Selección automática de KV y mAs.
|  | 4.2 | Selección semi automática de mAs y manual de KV.
|  | 4.3 | Selección manual de mAs y KV.
|  | 4.4 | Selección automática inteligente para kV, mAs, filtro, rejilla y foco
5. Cabezal.
|  | 5.1 | Desplazamiento vertical de 69 cm a 1.5 m como mínimo.
|  | 5.2 | Rotación isocéntrica de + 190° a - 190°.
|  | 5.3 | Compresión manual y motorizada.
|  | 5.4 | Magnificación geométrica de 1.8 x
6. Detector digital.
|  | 6.1 | Tamaño de píxel menor o igual a 60 µm.
|  | 6.2 | 16 bits de profundidad como mínimo.
|  | 6.3 | Tamaño de la matriz de imagen mayor o igual a 4000 x 5000.
|  | 6.4 | Tamaño del detector de 23 cm. o mayor por 29 cm o mayor de selenio amorfo (A-SE)
7. Consola del operador.
|  | 7.1 | Monitor de grado médico para mamografía LCD, TFT o LED de 19 pulgadas o más y de 3 megapíxeles como mínimo.
|  | 7.2 | Disco duro para almacenamiento de información de 500 GB o mayor.
|  | 7.3 | Interfaz de red Ethernet 100/1000 Base-T
|  | 7.4 | Software para almacenar estudios compatibles con especificaciones DICOM, incluye visor y grabador de imágenes DICOM (PDI)
8. Estación de diagnóstico.
|  | 8.1 | Visualización y procesamiento de imágenes en 2D /3D
|  | 8.2 | Interface DICOM (Print management, storage, query/retrieve, media storage, worklist) y con integración al sistema PACS de la institución.
|  | 8.3 | Con 2 monitores pantalla plana lcd (TFT, LED o IPS) u oLED blanco y negro de 21 pulgadas o más de 5 megapíxeles de resolución mínima.
|  | 8.4 | Software para tratamiento de imagen en 3D. Comparación con imágenes previas. Herramientas para Tomosíntesis (3D)
|  | 8.5 | Despliegue de CAD
|  | 8.6 | Interface de red Ethernet 100/1000 baseT
|  | 8.7 | Disco duro de almacenamiento de información de al menos 1 TB.
|  | 8.8 | Almacenamiento de imágenes DICOM en CD, DVD con visor de imágenes DICOM
9. Accesorios
|  | 9.1 | Mobiliario adecuado para consola.
|  | 9.2 | UPS adecuado para la consola y estación de trabajo.
|  | 9.3 | Juego de Paletas de compresión; para mama grande, para mama pequeña, cono o spot redondo, cono ó spot para magnificación, fenestrada para marcaje y toma de biopsia
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
1 | CHIHUAHUA | EQUIPO DE RAYOS X PANORÁMICO - CEFALOGRÁFICO
1. General.
|  | 1.1 | Para uso en radiografías digitales panorámicas y cefalométricas.
|  | 1.2 | Con capacidad de realizar un promedio de 500 a 550 estudios al mes.
|  | 1.3 | Que permita realizar exámenes con pacientes en silla de ruedas.
|  | 1.4 | Con sistema para estudios tomográficos.
|  | 1.5 | Sistema de compensación automática de columna cervical.
|  | 1.6 | Dispositivo laser de ayuda para posicionamiento.
|  | 1.7 | Posicionamiento vertical motorizado.
|  | 1.8 | Control por microprocesador.
|  | 1.9 | Con colimación automática.
|  | 1.1 | Sistema de segmentación panorámica para reducción de dosis.
2. Generador.
|  | 2.1 | Con tecnología de alta frecuencia.
|  | 2.2 | Tensión de alimentación dentro del rango de 60 kV a 90kV
|  | 2.3 | Corriente del tubo (ánodo) dentro del rango de 4 mA o menor a 12 o mayor mA.
3. Tubo de rayos X.
|  | 3.1 | Punto focal de 0.5 mm.
|  | 3.2 | Material: Tungsteno
4. Panel de control.
|  | 4.1 | Visualizador digital de KV, mA y tiempo de exposición.
|  | 4.2 | Visualización de códigos y mensajes de error.
|  | 4.3 | Selección de pacientes niños o adultos.
|  | 4.4 | Selección de forma del arco dental.
|  | 4.5 | Programas anatómicos.
|  | 4.6 | Pantalla plana lcd (TFT, LED o IPS) u oLED con controles o touchscreen.
5. Sensor digital.
|  | 5.1 | Sensor CCD o CMOS.
|  | 5.2 | Tamaño del pixel menor o igual a 75 µm.
|  | 5.3 | Profundidad de bits de imagen mayor o igual a 12.
6. Programas.
|  | 6.1 | Panorámicos para pacientes adultos y pediátricos.
|  | 6.2 | Estudio para senos maxilares.
|  | 6.3 | Estudios de al menos cuatro vistas en la misma imagen (Cóndilo izquierdo, cóndilo derecho, boca abierta, boca cerrada).
|  | 6.4 | Brazo cefalométrico incorporado.
|  | 6.5 | Filtrado para tejidos blandos.
7. Estación de interpretación.
|  | 7.1 | Procesados de cuatro núcleos como mínimo
|  | 7.2 | Memoria RAM de 4 Gb como mínimo.
|  | 7.3 | Disco duro de 500 Gb como mínimo.
|  | 7.4 | Monitor de 19" de grado médico como mínimo.
|  | 7.5 | Software en español.
|  | 7.6 | Interfaz DICOM 3.0 y con integración al sistema PACS/RIS/HIS de la institución.
8. Accesorios.
|  | 8.1 | Mobiliario adecuado para la estación de trabajo.
|  | 8.2 | UPS adecuado para la estación de trabajo.
|  | 8.3 | Kit para posicionamiento del paciente.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
4 | CHIHUAHUA | ULTRASONIDO
1 | JUÁREZ | 1. General.
1 | DELICIAS | 1.1 | Unidad móvil en una estructura con ruedas giratorias y frenos.
|  | 1.2 | Formación digital del haz ultrasónico.
|  | 1.3 | Con al menos 256 niveles de gris.
|  | 1.4 | Monitor a color con pantalla plana lcd (TFT, LED o IPS) u oLED de alta resolución de 17 pulgadas o mayor.
|  | 1.5 | Teclado alfanumérico.
|  | 1.6 | Con 3 puertos o más de conexión para transductores activos.
|  | 1.7 | Selección de al menos 8 puntos focales.
|  | 1.8 | Interface DICOM 3.0 (Print, store o storage, worklist, mpps).
|  | 1.9 | Capacidad de exportar imágenes en discos compactos (CD-RW o DVD-R).
|  | 1.1 | Optimización automática de imagen.
|  | 1.11 | Mínimo 8 controles deslizantes de compensación de ganancia de profundidad.
|  | 1.12 | Almacenamiento digital en discos compactos CD-RW o DVD-R.
|  | 1.13 | Almacenamiento digital en disco duro interno con capacidad de 200 GB o mayor
|  | 1.14 | Con imagen extendida
2 Modos de exploración.
|  | 2.1 | B, B/B, B/M y M.
|  | 2.2 | Imágenes armónicas.
|  | 2.3 | Doppler pulsado.
|  | 2.4 | Doppler color.
|  | 2.5 | Doppler de potencia
|  | 2.6 | Imágenes zoom en tiempo real
3.Transductores.
|  | 3.1 | Transductor de arreglo lineal de 5 MHz o menor a 13 MHz o mayor
|  | 3.2 | Transductor de arreglo convexo de 3.0 MHz o menor a 5.0 MHz o mayor
|  | 3.3 | Transductor intracavitario de arreglo convexo de 5.0 o menor a 7.0 o mayor MHz con campo de visión FOV mayor o igual a 180°.
4. Programas.
|  | 4.1 | Medición de longitud, circunferencia, área. Volumen y ángulo.
|  | 4.2 | Paquete obstétrico.
|  | 4.3 | Paquetes de medidas y cálculos abdominal, ginecológico, vascular, pequeñas partes y urológico.
5. Accesorios.
|  | 5.1 | Soporte lateral para transductores.
|  | 5.2 | Interruptor de pedal.
|  | 5.3 | Con UPS adecuado.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
1 | CHIHUAHUA | TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES
1. General.
|  | 1.1 | Tomógrafo computarizado capaz de realizar 128 cortes simultáneos (como mínimo) en 0.35 segundos
|  | 1.2 | Con capacidad de diagnóstico remoto (referido al soporte técnico).
|  | 1.3 | Con tecnología de reducción de dosis de radiación por reconstrucción iterativa y técnica de modulación de dosis en tiempo real.
2. Gantry.
|  | 2.1 | Abertura de 750mm o mayor.
|  | 2.2 | Angulo de inclinación de -30° a 30° o rango más amplio, con incrementos de 0.5° o menor.
|  | 2.3 | Panel de control para posicionamiento del paciente ubicado en la parte frontal, fijo a ambos lados del Gantry o móvil por Tablet.
|  | 2.4 | Laser de posicionamiento del paciente.
|  | 2.5 | Intercomunicador paciente-usuario.
|  | 2.6 | Menor tiempo de rotación completa de 0.35s o menor.
3. Generador.
|  | 3.1 | Por inversor de alta frecuencia.
|  | 3.2 | Potencia nominal de 84 KW o mayor.
|  | 3.3 | Valor de voltaje máximo 140 KV o mayor.
|  | 3.4 | Rango de corriente menor o igual a 10mA hasta mayor o igual a 700mA con incrementos de menor o igual a 10mA.
4. Tubo de Rayos X.
|  | 4.1 | Tubo de rayos X con capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo de al menos 7.5MHU o equivalente.
|  | 4.2 | Puntos focales; Foco 1 menor o igual a 1.2mm x 1.4mm y foco 2 menor o igual a 0.7mm x 0.8mm.
5. Mesa del paciente.
|  | 5.1 | Desplazamiento vertical de al menos 420mm.
|  | 5.2 | Ancho de la mesa de 47 cm o mayor, con capacidad de carga de 250kg o mayor
|  | 5.3 | Precisión de posicionamiento máximo ±.25mm.
|  | 5.4 | Rango escaneable libre de metal y rango de desplazamiento de 2000mm o mayor.
|  | 5.5 | Movimiento lateral de la mesa de +/- 10 cm o mayor desde el centro
6. Detectores.
|  | 6.1 | Con 64 hileras o filas de 880 detectores o mayor
|  | 6.2 | Tecnología de estado sólido o material cerámico.
|  | 6.3 | Resolución espacial de 17 lp/cm o mayor a 0%MTF.
7. Adquisición de datos.
|  | 7.1 | Menor tiempo de exploración complete 0.35s o menor.
|  | 7.2 | Campo de visión (FOV): A partir de 200mm o menos hasta 500mm o mayor.
|  | 7.3 | Reconstrucción de imágenes; mayor o igual a 60 imágenes por segundo a 512x512.
|  | 7.4 | Exploración helicoidal continua máxima de 100 segundos o mayor.
|  | 7.5 | Resolución temporal de 1,200 vistas por segundo o mayor y 34 ms o menor
|  | 7.6 | Matriz de visualización de 1,024 x 1,024 o mayor
|  | 7.7 | Niveles de ventana de -32,768 hasta + 32,767 HU
|  | 7.8 | Tiempo de reconstrucción de 60 imágenes por segundo o mayor
8. Consola
|  | 8.1 | CPU con procesador de 64 bits como mínimo
|  | 8.2 | Memoria en disco duro para datos crudos (Raw data) de 3 TB o mayor
|  | 8.3 | Memoria RAM (para procesamiento); 16gb como mínimo.
|  | 8.4 | Memoria en disco duro para imágenes de 1 TB o mayor para 600,000 imágenes o mayor
|  | 8.5 | Almacenamiento y lectura por medios transportables de lectura y escritura CD o DVD con autoejecutable en cualquier computadora.
|  | 8.6 | Matriz de reconstrucción: 512 x 512 o mayor.
|  | 8.7 | Matriz de visualización: 1024 x 1024 o mayor.
|  | 8.8 | Interface de usuario con monitor único o doble de 24" o mayor a color de pantalla plana lcd (TFT, LED o IPS)
9. Programas en la consola.
|  | 9.1 | Software en español.
|  | 9.2 | Protocolos para pacientes adultos y pediátricos.
|  | 9.3 | Reconstrucción de superficies 3D.
|  | 9.4 | Renderización de volúmenes MIP. Minlp.
|  | 9.5 | Seguimiento automático del bolo.
|  | 9.6 | Reducción de artefactos o ruido en la imagen por objetos metálicos.
10. Estación de interpretación.
|  | 10.1 | Para post-procesamiento de imágenes.
|  | 10.2 | Interface de usuario con dos monitores color de pantalla plana lcd (TFT, LED o IPS) u oLED de 19" o mayor grado médico.
|  | 10.3 | Memoria RAM para procesamiento: 12 gb como mínimo.
|  | 10.4 | Almacenamiento por medios rígidos 500 gb o mayor.
|  | 10.5 | Almacenamiento y lectura por medios transportables de lectura y escritura CD o DVD con autoejecutable en cualquier computadora.
|  | 10.6 | Interface dicom 3.0 (storage(send/receive), Query/retrieve, Print, storage commiment, como mínimo) y con integración al sistema PACS/RIS/HIS de la institución.
11. Software en la estación de trabajo.
|  | 11.1 | Imágenes en 2D.
|  | 11.2 | Imágenes en 3D.
|  | 11.3 | Reconstrucción multiplanar (MPR).
|  | 11.4 | Reconstrucción de imagen (MIP).
|  | 11.5 | Angiografía, con software de estudios vasculares: Angio (CT-Angio).
|  | 11.6 | Programa de perfusión cerebral y para otros órganos.
|  | 11.7 | Software para evaluación de nodos pulmonares.
|  | 11.8 | Software para estudios oncológicos.
|  | 11.9 | Software para la sustracción automática ósea (Auto eliminación de huesos).
12. Accesorios.
|  | 12.1 | Mobiliario adecuado para consola y estación de trabajo.
|  | 12.2 | UPS adecuado para la consola y estación de trabajo.
|  | 12.3 | Inyector automático de medios de contraste para CT con selección de parámetros que permita aplicar contraste y solución salina, de doble cabezal
|  | 12.4 | Fantomas propias del equipo para su calibración y verificación.
|  | 12.5 | Set de sujetadores.
|  | 12.6 | Set de inmovilizadores.
|  | 12.7 | Set de cojinetes para estudios generales y para estudios ortopédicos, para pacientes adultos y pediátricos.
|  | 12.8 | Colchoneta para paciente.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
1 | CHIHUAHUA | ROBOT IMPRESOR
1 | JUÁREZ
1 | DELICIAS
1. General.
|  | 1.1 | Capacidad de 30 discos o más por hora.
|  | 1.2 | De dos quemadores
|  | 1.3 | Drive de CD/DVD
|  | 1.4 | Con depósito de al menos 50 discos
|  | 1.5 | Impresión a color
|  | 1.6 | Capacidad en caso de ser necesario de Alta resolución 1040 x 1040 dpi
|  | 1.7 | Puerto USB
|  | 1.8 | Interfaz DICOM
|  | 1.9 | Con conectividad al sistema institucional.
|  | 1.1 | UPS adecuado.
|  | 1.11 | Con herramientas de edición.
|  | 1.12 | Con estación de trabajo para enviar a impresión directa al robot, sin necesidad de interrumpir el trabajo de otras estaciones.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
1 | CHIHUAHUA | EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1.5T
1. General.
|  | 1.1 | Con tecnología incorporada para la obtención de imágenes de alta velocidad de última generación mediante procesamiento iterativo, reduciendo los tiempos de escaneo hasta en un 60 %, con una calidad de imagen comparable a los métodos de imagen convencionales.
|  | 1.2 | Interface Dicom 3.0 (worklist, send/receive. Query/retrieve, print. Color print. Storage commitment. Store. Como mínimo) y con integración al sistema PACS / RIS de la institución.
|  | 1.3 | Circuito cerrado de tv para observación del paciente.
|  | 1.4 | Tecnología de reducción de ruido acústico hasta en un 96%.
|  | 1.5 | Con sistema de enfriamiento mediante chiller ecológico agua - agua, y sistema alternativo (chiller) que evite paradas del equipo por falla de enfriamiento externo.
2. Magneto.
|  | 2.1 | Diámetro del túnel con magneto cerrado de 60 cm o mayor y 160 cm de longitud o mayor.
|  | 2.2 | Intensidad del campo magnético en la gama de 1.5 teslas.
|  | 2.3 | Tipo de magneto super conductivo, equipado con una función de ahorro de energía que puede detener el sistema de refrigeración durante los períodos de no uso o en los días de no consulta, reduciendo el consumo de energía mientras mantiene cero la ebullición del helio y reduce el consumo de energía de su unidad disipadora de calor.
|  | 2.4 | Homogeneidad típica del campo menor o igual a 1.2 ppm para dvs de 40 cm.
|  | 2.5 | Tecnología criogénica. Magneto de tecnología zero boil-off (tecnología de cero consumos de Helio).
|  | 2.6 | Campo de visión de las imágenes (FOV): 50 cm en todos los ejes.
3. Gradientes.
|  | 3.1 | Amplitud máxima de gradiente por cada eje: 33 mt/m o mayor.
|  | 3.2 | Velocidad máxima de ascenso de gradiente por cada eje: 130 tlm/s o mayor.
|  | 3.3 | Con capacidad de diagnóstico remoto (referido al soporte técnico).
4. Sistema de transmisión de radiofrecuencia.
|  | 4.1 | Tecnología de amplificadores de estado sólido.
|  | 4.2 | Potencia de salida RF de 18 kw o mayor.
|  | 4.3 | Control y/o manejo del SAR (tasa de absorción especifica).
5. Mesa del paciente.
|  | 5.1 | Soporte de peso de paciente de 200 kg o más.
|  | 5.2 | Mesa de paciente totalmente motorizada con múltiples conectores de bobina y movimiento vertical de la mesa.
|  | 5.3 | Mesa del paciente con medidas de ancho de 70cm o mayor y con una longitud: 280 cm o mayor.
|  | 5.4 | Máxima velocidad horizontal de la mesa de 20 cm/s o más.
|  | 5.5 | Que permita realizar exámenes de resonancia de cuerpo entero
6. Bobinas.
|  | 6.1 | Con capacidad de integrar 3 o más bobinas de forma simultánea.
|  | 6.2 | Conexión de las bobinas de manera de poder ingresar al paciente con los pies primero o con el cabeza primero según conveniencia.
|  | 6.3 | Bobinas para adquisición (deberán permitir integrarse a otras bobinas).
|  | 6.4 | 1 bobina de cabeza de 16 o más canales/elementos y 01 (una) bobina de cuello de 16 o más canales /elementos); o 1 bobina de cabeza/cuello integrado con un total de 20 o más canales/elementos.
|  | 6.5 | 1 bobina de columna de 32 o más canales/elementos, para poder realizar estudios de columna completa sin cambiar o mover bobinas y para integrarse con otras bobinas para exploraciones de cabeza, cuello, abdomen. Pelvis y miembros superiores e inferiores.
|  | 6.6 | 2 o más bobinas anteriores cada una de 16 o más canales/elementos o 1 bobina de 30 canales o más; para exploraciones de tórax y abdomen con capacidad de integrarse a las bobinas de cabeza. Cuello y columna.
|  | 6.7 | 1 bobina dedicada para mano i muñeca de 16 canales/elementos o más.
|  | 6.8 | 1 bobina dedicada para tobillo i pie de 8 canales/elementos o más.
|  | 6.9 | 1 bobina dedicada para hombro de 16 canales/elementos o más.
|  | 6.1 | 1 bobina dedicada de rodilla de 15 canales o más.
|  | 6.11 | 1 bobina periférica vascular dedicada de 32 canales/elementos o mayor (o combinado).
|  | 6.12 | 1 set de bobinas flexibles: (02 tamaños al menos). Para estudio de musculo esquelético u otros propósitos localizados, de mínimo 4 canales/elementos.
|  | 6.13 | 1 bobina para diagnóstico de mamas de 7 canales o más con dispositivo de biopsia. En caso de no contemplar la posibilidad de biopsia incluir una bobina adicional con dispositivo de biopsia. De 04 o más canales.
7. Computador host consola.
|  | 7.1 | Memoria RAM de 32 gb o mayor.
|  | 7.2 | Capacidad de almacenamiento de datos de 500 gb o mayor.
|  | 7.3 | Lector y grabador de estudios en CD o DVD.
8. Reconstructor.
|  | 8.1 | Memoria RAM de 32 gb o mayor.
|  | 8.2 | Capacidad de almacenamiento "RAW DATA" de 90 GB o mayor.
|  | 8.3 | Velocidad de reconstrucción de 22556 rec/seg o más para el FOV completo.
9. Sala del operador.
|  | 9.1 | Uno o más monitores a color (LEO O LCD) de 19" o mayor grado médico.
|  | 9.2 | Visualización de señales fisiológicas (ECG O VCG según corresponda. Pulso periférico. Frecuencia respiratoria) para sincronismo de las secuencias de adquisición.
|  | 9.3 | Teclado alfanumérico en español, con mouse.
|  | 9.4 | Comunicador bidireccional con el paciente.
|  | 9.5 | Un monitor a color (LCD O LED) de 10" o mayor del CCTV, ubicado en sala del operador para visualización del paciente durante el examen.
|  | 9.6 | Botón de emergencia de apagado de campo magnético (sistema quench).
|  | 9.7 | Botón de parada de emergencia (corte de energía eléctrica).
|  | 9.8 | Alerta del sensor de cierre de puerta de acceso a la sala de exploración, para evitar examen.
10. Funciones de gantry/camilla.
|  | 10.1 | Comandos bilaterales (en ambos lados del gantry).
|  | 10.2 | Localizador de isocentro con láser.
|  | 10.3 | Climatización o ventilación en el interior del túnel.
|  | 10.4 | Iluminación en el interior del túnel.
|  | 10.5 | Micrófono en el gantry y audífonos con música incorporada.
|  | 10.6 | Conexión a alarma de llamada (habilitada) y sensor correspondiente para los pacientes.
|  | 10.7 | Conexión a ECG O VCG según corresponda. A pulso periférico y a sensor de respiración (habilitadas) y sensor correspondiente para los pacientes adultos y pediátricos.
11. Modos o técnicas de barrido.
Se deben suministrar las secuencias o técnicas avanzadas (no secuencias básicas) necesarias para ejecutar todas las aplicaciones en el equipo.
|  | 11.1 | Espin ECO (SE); turbo espin ECO (TSE)/fast spin echo (FSE) o equivalente.
|  | 11.2 | Inversión recuperacion /inversion recovery (IR) y doble inversión recuperacion /double inversion recovery (DIR).
|  | 11.3 | ECO de gradientes (EG)
|  | 11.4 | ECO planar imagen/ echo planar image (EPI) para aplicaciones de imagen potenciada en difusión (DWI).
|  | 11.5 | EPI para aplicaciones DWI con STIR para cuerpo y mamas como mínimo.
|  | 11.6 | Perfusión con procesamiento en línea de mapas paramétricos en color.
|  | 11.7 | Difusión (DWI) enfocada en órganos sólidos y columna (con técnica adicional de disminución de distorsión).
|  | 11.8 | Saturación espectral de grasa y excitación de agua.
|  | 11.9 | ECO navegadores para movimientos de abdomen.
|  | 11.1 | Adquisición imagen dinámica/ cine (LCR).
|  | 11.11 | Espacio K (llenado diversas opciones).
|  | 11.12 | Adquisición 3D en FSE isotrópico (anatómicas T1, T2. DP. STIR FLAIR.
|  | 11.13 | MTC (magnetization transfer contrast).
|  | 11.14 | TOF (tiempo de vuelo) 2D, 3D.
|  | 11.15 | Contraste de fase (phase contrast) 2D. 3D.
12. Aplicaciones del software en la consola.
Se deben suministrar las aplicaciones (software) necesarias para todas las secuencias o técnicas requeridas.
|  | 12.1 | Seguimiento visual del bolo.
|  | 12.2 | Adquisiciones multiestación con avance de mesa para columna y cuerpo entero.
|  | 12.3 | Reconstrucción angiográfica 3D.
|  | 12.4 | MIP, MPR, Surface rendering (procesamiento automático, post-proceso).
|  | 12.5 | Análisis de difusión de imagen (incluyendo procesamiento automático y valores cuantitativos para mapas ADC, trace).
|  | 12.6 | Fusión de imágenes 2D con 2D y 2D con 3D como mínimo, de distintos tipos de secuencias en donde corresponda.
|  | 12.7 | Análisis perfusión T1 realce de contraste (incluyendo valores cuantitativos y mapas).
|  | 12.8 | Análisis perfusión T2 susceptibilidad (incluyendo valores cuantitativos y mapas TTP, CBF, CBV, como mínimo).
|  | 12.9 | Análisis de espectroscopia monovoxel (curvas, superposición en la imagen) y multivoxel.
|  | 12.1 | Análisis de espectroscopia (mapa, metabolitos color, superposición con imágenes anatómicas).
|  | 12.11 | Análisis dinámico de señal / tiempo (intensidad) - curva de pasaje de contraste.
|  | 12.12 | Software que permita evaluación directa o indirecta de hierro en hígado y corazón (mapa de hierro en hígado y corazón).
|  | 12.13 | Medición de fracción de grasa en hígado con corrección por alteraciones de contenido de hierro (software dedicado con resultados inmediatos).
|  | 12.14 | Elastografía por MR.
|  | 12.15 | Software y antenas para adquisición de cuerpo entero que permita composición total de imágenes.
|  | 12.16 | Adquisicion y post proceso en linea.
|  | 12.17 | Composición de imágenes para fusión de segmentos corporales.
|  | 12.18 | Angiografía sin contraste y con contraste.
|  | 12.19 | Software para ponderación de susceptibilidad de imágenes.
|  | 12.2 | Imagen de susceptibilidad magnética (SW).
13. Estación de interpretación.
|  | 13.1 | Workstation con dos monitores de 19" o más, integrados al sistema y de alta resolución.
|  | 13.2 | Memoria RAM de 12 gb o mayor.
|  | 13.3 | Capacidad de almacenamiento de 900 gb o mayor.
|  | 13.4 | Lector y grabador de estudios en CD o DVD o similar.
|  | 13.5 | Interfase DICOM activado (worklist, send/receive, query/retrieve, print, Color print, storage commitment, store, como mínimo), con licencias permanentes; y con capacidad de integrarse al al sistema PACS/RIS/HIS de la institución.
14.0
|  | 14.1 | Debe poder visualizar y hacer el postproceso avanzado de las adquisiciones requeridas en el RM.
|  | 14.2 | Visualizador multimodalidad.
|  | 14.3 | Análisis DCE-MRI para oncología.
|  | 14.4 | Reconstrucción angiográfica 3D.
|  | 14.5 | MIP, MPR, suface rendering (procesamiento automático, post-proceso).
|  | 14.6 | Análisis de difusión de imagen (incluyendo procesamiento automático y valores cuantitativos para mapas AOC, trace).
|  | 14.7 | Fusión de imágenes 2D y 3D de distintos tipos de secuencias en donde corresponda.
|  | 14.8 | Análisis perfusión T1 realce de contraste (incluyendo valores cuantitativos y mapas).
|  | 14.9 | Análisis perfusión T2 susceptibilidad (incluyendo valores cuantitativos y mapas TIP, CBF, CBV, otros).
|  | 14.1 | Análisis de espectroscopia monovoxel (curvas, superposición en la imagen) y multivoxel.
|  | 14.11 | Análisis de espectroscopia (mapa, metabolitos color, superposición con imágenes anatómicas).
|  | 14.12 | Análisis dinámico de señal/tiempo (intensidad) - curva de pasaje de contraste.
15. Accesorios.
|  | 15.1 | Mobiliario adecuado para consola y estación de trabajo.
|  | 15.2 | UPS adecuado para la consola y estación de trabajo.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
1 | CHIHUAHUA | ÁREA DE INTERPRETACIÓN
1 | CIUDAD JUÁREZ
1 | CIUDAD DELICIAS
1. General.
|  | 1.1 | Integración de las estaciones de interpretación descritas en cada equipo, en un área fisica
|  | 1.2 | Descripción de especificaciones se encuentra en cada equipo
|  | 2 | Distribución del área e interpretación.
|  | 2.1 | Se debe considerar estación de interpretación única para las características de mastografía en la delegación chihuahua y delegación Juárez.
|  | 2.2 | Se debe considerar estaciones de interpretación única para las características de tomografía en la delegación chihuahua.
|  | 2.3 | Se debe considerar estaciones de interpretación única para las características de resonancia en la delegación chihuahua.
|  | 2.4 | Se debe considerar estaciones de interpretación única para las características de rayos X y ultrasonido en la delegación chihuahua.
|  | 2.5 | Se debe considerar para la delegación delicias una estación de interpretación de uso general.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
2 | CHIHUAHUA y CD. JUÁREZ | UNIDAD RADIOLÓGICA TIPO ARCO EN C PARA FLUOROSCOPIA Y RAYOS X CON SUSTRACCIÓN DIGITAL
1. General.
|  | 1.1 | Sistema digital con detector de imagen de Cesio o CMOS
|  | 1.2 | Detector Digital interconstruido de 26 cm x 26 cm o mayor con un tamaño de pixel de 100 μm o menor
|  | 1.3 | Resolución de 4.6 LP/mm
|  | 1.4 | 2600 x 2500 pixeles o mayor, con resolución mínima de 12 bits o mayor
|  | 1.5 | Botón o pedal que permita interrumpir la exposición en cualquier momento.
|  | 1.6 | Con modo de fluoroscopia pulsada.
|  | 1.7 | Con modo de radiografía digital.
|  | 1.8 | Con un monitor de 34 pulgadas como mínimo con pantalla visible en 2 áreas de alta resolución y de grado médico.
|  | 1.9 | Interruptor dual de pedal.
|  | 1.1 | Con localizador laser.
|  | 1.11 | Con Pantalla de operador LCD tactil de 10.4¨ o mayor
2. Dimensiones y movimientos.
|  | 2.1 | Movimiento orbital del arco: igual o mayor a 180°.
|  | 2.2 | Angulación del arco: +180°/-180°.
|  | 2.3 | Rotación sobre la columna vertical: ± 10° como mínimo.
|  | 2.4 | Desplazamiento longitudinal del arco igual o mayor a 200 mm.
|  | 2.5 | SID: igualo mayor a 1000 mm.
|  | 2.6 | Espacio libre del arco: igual o mayor a 800 mm.
|  | 2.7 | Movimiento panoramico +- 12.5°
3. Generador.
|  | 3.1 | Potencia de 5.0 KW o mayor.
|  | 3.2 | Rango de kV de 40kV o menos hasta 125kV o mas.
|  | 3.3 | Con Frecuencia minima de 60 Hz o mayor
|  | 3.4 | De alta frecuencia.
4. Tubo de rayos X.
|  | 4.1 | Ánodo con capacidad de almacenamiento térmico igual o mayor a 50 kHU.
|  | 4.2 | Punto focal de L: 1.8mm o mayor y S: 0.5 mm o menor
5. DICOM
|  | 5.1 | DICOM 3.0, MWL, MPPS, RDSR, Print & Store, Storage commit, Import & Export (DVD/USB), PACS Q&R
|  | 5.2 | Grabación y lectura en CD y/o DVD
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
1 | CHIHUAHUA | DIGITALIZADOR CR
1 | CIUDAD JUÁREZ
1. General.
|  | 1.1 | Con interfaz DICOM
|  | 1.2 | Con capacidad de procesamiento de todas las dimensiones de chasises, desde 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm y 35x43cm.
|  | 1.3 | Compuesto por escaner para digitalizar pantallas de fósforo, consola de visualización (Computadora con monitor), software especializado para procesamiento y visualización.
2. Digitalizador Radiográfico computarizado o escáner.
|  | 2.1 | Velocidad de digitalización de chasises de al menos 60 láminas por hora.
|  | 2.2 | Densidad de píxel de 5 pixeles / mm, 10 pixeles / mm y 20 pixeles / mm
|  | 2.3 | Adquisición de las imágenes por el digitalizador igual o mayor a 12 Bits, calidad/compatibilidad con mastografía 50 micrones en el caso del Digitalizador de Delegación Delicias.
3. Consola
|  | 3.1 | Procesador de 2.8 GHz como mínimo.
|  | 3.2 | Interfaces de entrada: teclado y mouse como mínimo.
|  | 3.3 | Memoria RAM de 4GB Mínimo.
|  | 3.4 | Software para almacenar estudios, incluyendo visor de imágenes compatibles en DICOM
|  | 3.5 | Herramientas: Densidad, contraste, anotaciones, marcadores, magnificación, rotación, recorte, duplicado de imagen
|  | 3.6 | Interfaz DICOM
|  | 3.7 | Interface de usuario con monitor a color LCD pantalla de imágenes de 19" o mas.
|  | 3.8 | Con conectividad al sistema institucional.
4. Chasis
|  | 4.1 | 2 chasis de 10 x 12 fosfatados
|  | 4.2 | 2 chasis de 14 x 17” fosfatados
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA IMAGENOLOGÍA Y RAYOS X
CANTIDAD | DELEGACION | EQUIPO |  | CUMPLE SI/NO
1 | DELICIAS | DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA
Digitalizador CR con capacidad de uso combinado de mamografía digital y radiografía general.
1. General.
|  | 1.1 | Con interfaz DICOM 3.0
|  | 1.2 | Con capacidad de procesamiento de todas las dimensiones de chasises, desde 18x24cm (8”x10”), 24x30cm y 35x43cm.
|  | 1.3 | Compuesto por escaner para digitalizar pantallas fotoestimulables, consola de visualización (Computadora con monitor), software especializado para procesamiento y visualización.
2. Digitalizador Radiografico computarizado o escaner.
|  | 2.1 | Velocidad de digitalizacion de chasises de al menos 40 laminas por hora.
|  | 2.2 | Adquisicion de las imágenes por el digitalizador igual o mayor a 12 Bits, o 4,096 niveles de grises o mayor.
|  | 2.3 | Resolución espacial de 20 pixeles/mm o mayor, de 50 micrones o menor, o 10 pares de líneas por milímetro (pl/mm) o mayor.
3. Consola
|  | 3.1 | Interfaces de entrada: Monitor, teclado y mouse como mínimo.
|  | 3.2 | Memoria RAM de al menos 4GB.
|  | 3.3 | Almacenamiento y lectura por medios transportables de lectura y escritura DVD/CD/USB.
|  | 3.4 | Software de edición con inversión y rotación de imágenes, inserción de texto libre, sistema de control de caludad de imagen y corte de imagen.
|  | 3.6 | Interface de usuario con monitor a color LCD pantalla táctil para diagnostico de imágenes de 19" o mas.
|  | 3.7 | Capacidad de almacenamiento de 2,000 imágenes o mayor, o 500 estudios o mayor.
4. Chasis Fosfatados:
|  | 4.1 | 1 chasis de 18x24cm (8”x10”)
|  | 4.2 | 1 chasis de 24 x 30cm
|  | 4.3 | 1 chasis de 35 x 43cm
|  | 4.4 | Identificación de chasises mediante código de barras o radiofrecuencia (chip).

## ANEXO II
NOMBRE DEL CONCURSANTE: ________________________________________________________________ | [5 empty] | FECHA:__________________________
PARTIDA | CANTIDAD | EQUIPO | Chihuahua | cd. Juarez | Delicias | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL MENSUAL
ÚNICA | 2 | SISTEMA DE RAYOS "X" DE PROPÓSITO GENERAL, FIJO. | 2
| 2 | MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO. | 1 | 1
| 1 | EQUIPO DE RAYOS X PANORÁMICO-CEFALOGRÁFICO | 1
| 6 | ULTRASONIDO | 4 | 1 | 1
| 1 | TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES | 1
| 1 | EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5T | 1
| 1 | ÁREA DE INTERPRETACIÓN (con 6 estaciones de trabajo) | 1
| 2 | ÁREA DE INTERPRETACIÓN |  | 1 | 1
| 2 | DIGITALIZADOR CR | 1 | 1
| 1 | DIGITALIZADOR CR PARA MASTOGRAFÍA |  |  | 1
| 4 | ROBOT IMPRESOR | 2 | 1 | 1
| 2 | UNIDAD RADIOLÓGICA TIPO ARCO EN “C” PARA FLUOROSCOPIA Y RAYOS X CON SUSTRACCIÓN DIGITAL | 1 | 1
| 1 | SISTEMA RIS/PACS | x
SUBTOTAL
I.V.A
TOTAL
Importe Total de la Propuesta con Letras
(Son 00/100 M.N.)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | SELLO DE LA EMPRESA