## A1 INJERTOS
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-012-2024
ANEXO TÉCNICO
INJERTOS DE HUESO
A- 1
| No. Partida | Clave | Despcripción
| 1 | A2-INJH1 | Frasco Hueso en Chips 5cc
| 2 | A2-INJH2 | Frasco Hueso en Chips 10 cc
| 3 | A2-INJH3 | Frasco Hueso en Chips 15cc
| 4 | A2-INJH4 | Frasco Hueso en Chip 30cc
| 5 | A2-INJH5 | Hueso Liofilizado 1CC
| 6 | A2-INJH6 | Hueso Tendon Hueso
| 7 | A2-INJH7 | Injerto Tricortical
| 8 | A2-INJH8 | Cresta Iliaca
| 9 | A2-INJH9 | Matriz Osea 0.5cc
| 10 | A2-INJH10 | Matriz Osea 1CC
| 11 | A2-INJH11 | Matriz Osea 5CC
| 12 | A2-INJH12 | Matriz Osea 10CC
| 13 | A2-INJH13 | Tendon Tibial Posterior
| 14 | A2-INJH14 | Tendon Tibial Anterior
| 15 | A2-INJH15 | Proteína Morfogenética Chica
| 16 | A2-INJH16 | Proteína Morfogenética Mediana
| 17 | A2-INJH17 | Proteína Morfogenética Grande
| 18 | A2-INJH18 | Diafisis de perone
| 19 | A2-INJH19 | Matriz mineral de hueso bovino 1cc
| 20 | A2-INJH20 | Cabeza femoral
| 21 | A2-INJH21 | Códilo femoral
| 22 | A2-INJH22 | Cabeza humeral
| 23 | A2-INJH23 | Menisco Der/Izq ext/int
| 24 | A2-INJH24 | Membrana de colágeno absorbible 15x20mm
| 25 | A2-INJH25 | Membrana de colágeno absorbible 20x30mm
| 26 | A2-INJH26 | Membrana de colágeno absorbible 30x40mm
| 27 | A2-INJH27 | Sulfato de calcio absorbible 10cc
| 28 | A2-INJH28 | Diáfisis de fémur
| 29 | A2-INJH29 | Tendón de aquiles
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

## A2 RODILLA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-012-2024
ANEXO TÉCNICO
RODILLA
A - 2
| No. Partida | Clave | Descripción
| 1 | A4-RODI1 | Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de CrCo, titanio, ceramica, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, condilo asimétrios con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70 , 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación. - Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. Cemento de alta viscosidad con antibiótico. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
|  | A4-RODI1.1 | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico). - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
| 2 | A4-RODI2 | Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de Oxido de Zirconia modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, o estabilizado posterior, condilo asimétrios con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70 , 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico). - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
| 3 | A4-RODI3 | Rodilla Revisión con Vástago Largo, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con modulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos dístales y posteriores de 5 y 10 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posteior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago de 10, 12, 14, 16 mm. De diamétro por 100, 150, 200 mm. De longitud. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
| 4 | A4-RODI4 | RodillaRevisión Constreñida o tumoral prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecho. Componente femoral de Cromo Cobalto pulido, anatómico en tamaño 65 mm, con vástago femoral de 80, 120 y 160mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm. Componente tibial modular de Cromo Cobalto con vástago tibial de 80 y 120 mm de longitud y diámetros de 9 a 15mm. Inserto de polietileno de alta densidad moldeado a compresión con sistema de cierre tipo bisagra con medidas del altura de 12 hasta 24 mm. Componente rotuliano de polietileno de ultra alta densidad en forma de domo con tetón de fijación. Segmentos diaficiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.- Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. reseccion femoral en aumentos de 4, 6 y 7. reseccion tibial en aumentos de 3,5 y 7. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
| 5 | A4-RODI5 | Cemento con Gentamicina o Tobramicina
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
En la partida numero 1, el provedor ajudicato deberá presentarse cuando sea requerido con el material completo de Rodilla Primaria Modular Anatómica y de Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior (CLAVES A4-RODI1 Y A4-RODI1.1)
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA
Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

## A3 CADERA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-012-2024
ANEXO TÉCNICO
CADERA
A - 3
No. Partida | Clave | Descripción
1 | A5-CAD1 | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm.. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
| A5-CAD1-A | Cadera Primaria cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm.. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
2 | A5-CAD2 | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm.. Ceramica y/o oxido zinc en diámetros de 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
| A5-CAD2-A | Cadera Primaria cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm.. Ceramica y/o oxido zinc en diámetros de 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
3 | A5-CAD3 | Cadera Primaria Híbrida vastago cementado, copa no cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32, y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray, con multiorificios (arriba de 5) para tornillos y arillo para fijación de polietileno. En diámetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm , y longitudes de 15 a 40 mm., con incrementos de 5 mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
4 | A5-CAD4 | Cadera Bipolar con vástago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetro de 28 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2mm. con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
5 | A5-CAD5 | Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de Cromo Cobalto DEBERA SER DE TITANIO? , geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28 mm. Con longitudes de -6, -3,STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2 mm, con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
6 | A5-CAD6 | Cadera de Revisión, costreñida con vástago no cementado largo y reemplazo de calcar Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con reemplazo de Calcar de 45 y 55 mm., y longitud de 220 mm. Con diámetros de 9 a 17 mm en intervalos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32 Y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. y/o costreñida Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Cadera de Revisión con vástago largo no cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con longitud de 250 mm. Con diámetros de 11 a 17 mm . en incrementos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32 Y 36mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud, con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
7 | A5-CAD7 | Cadera de Revisión con vástago largo cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, y longitud de 250 mm. Con diámetros de 11, 13 15, y 17 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32 Y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud. con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
8 | A5-CAD8 | Cadera Constreñida cementada doble movilidad de 50 mm x 28 mm hasta la 76/78/80 mm x 36 mm Vástago femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal e interlock distal y longitud de 150,190,200 y 250mm, con diámetros 12,13,14,15,17,18,19 y 20mm con longitudes de -6,-3,std,+3+6+9mm, acetabular de aleación de titanio con recubrimiento poroso en aumentos de 42,44,46,48,50,52,54,56,58 y 60mm en multiorificios y tres orificios, copas cementadas constreñidas en aumentos de 50,52,54,56,58 y 60 mm Insertos de poli etileno de ultra alta densidad moldeado a alta compresión con opción a constreñir
Cadera Constreñida no cementada doble movilidad de 50 mm x 28 mm hasta la 76/78/80 mm x 36 mm Vástago femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal e interlock distal y longitud de 150,190,200 y 250mm, con diámetros 12,13,14,15,17,18,19 y 20mm con longitudes de -6,-3,std,+3+6+9mm, acetabular de aleación de titanio con recubrimiento poroso en aumentos de 42,44,46,48,50,52,54,56,58 y 60mm en multiorificios y tres orificios, copas cementadas constreñidas en aumentos de 50,52,54,56,58 y 60 mm Insertos de poli etileno de ultra alta densidad moldeado a alta compresión con opción a constreñir
9 | A5-CAD9 | Anillo de reforzamiento para acetabulo
10 | A5-CAD10 | Cemento con gentamicina o tobramicina
11 | A5-CAD11 | Cable de cerclaje de acero inoxidable o titanio con sistema de fijacion
12 | A5-CAD12 | Placa cable para cadera
13 | A5-CAD13 | Cable para placa de cadera
14 | A5-CAD14 | Espaciador de cemento anatómico de cadera
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas, asi como el cemento adicional que se requiera.
El provedor ajudicato tanto de la partida 6 como de la 8, deberá presentarse cuando sea requerido con el material completo de que obedece a las claves combinadas respectivamente.
Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

## A4 COLUMNA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-012-2024
ANEXO TÉCNICO
COLUMNA
A - 4
| No. Partida | Clave | Descripción
| 1 | A6-COL1-1 | Instrumentación para cervical via anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo pérfil, forma trapezoidal, para 1,2,3 y 4 niveles, dinámica y semicostreñida. tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate y con sistema de bloqueo.
PLACA CERVICAL
TORNILLO DE TITANIO
|  | A6-COL1-2 | Jaula o espaciadora cervical, de peek o titanio, superficie dentada, recto o angulado, forma oblonga, de 3 a 8 mm de altura, que incluya caja cervicial de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 grados de lordosis o rectas autobloqueadas, con medidas intermedias.
| 2 | A6-COL2 | Instrumentación cervical via posterior modular con opción de tornillos de masa lateral, pediculares y transarticulares, autoperoforantes y entre 3.5 mm y 5 mm, canulados con barras de titanio de 4.5 mm, incluye placas para estabilización ocipitocervical y gancho barra para fijación atlanto axial.
TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA OCCIPITO
TORNIJO DE FIJACIÓN OCCIPITAL
| 3 | A6-COL3 | Instrumentación para columna toracica via anterior, con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.implante para reeemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 12, 14 y 16 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 0° y 6° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio.
TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO BLOQUEO
| 4 | A6-COL4 | Instrumentación para columna toracica via posterior con tornillos transpediculares poliaxiales, monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. Con travesaño ajustable.
TORNILLO TRANSPEDICULA POLIAXIAL
TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA DE FIJACIÓN
Travesaño ajustable.
| 5 | A6-COL5 | Instrumentación para columna lumbar anterior con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO POLIAXIAL
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO DE BLOQUEO
| 6 | A6-COL6 | Implante para reemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio.
| 7 | A6-COL7 | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares poliaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaño ajustable.
TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL
Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA
Travesaño ajustable.
| 8 | A6-COL8 | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 5 a 7 mm; longitud de 35 a 75 mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaño ajustable.
TORNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA
Travesaño ajustable.
|  | A6-COL8-1 | Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
|  | A6-COL8-2 | Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.
| 9 | A6-COL9 | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 8 mm de ancho, longitudes de 5 a 9 mm.
GANCHO PEDICULAR
GANCHO LAMINAR
TORNILLO MULTIAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 450 mm de longitud, con incrementos de 5mm.
Travesaño ajustable.
| 10 | A6-COL10 | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada.
| 11 | A6-COL11 | Espaciadores Inter-espinoso, implante Intralaminar fabricado de silicona con cubierta de poliester, para ser colocador entre las laminas lumbares en tamaños de 8, 10, 12 y 14 mm de altura.
| 12 | A6-COL12 | Sistema de cifloplastia con balón.
| 13 | A6-COL13 | Sistema de vertebroplastia.
| 14 | A6-COL14 | Dispositivo cervical dinamico, titanio forjado 6- aleación de aluminio 4-vanadio, con la inclusion del instrumental para la inserción. Tamaños S: altura de 5, 6 y 7 mm, ancho 12 mm x 10 mm largo. M: altura 5,6,7 mm, con 14 de ancho x 12 mm de largo, L: de 5,6,7 mm de altura, con 16 mm de ancho x 14 mm de largo. EG: de 5,6,7 mm de altura con 18 mm de ancho x 16 mm de largo.
| 15 | A6-COL15 | CAJA INTERSOMATICA INTERVERTEBRAL DE COLOCACION ANTERIOR LUMBAR
| 16 | A6-COL16 | CAJA CERVICAL AUTOBLOQUEANTE
Requerimientos adicionales
Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componente deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.
Las partidas 1 y 2 deberan ser adjudicadas al mismo proveedor, al igual que la partida 4 y 5 por la importancias de las compatibilidades.
Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

## A5 HOMBRO
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-012-2024
ANEXO TÉCNICO
HOMBRO
A - 5
No. Partida | Clave | Descripción
1 | A7-HOM1 | Prótesis total de hombro. Vástago Humeral cementado: componente de material de titanio con medidas de espesor 6 a 12 mm y vástago de revisión con espesor de 6 a 12mm . Copa: componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15 a 23 mm. Glenoide: componenete hecho de polietileno de alto peso molecular en medidas de 40 a 56 xl. Cemento òseo de baja viscosidad con antibiótico. Tapón de polietileno para canal de húmero en medidas de acuerdo al espesor de vástago. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
2 | A7-HOM2 | Prótesis o Hemiprótesis para fracturas de Húmero Proximal y Cabeza Humeral de Hombro. Vástago humeral cementado: componente hecho de material cromo cobalto con medidas de espesor de 6 a 12mm. Copa: Componente hecho de cromo de cobalto en medidas 40 a 56 mm y de 15a 23 mm, cemento óseo de baja viscosidad con antibiótico, tapón de polietileno para canal de húmero en medidas de acuerdo al espesor de vástago.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
3 | A7-HOM3 | Prótesis total de hombro invertida. Vástago modular no cementada, Hidroxiapatira (Hidroxipatita) (Ha) de aleación de titanio recubierto para la aplicación óptima de cemento. Epífis modular , situado en retroversión ° 0-10 para el aumento de internos rotación 11 opciones de centrado y excéntrico para adaptarse a la anatomía y optimizar press-fit fijación 155° ángulo del eje del cuello para una óptima articulación stability . Dimensiones reducidas para la conservación del hueso . Implante cementado del húmero Monobloc , aleación de cobalto-cromo pulido para optimizar cementado fijación 12 155° ángulo del eje del cuello para una óptima articulación stability6. Geometría reducida proximal de la conservación del hueso. Monobloque estándar y con tallos largos y suaves, aletas perforadas y el láser de altura proximal marcas para su uso en casos de pérdida de masa ósea proximal 6,7,8,9 del componente glenoideo.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
4 | A7-HOM4 | Cabeza Humeral con extensión para tratamientos de lesiones de manguito rotador tipo CTA.- Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
5 | A7-HOM5 | Protesis Tumoral de Humero (PREVIA MEDICION DEL PACIENTE)Material: Titanio/cromo - cobalto; Se compone por cuerpos proximales chicos, medianos, así como segmentos diafisiarios, esos mismos segmentos intercalados con diferentes medidas.Cuenta con aumentos para la inserción de músculos; vástagos intramedulares con grosor de 6 mm a 20 mm, con longitud de 75 mm a 200 mm. Cuenta con cabezas compatibles con hombro reversa o anatómicos, puede ser derecho o izquierdo con vástagos cementados y no cementados
6 | A7-HOM6 | Espaciadores Subacromiales (chico, mediano y grande)
7 | A7-HOM7 | Sistema de fijacion coracoclavicular por suspension autoajustable
8 | A7-HOM8 | Protesis de cupula radial CrcO , de titanio. Medidas de 18mm,20mm,22mm,24mm,26mm, 28mm.
9 | A7-HOM9 | Protesis de Codo Material: Titanio/cromo - cobalto; Codo tipo bisagra con longitudes en humero de 100 mm a 150 mm de largo con un grosor de 4 mm, 5 mm y 6 mm de ancho para el radio, con una longitud de 75 mm a 115 mm de largo, con un grosor de 3 mm, 4 mm y 5 mm, sería un codo anatómico derecho e izquierdo, que sea cementado o no cementado
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjudicado.
El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realización del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.
Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas.
Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

## A6 TRAUMA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-012-2024
ANEXO TÉCNICO
TRAUMA TÉCNICA
A - 6
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema
1 | A8-IMPT1 | SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS QUE INCLUYA: | Set de pequeños fragmentos
Sacador de tornillo
3.5mm placa de reconstrucción, orificios: 6, 8
3.5 mm placa de compresión (pequeña), orificios: 3 y hasta 10 orificios
Placa con collar (1/3 tubular), orificios: 2 al 10
Placa (pequeña), oblicuo, orificios (vástago): 3,4,5
Placa T (pequeña) oblicuo, orificios de cabeza 3, orificios (vástago): 3,4,5
Placa de Trebol, orificios (vástago): 3 y 4
Arandela 7.0 mm
Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm
Broca de 2.5,2.7, 3.5 mm
Screw forceps
Machuelo de 3.5 y 4.0 mm
3.5 mm tornillo cortical, diámetro decabeza: 6.0 mm, longitud: 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,45 y 50 mm
4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud: 10,12,14,16,18,20 mm
Tornillo esponjoso 4X22 mm cuerda C
4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud: 24,26,28,30,35,40,45,50,55,60 mm
4.0 mm tornillo esponjoso, rosca parcial, 6.0 mm. longitud: 10, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,35,40,45,50 mm
Rondana
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal pequeño
Avellanador pequeño
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad pequeño
Pinza porta tornillos pequeños
Dispositivo para doblar mini placas
Triscador de pequeños fragmentos
Pinza dobladora para mini placas
Pinza tipo weber
Perforadores
Equipo de poder con piezas de anclaje rapido
Pinzas de reduccion
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción
Elevadores de periostio
Separador mini hohmann y hoffman
2 | A8-IMPT2 | SET DE PLACA ANOTOMICA PARA CLAVICULA DISTAL | Set de placa anatómica para clavicula distal.
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 9 Y 12 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7,3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder
Cargador para baterias recargables
Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula distal. De 4 a 9 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula medial. De 6 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula diafisaria. De 6 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
3 | A8-IMPT3 | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL
Placas bloqueadas, anatómica, para húmero proximal, de titanio De 3 a 12 orificios en el cuerpo, longitud de 90 a 114 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo en titanio o acero inoxidable, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 9, 12 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 , 3.5mm
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Plantilla guia para tornillos proximales con conector a la placa
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
4 | A8-IMPT4 | Set de placa anatómica para húmero distal y olecranon. | Placa anatómica para húmero distal y olecranon.
Placas bloqueadas, anatómica en titanio para húmero distal medial. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica en titanio , para húmero distal lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica en titanio, para húmero distal dorso lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica, para olecranon. De 5 a 15 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo en titanio o acero inoxidable, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 y 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
MINI SIERRA
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 9 y 12 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 , 3.5mm
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso y placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
5 | A8-IMPT5 | Set de placa anatómica para radio próximal. | Set de placa anatómica para radio próximal.
Placa anatomica de titanio para cabeza de radio de 2 a 4 orificios derecha e izquierda
Placa anatomica para el cuello del radio de titanio de dos a 4 orificios derecha e izquierda
Tornillos de cortical 2.0 autorroscantes de longitudes de 6 a 30mm
Tornillos de cortical 2.4 mm autorroscantes de longitudes de 6 a 30 mm
Tornillos de bloqueo 2.4 autorroscantes de longitudes de 6 a 30 mm
Tornillos de cortical 2.7 autorroscantes de 10 a 30 mm
Mango de anclaje rapido
Vaina sujecion para tornillos
Pieza desatornillador autosujetante.
Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm
Broca de 1.8,2.0 , 2.5,2.7, 3.5 mm
Screw forceps
Machuelo de 3.5 y 4.0 mm
MINI SIERRA
Rondana
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal pequeño
Avellanador pequeño
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad pequeño
Pinza porta tornillos pequeños
Dispositivo para doblar mini placas
Triscador de pequeños fragmentos
Pinza dobladora para placas
Pinza tipo weber
Perforadores
Equipo de poder con piezas de anclaje rapido
Pinzas de reduccion
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción
Elevadores de periostio
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
Separador mini hohmann y hoffman
Guia de broca
6 | A8-IMPT6 | Set de placa anatomica de radio distal de titanio . Que incluya : | Set de placas bloqueadas de radio distal.
Placa anatomica dorsal para radio distal
Placa anatomica radial para radio distal titanio
Pinza osea
Separador mini hohmann
Atornillador para perno
Mango de anclaje rapido
Vaina sujecion para tornillos
Pieza desatornillador autosujetante.
Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm
Broca de 1.8,2.0 , 2.5,2.7, 3.5 mm
Screw forceps
Rondana
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal pequeño
Avellanador pequeño
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad pequeño
Pinza porta tornillos pequeños
Dispositivo para doblar mini placas
Triscador de pequeños fragmentos
Pinza dobladora para placas
pinza tipo weber
perforadores
equipo de poder con piezas de anclaje rapido
pinzas de reduccion
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción
Elevadores de periostio
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
Separador mini hohmann y hoffman
Guia de broca
guia de taladro
Mango modular
Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Guia para tejidos blandos
Soporte para tornillo
Doblador de placa
Placa anatomica bloqueada de angulo variable para radio distal derecha e izquierda , estrecha estandar y ancha. De 3 a 10 orificios.de titanio
7 | A8-IMPT7 | Set de placas bloqueadas de cubito distal. | Set de placas bloqueadas de cubito distal.
Placa anatómica de bajo contacto de compresión bloqueada de titanio y ángulo variable, para tornillos de 2.4 mm recta para cúbito distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza
Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Pinza osea
Separador mini hohmann
Atornillador para perno
Mango de anclaje rapido
Vaina sujecion para tornillos
Pieza desatornillador autosujetante.
Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm
Broca de 1.8,2.0 , 2.5,2.7, 3.5 mm
Screw forceps
Rondana
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal pequeño
Avellanador pequeño
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad pequeño
Pinza porta tornillos pequeños
Dispositivo para doblar mini placas
Triscador de pequeños fragmentos
Pinza dobladora para placas
pinza tipo weber
perforadores
equipo de poder con piezas de anclaje rapido
pinzas de reduccion
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción
Elevadores de periostio
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
Guia de broca
guia de taladro
Mango modular
Soporte para tornillo
Kischner
Doblador de placa
8 | A8-IMPT8 | Set de acetabulo y pelvis. | Set de acetabulo y pelvis.
Placas para reconstrucción de titanio rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro. número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas para reconstrucción de titanio, curva moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro. número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Brocas y destornillador para pelvis
Separadores hoffmann
Tornillos canulados 6.5 y 7.0 mm de diámetro hasta 100 o 150 mm
pinza de reduccion pelvica para tornillos jungvluth sierra
pinzas de weber grandes
Triscadores
pinzas de weber grandes
pinza de reduccion pelvica para tornillos jungvluth
SIERRA
Pinza osea
Atornillador para perno
Mango de anclaje rapido
Vaina sujecion para tornillos
Pieza desatornillador autosujetante.
Screw forceps
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal
Avellanador
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad
Pinza porta tornillos
Dispositivo para doblar placas
Triscador
Pinza dobladora para placas
pinza tipo weber
perforadores
pinzas de reduccion
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción
Elevadores de periostio
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
Guia de broca
guia de taladro
Mango modular
Soporte para tornillo
Kischner
Set de pinzas de reducción pelvica
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
9 | A8-IMPT9 | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.
Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo de titanio Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades
Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueada de titanio Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades
Tornillos de bloqueo de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 12 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.
Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
10 | A8-IMPT10 | Set de placas para pie. | Set de placas para pie.
Placas rectas y tornillos de 2.0 y 2.4 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas rectas y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas en "l" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas en "l" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas en "T" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas en "T" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de titanio 2.0 todas las medidas hasta 36 mm
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 12 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.
Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables
11 | A8-IMPT11 | Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados | Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados
Sistema de fijacion de mini fragmentos full set de titanio(placas 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4 mm asi como sus tornillos de mismas medidas)
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 12 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.
Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables
Elevador de periostio
Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm
Retractor
12 | A8-IMPT12 | Set de grandes fragmentos. | Set de grandes fragmentos.
Placa l izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio
4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio
Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio
4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio
Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio
Broca de 3.2mm y 4.5 mm
Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm
4.5mm Tornillo cortical, díametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm.
6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm
6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm
6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm
Rondana
Turca para tornillo cortical
Sujetador de tornillo para desarmador grande
Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador
Avellanador grande
Regla para medir clavos y tornillos
Medidor de profundidad
Pinza porta tornillos
Gancho agudo
Llave mixta y varilla llave
Broca cilindrica de 100 a 225 mm
Pinza autocentrante y multidentada
Pinza de reducción
Guía sencilla y doble
Elevador angosto y ancho para periostio
Pinza erina
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables
Separador hohmann
13 | A8-IMPT13 | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.
Placa L izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 bloqueda de titanio
4.5 mm placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 bloqueada de titanio
Placa semi-tubular, orificios: 4 al 7 bloqueda de titanio
4.5 mm placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 bloqueada de titanio
Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 bloqueda de titanio
Broca de 3.2 mm y 4.5 mm
Machuelo de 4.5 mm y 6.5 mm
4.5MM Tornillo cortical, Díametro de cabeza: 8.0 mm, longitud : 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm
6.5MM Tornillo esponjoso cabeza: 8.0mm, longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm
6.5MM Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm
6.5MM Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm
Avellanador 4.5/6.7
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm
Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5
Elevador de periostio 15 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5
Gubias
Guia de broca doble 4.5 /6.5
Guía neutra excentrica 3.2
Legra
Machuelo 4.5 mm de acople rapido
Machuelo 6.5 mm de acople rapido
Machuelo con mango en t 4.5 mm
Machuelo con mango en t 6.5 mm
Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque
Martillo
Medidor de profundidad grande
Osteotomos
Pinza lowman
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Pinzas autocentrante 26 cm largo
Protector de piel p/ 3.5 y 4.5
Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido
Separador benett
Separador howmann chicos
Separador howmann grandes
Separador volkmann
Triscadores para grandes fragmentos
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
14 | A8-IMPT14 | Placa gancho anatómica para cadera. | Placa gancho anatómica para cadera.
Placas anatomicas bloqueadas de titanio 4.5/5.0 mm para femur proximal tipo gancho de contacto limitado de izquierda a derecha. Porcion proximal de la placa premoldeada para adaptarse al femur proximal. Orificios proximales para tornillos canulados de bloqueo de 7.3 mm, tercer agujeros para tornillos canulados de bloqueo de 5.0 mm. Angulación con respecto al cuerpo de la placa: Primer agujero proximal (7.3 mm) 95°, segundo agujero proximal (7.3 mm) 120°, tercer agujero proximal (5.0 mm) 135°. Longitud de 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillo de bloqueo de 7.3 mm, canulado, de aleación de titanio o aceroinoxidable, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 30 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Avellanador 4.5/6.7
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm
Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5
Elevador de periostio 15 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5
Gubias
Guia de broca doble 4.5 /6.5
Guia para tornillo 7.3 mm
Guía neutra excentrica 3.2
Legra
Machuelo 4.5 mm de acople rapido
Machuelo 6.5 mm de acople rapido
Machuelo con mango en t 4.5 mm
Machuelo con mango en t 6.5 mm
Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque
Martillo
Medidor de profundidad grande
Osteotomos
Pinza lowman
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Pinzas autocentrante 26 cm largo
Protector de piel p/ 3.5 y 4.5
Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido
Separador benett
Separador howmann chicos
Separador howmann grandes
Separador volkmann
Triscadores para grandes fragmentos
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
15 | A8-IMPT15 | Set de placa anatómica de femur proximal. | Set de placa anatómica de femur proximal.
Placa anatomica bloqueada 4.5/5.0 mm para femur proximal de titanio de contacto limitado de izquierda a derecha, Porcion proximal de la placa premoldeada para adaptarse al femur proximal. Longitud de 4 a 17 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillo de bloqueo de 7.3 mm, canulado, de aleación de titanio o aceroinoxidable, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 30 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Avellanador 4.5/6.7
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm
Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5
Elevador de periostio 15 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5
Gubias
Guia de broca doble 4.5 /6.5
Guia para tornillo 7.3 mm
Guía neutra excentrica 3.2
Legra
Machuelo 4.5 mm de acople rapido
Machuelo 6.5 mm de acople rapido
Machuelo con mango en t 4.5 mm
Machuelo con mango en t 6.5 mm
Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque
Martillo
Medidor de profundidad grande
Osteotomos
Pinza lowman
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Pinzas autocentrante 26 cm largo
Protector de piel p/ 3.5 y 4.5
Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido
Separador benett
Separador howmann chicos
Separador howmann grandes
Separador volkmann
Triscadores para grandes fragmentos
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
16 | A8-IMPT16 | Set de placa anatómica para femur distal. | Set de placa anatómica para femur distal.
Placas bloqueadas para fémur distal, de aleación de titanio izquierda o derecha. agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Avellanador 4.5/6.7
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm
Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5
Elevador de periostio 15 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5
Gubias
Guia de broca doble 4.5 /6.5
Guía neutra excentrica 3.2
Legra
Machuelo 4.5 mm de acople rapido
Machuelo 6.5 mm de acople rapido
Machuelo con mango en t 4.5 mm
Machuelo con mango en t 6.5 mm
Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque
Martillo
Medidor de profundidad grande
Osteotomos
Pinza lowman
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Pinzas autocentrante 26 cm largo
Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa
Protector de piel p/ 3.5 y 4.5
Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido
Separador benett
Separador howmann chicos
Separador howmann grandes
Separador volkmann
Triscadores para grandes fragmentos
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
17 | A8-IMPT17 | Set de placa anatómica para tibia proximal. | Set de placa anatómica para tibia proximal.
Placa anatomica de titanio bloqueda para tibia proximal izquierda y derecha de 3/4 orificios a 13/15 orificios
Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm
Tornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm
Tornillos esponjosos de 20 mm a 100 mm
canulados 6.0 y 6.5 y 7.0 con arandelas
Tornillos esponjosos bloqueados de 20 mm a 100 mm
Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5
Desarmador
Punta desarmador montable
Medidor de profundidad
Protector de tejidos
Triscadores
Guia para tornillo bloqueado
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Gubias
Osteotomos
Pinza lowman
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
kirshner
18 | A8-IMPT18 | Set de placa anatómica para tibia distal | Set de placa anatómica para tibia distal.
Placa anatomica de titanio anteromedia y anterior y anterolateral bloqueada de 4/6 a 12/15 orificos
Tornillos corticales bloqueados 3.5 x 10 mm a 3.5 x 70 mm
Tornillos corticales 3.5 x 10 mm a 3.5 x 70 mm
Tornillos esponjosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm
Tornillos esponjosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm
Tornillos esponjosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm rosca parcial
Broca 2.5, 2.7 y 3.5
Desarmador manual
Punta desarmador montable
Guia de broca
Protector de tejidos
Medidor de profundidad osea
Pinza reductora erina
Pinza reductora tipo erina dentada
Avellanador
Machuelo
Triscador
Separador hohmann
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
Kischner
Guia para tornillo bloqueado
19 | A8-IMPT19 | Set placa dhs-dcs. | Set placa dhs-dcs.
Placa DHS de 135º con orificio DCP. Para cadera de 2,3,4,5,6,8,10,12,14 y 16 orificios
Placa DHS tubo corto de 135º con orificios DCP para cadera de 4,5,6 y 7 orificios
Placa DHS de 140º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios
Placa DHS de 145º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios
Placa DHS de 150º con orificios DCP para cadera de 2,4,5,6,8,10 y 12 orificios
Placa DHS de 95º con orificio DCP de 2,,4,5,6,7,8,9,10,12,14 y 16 orificios
Tornillo de cierre cabeza hexagonal
Tornillo deslizante DHS-DCS de 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95.100,105,110,115,120,125,130,135,140,145 mm.
Pinza para sujetar tornillos
Desarmador grande hexagonal
Medidor de profundidad
Avellanador grande
Machuelo
Broca cilindrica 3.5 y 4.5 mm
Mango para guias fijas
Guia fijas de 95º
Guia fija de 135º
Guia doble
Guia doble de carga y neutral
Guia ajustable para clavos calibrados
Broca canulada escalonada
Clavo guia calibrado con punta roscada
Medidor acanalado para clavo guia calibrado
Guia con camisa para placa tubo y tornillo deslizante
Llave en T de insercion - extraccion para tornillo deslizante
Impactor para placa tubo
Rima graduada para tornillo deslizante
Rima DHS para placa tubo
Rima DCS para placa tubo supracondilar
Machuelo en T para tornillo deslizante
20 | A8-IMPT20 | Set de protesis de thompson acero. | Set de protesis de thompson acero.
Protesis de thompson para cadera diametro 38-56 mm
Tirabuzon
Impactor para protesis
Mango en t para cabezal de prueba
Cabeza de prueba 38-56 mm
Sierra grado medico
Esccofina para femur
Barra de tommy
Separadores hohmann
Cemento quirurgico 40 grs con antibiotico
21 | A8-IMPT21 | Set de clavo femur proximal titanio con entrada piriforme | Set de clavo femur proximal titanio.
Clavo intramedular para cadera aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillo para cuello femoral para clavo sólido o canulado, para fémur proximal. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillo de cierre. prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades
Aditamento distal c/tornillo
Alambre guía con punta roscada de 2.4
Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3
Broca con mango en “T“
Camisa 6.3
Camisa exterior de 10.0
Camisa exterior de 11.0
Camisa exterior para palpador
Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1
Desarmador mango “T“ p/perno titanio gama
Desarmador 4.5 con mango “T“
Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador
Dilatador 8.0/9.0
Dispositivo de bloqueo distal para palpador
Dispositivo distal
Extractor de clavo móvil
Guía
Impactador canulado
Impactador con tope
Llave allen de 14 cm y 4.6 cm
Machuelo con mango en “T“
Medidor de alambre guía
Medidor de profundidad con protector
Palpador en “T”
Probador de bloqueo
Punzón iniciador
Regleta de bloqueo proximal en “U“ Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal
Regleta de reconstruccion/retrogrado
Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Suajador de clavo
Tornillo para regleta
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder
Cargador para baterias recargables
22 | A8-IMPT22 | Set de clavo femur titanio. | Set de clavo femur titanio.
Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Pernos o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 30.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de cierre para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Aditamento distal c/tornillo
Alambre guía con punta roscada de 2.4
Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3
Broca con mango en “T“
Camisa 6.3
Camisa exterior de 10.0
Camisa exterior de 11.0
Camisa exterior para palpador
Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1
Desarmador mango “T“ p/perno titanio gama
Desarmador 4.5 con mango “T“
Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador
Dilatador 8.0/9.0
Dispositivo de bloqueo distal para palpador
Dispositivo distal
Extractor de clavo móvil
Guía
Impactador canulado
Impactador con tope
Llave allen de 14 cm y 4.6 cm
Machuelo con mango en “T“
Medidor de alambre guía
Medidor de profundidad con protector
Palpador en “T”
Probador de bloqueo
Punzón iniciador
Regleta de bloqueo proximal en “U“ Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal
Regleta de reconstruccion/retrogrado
Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Suajador de clavo
Tornillo para regleta
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder
Cargador para baterias recargables
23 | A8-IMPT23 | Set de clavo de femur retrogrado | Set de clavo de femur retrogrado
Clavos intramedulares para fémur. retrógrados bloqueados, sólidos o canulados, aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Pernos o tornillos roscados para el clavo intramedular retrógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Aditamento distal c/tornillo
Alambre guía con punta roscada de 2.4
Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3
Broca con mango en “T“
Camisa 6.3
Camisa exterior de 10.0
Camisa exterior de 11.0
Camisa exterior para palpador
Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1
Desarmador mango “T“ p/perno titanio gama
Desarmador 4.5 con mango “T“
Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador
Dilatador 8.0/9.0
Dispositivo de bloqueo distal para palpador
Dispositivo distal
Extractor de clavo móvil
Guía
Impactador canulado
Impactador con tope
Llave allen de 14 cm y 4.6 cm
Machuelo con mango en “T“
Medidor de alambre guía
Medidor de profundidad con protector
Palpador en “T”
Probador de bloqueo
Punzón iniciador
Regleta de bloqueo proximal en “U“ Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal
Regleta de reconstruccion/retrogrado
Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Suajador de clavo
Tornillo para regleta
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
24 | A8-IMPT24 | Set de clavo tibia titanio. | Set de clavo tibia titanio.
Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Pernos roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 20.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Broca 5.0 con mango en T
Broca larga anclaje rápido
Broca larga con anclaje rápido 6.3
Camisa interior 10.0 mm
Camisa interior 4.2
Camisa interior 5.2
Camisa interior 6.3
Desarmador en T 4.5
Dispositivo de bloqueo distal p/palpador
Dispositivo de bloqueo proximal
Dispositivo de bloqueo distal
Impactador con tope
Llave allen chica
Llave allen grande
Machuelo con mango en T
Medidor de profundidad con protector
Palpador en T
Probador de bloqueo
Punzon iniciador
Punzon pequeño 7.0 mm
Regleta
Regleta de bloqueo proximal en U
Rima rigida #7, 8, 9, 10, 11
Sujetador de clavo móvil P/extracción
Sujetador de clavo
Tope P/broca 4.0
Tornillo de regleta distal cuerda delgada
Tornillo de regleta proximal cuerda gruesa
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
25 | A8-IMPT25 | Set de clavo centromedular para artrodesis de tobillo. | Set de clavo centromedular para artrodesis de tobillo.
Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. titanio, longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Punzon anatomico canulado
Rima iniciadora canulada
Maneral en T para manejo de guia
Guia con oliva
Medidor externo de diametro y longitud de clavo centromedular
Camisa Protectora de tejidos
Rimas flexibles y Rigidas canuladas de 6mm a 14 mm con incrementos de .5 mm
Maneral sujetador de clavo centromedular canulado
Martillo impactador para insertar y extraccion
Sistema de bloqueo distal para clavo centromedular
Camisa Protectora de tejidos para pernos de bloqueo
Guia para broca
Broca graduada en milimetros y sistema de tope
Medidor de profundidad externo para perno de bloqueo
Desarmador en T para perno de Bloqueo
Desarmador canulado para colocacion de tapon de cierre
Instrumental de colocacion en perfectas condiciones y calibrado para los bloqueos de el calvo centromedular
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
Sistema de bloqueo proximal para clavo centromedular
26 | A8-IMPT26 | Set de clavo humero titanio. | Set de clavo humero titanio.
Clavos intramedular para húmero. en titanio o aleación de titanio, canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.0 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 310.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.con bloqueo distal de anterior a posterior
Pernos roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Longitudf de 0 mm a 15.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.
Punzon anatomico canulado
Rima iniciadora canulada
Maneral en T para manejo de guia
Guia con oliva
Medidor externo de diametro y longitud de clavo centromedular
Camisa Protectora de tejidos
Rimas flexibles y Rigidas canuladas de 6mm a 14 mm con incrementos de .5 mm
Maneral sujetador de clavo centromedular canulado
Martillo impactador para insertar y extraccion
Sistema de bloqueo distal para clavo centromedular
Camisa Protectora de tejidos para pernos de bloqueo
Guia para broca
Broca graduada en milimetros y sistema de tope
Medidor de profundidad externo para perno de bloqueo
Desarmador en T para perno de Bloqueo
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
Desarmador canulado para colocacion de tapon de cierre
Instrumental de colocacion en perfectas condiciones y calibrado para los bloqueos de el calvo centromedular
Sistema de bloqueo proximal para clavo centromedular
27 | A8-IMPT27 | Set de clavo flexible. | Set de clavo flexible.
Clavo intramedular condilocefálico flexible de 1.5 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 300.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
28 | A8-IMPT28 | Set de Cerclaje | Set de Cerclaje
Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 1 m. diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Barra dobladora de alambre
Barra torcedora de alambre
Rimas flexibles, rigidas y canuladas
Pinza para cortar alambre , pinza para sujetar alambre y pinza pasa alambre
29 | A8-IMPT29 | Set fijadores muñeca. | Set fijadores muñeca.
Fijador externo articulado tipo orthofix para muñeca incluye 6 schanz y llave L.
30 | A8-IMPT30 | Set de fijacion para muñeca. | Set de fijacion para muñeca.
Barra de fibra de carbono fijador externo tipo colles 100 mm, 150 mm, 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Clavo tipo Schanz de 2.7 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
31 | A8-IMPT31 | Fijador externo. | Fijador externo.
Fijador externo articulado tipo orthofix pequeño, mediano y grande incluye 6 schanz y llave L. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
32 | A8-IMPT32 | Set de fijacion externa. | Set de fijacion externa.
Barra de fibra de carbono o acero, para fijador externo. De 150 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Abrazadera barra - barra. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Clavo tipo Schanz de 4.0 a 5.00 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
33 | A8-IMPT33 | Sistema de minifragmentos para mano. | Sistema de minifragmentos para mano.
Placas bloquedas y no bloqueadas de titanio
Aranderla para tornillo 3.5 mm y 4.0 mm
1.5 mm placa (recta), orificios 20
1.5 mm placa , orificios en cabeza 3,4 orificios (vástago) 9
1.5 mm placa condilar, orificios 7, izquierda y derecha
2.0 mm placa (recta) placa de 20 orificios
2.0 mm placa T, 9 orificios, orificios en cabeza 3,4 orificios (vástago) 9
2.0 mm placa T, 2 orificios, orificios en cabeza 2, orificios (vástago) 2
2.0 mm placa L, orificios (vástago) 2, oblicuo, derecha e izquierda.
2.0 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha
2.7 mm placa L, oblicuo, izquierda y derecha
2.7 mm placa L
2.7 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha
Placa para multifragmentos, orificios 7
Kirshner, 0.8 mm con punta de 70 mm
Kirshner, 1.0 mm y 1.25 mm con punta de 150 mm
1.5 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 3.0 mm, longitud: 6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20 mm
2.0mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 4.0mm, longitud, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm
Alambre para cerclaje, 0.6 mm x 175 mm
Alambre para cerclaje, 0.8mm x 200mm
Broca de 1.1 mm
Screw forceps
Broca de 1.5, 2.0 y 2.7 mm
Machuelo de 1.5, 2.0 y 2.7 mm
Charola para placas mini
Charola para mini tronill
2.7 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 5.0 mm, longitud 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm
Mini desarmador hexagonal
Mini avellanador
Mini medidor de profundidad
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
Mango conexión rápida
Brocas cilindricas y de conexión rápida
34 | A8-IMPT34 | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | Set de tornillos canulados tipo Herbert.
Tornillos canulado tipo herbert con cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Rondanas o arandelas, para tornillos canulados tipo herbert. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos canulado tipo herbert sin cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Extractor grapa de blount
Impactador grapa de blount
Martillo
Sujetador grapa de blount
35 | A8-IMPT35 | Set de tornillos canulados. | Set de tornillos canulados.
Tornillos canulado de 3.0 mm a 7.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Rondanas o arandelas, para tornillos canulados. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Avellanador 7.0
Avellanador canulado con mango en t de 4.0 mm
Broca canulada 2.7 graduada con tope
Broca canulada 5.0
Camisa exterior para broca 5.0
Camisa Interior para alambre guía
Desarmador canulado 2.5 p/tornillo 4.0 mm
Desarmador canulado 4.0 p/tornillo 7.0
Guía con punta de gancho
Guía con punta roscada 1.1 mm
Guía con punta roscada 2.0
Guía de broca c/punzon p/tornillo canulado 7.0
Guía de broca c/punzón, P/tornillo canulado 4.0
Guía de paralelismo c/tornillo sujetador
Machuelo canulado 7.0
Machuelo canulado con mango en t de 4.0 mm
Medidor de profundidad P/alambre guía
Medidor para alambre guía
Multiguía
Punzón iniciador
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
36 | A8-IMPT36 | Grapas blount acero. | Grapas blount acero.
Grapas blount acero, tamaño chica, mediana y grande. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
37 | A8-IMPT37 | Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. | Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial.
Placa anatómica bloqueada pedíatrica
Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
38 | A8-IMPT38 | Cemento oseo quirurgico con antibiotico
39 | A8-IMPT39 | Set placa gancho acromio clavicular | Set placa gancho acromio clavicular
Placa clavicular con gancho bloqueada. Número de orificios: de 4 a 7, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades de titanio.
Tornillos de bloqueo en titanio o acero, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 12 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.
Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
SIERRA
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
40 | A8-IMPT40 | Clavo femoral proximal de antirotación medidas de 8-12 mm | Clavo femoral próximal antirotación
41 | A8-IMPT41 | Set de Placa anatomica de perone distal | Set de Placa anatomica de perone distal
Placa anatomica bloqueda para perone izquierda y derecha de 3/4 orificios a 7 orificios de titanio
Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm
Tornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm
Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5
Desarmador
Punta desarmador montable
Protector de Tejidos
Triscadores
Cizalla
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
Kirshner, 0.8 mm con punta de 70 mm
42 | A8-IMPT42 | Placa anatómica para maleolo medial 2.7 mm de titanio | Placa anatómica para maleolo medial 2.7 mm de titanio
Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm
Tornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm
Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5
Desarmador
Punta desarmador montable
Protector de Tejidos
Triscadores
Cizalla
Equipo de poder Cargador con baterias recargables
Clavo Kirshner, 0.8 mm con punta de 70 mm
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjuidcado.
Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes.
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asesoria Técnica para el uso del Equipo.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material
Todo el material y equipo debe contar con certificacion internacional de calidad
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.
Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.
Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

## A7 ARTROSCOPIA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-012-2024
ANEXO TÉCNICO
ARTROSCOPIA
A - 7
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema
UNICA | A9-ART1 | Sistema para limpieza articiular de rodilla. | Limpieza articular + reparación de meniscos
| A9-ART2 | Sistema para limpieza articular de Hombro y acromioplastia. | Limpieza articular
| A9-ART3 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biodegradable o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0mmde diámetro, sutura de dos a cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento. | Reparación de hombro
| A9-ART4 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, equipo para transporte de suturas desechable de 45° Izq. 45° Der y 70°al frente. | Reparación de hombro
| A9-ART5 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desague para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Reparación de hombro
| A9-ART6 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decubito lateral. | Reparación de hombro
| A9-ART7 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labum, brocas para preparación de tunel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento. | Reparación de hombro
| A9-ART8 | Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior con guias anatomica retrogradas . Sistema de suspensión cortical con con dos suturas para traccion y un ojal ajustable de tension reversa autobloqueante para injerto, tornillo de interferencia biodegradable y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diametro y 23 mm a 35 mm de longitud, incluye medidas intermedias, clavo guía para tornillo biodegradable, broca retrograda para LCA | Reparación de ligamento cruzado
| A9-ART9 | Cirugía de artroscopia. consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular
| A9-ART10 | Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm | Reparación de hombro
| A9-ART11 | Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura | Reparación de hombro
| A9-ART12 | Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular pequeñas articulaciones
| A9-ART13 | Suturas ultrafuertes | Reparación de ligamentos
| A9-ART14 | Suturas de alta tension | Reparación de ligamentos
Requerimientos adicionales
El instrumental debera venir esterilizado, para los procedimientos que asi aplique
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el Precio unitario ofertado.
El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realización del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.
Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si.
Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.