## Pruebas-Chih
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-002-2025
SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN LAS INSTALACIONES DE CHIHUAHUA Y JUÁREZ
ANEXO A
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL :
RFC :
DOMICILIO FISCAL COMPLETO:
TELÉFONO :
NOMBRE DE QUIEN LA EMITE :
| CORREO ELECTRÓNICO : | FECHA :
Observaciones: |  | ●Todos los reactivos, calibradores y equipos deben contar con registro sanitario vigente ante COFEPRIS. los catálogos o brochures deben especificar claramente la compatibilidad del reactivo con el equipo mencionado.
●Solo los estudios mencionados en el paquete de “ESTUDIOS ESPECIALES”, "BIOLOGIA MOLECULAR" y “ALERGIAS Y ASMA” podrán ser realizados por un laboratorio externo. Para estos casos se debe incluir aviso de funcionamiento del establecimiento que procesará la muestra.
No. | Nombre del Estudio de Laboratorio | ¿Será subrogada? (Sí/No) | Nombre del proveedor subrogado (si aplica) | Folio de Aviso de Funcionamiento (en caso de subrogación) | Folio de acreditación de laboratorio (en caso de subrogación) | Nombre del Reactivo Usado | Folio del Catálogo/Brochure del Reactivo | Folio de Registro Sanitario del Reactivo | ¿Requiere Calibrador? (Sí/No) | Nombre del Calibrador (si aplica) | Folio del Catálogo/Brochure del Calibrador | Folio de Registro Sanitario del Calibrador (si aplica) | Equipo con el que se procesará la prueba
1 | BIOMETRÍA HEMÁTICA
2 | RETICULOCITOS
3 | ERITROSEDIMENTACIÓN GLOBULAR
4 | FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA TÉCNICA MANUAL
5 | REVISIÓN DE FROTIS SANGUÍNEO TÉCNICA MANUAL
6 | GRUPO Y FACTOR RH (ABO/RH)
7 | PRUEBA DE COMPATIBILIDAD
8 | PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE (PRUEBA RAPIDA MANUAL)
9 | ANTIGENO COVID/INFLUENZA AYB PRUEBA RAPIDA MANUAL
10 | TIEMPO DE PROTOMBINA
11 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL
12 | DIMERO D
13 | TIEMPO DE TROMBINA
14 | FIBRINOGENO
15 | ANTITROMBINA III
16 | PROTEINA S COAGULANTE
17 | PROTEINA C COAGULANTE
18 | FACTOR II DE LA COAGULACION
19 | FACTOR II DE LA PROTOMBINA (MUTACION G-20210A)
20 | FACTOR INTRINSECO
21 | FACTOR IX DE COAGULACIÓN
22 | FACTOR V DE LA COAGULACION
23 | FACTOR V MUTACION DE LEIDEN
24 | FACTOR VII DE LA COAGULACION
25 | FACTOR VIII DE LA COAGULACION
26 | FACTOR VIII, INHIBIDOR
27 | FACTOR X DE LA COAGULACION
28 | FACTOR XI DE LA COAGULACION
29 | FACTOR XII DE LA COAGULACION
30 | FACTOR XIII DE LA COAGULACION
31 | EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL TÉCNICA MANUAL
32 | EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL 2A. M TÉCNICA MANUAL
33 | EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL 3A. M TÉCNICA MANUAL
34 | ENVIAR LAMINILLA AL MÉDICO TÉCNICA MANUAL
35 | FRAGILIDAD CAPILAR TÉCNICA MANUAL
36 | RETRACCION DEL COAGULO TÉCNICA MANUAL
37 | TIEMPO DE SANGRADO TÉCNICA MANUAL
38 | CORTISOL
39 | ESTRADIOL
40 | FSH
41 | PROGESTERONA
42 | TESTOSTERONA
43 | PROLACTINA
44 | LH
45 | T-UP
46 | TSH
47 | T4
48 | T3
49 | FT4
50 | FT3
51 | PROCALCITONINA
52 | INSULINA
53 | INMUNOGLOBULINA E
54 | ALFAFETOPROTEINA
55 | HEPATITIS A
56 | HEPATITIS C
57 | CA 125
58 | CA 15-3
59 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO
60 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B
61 | SUBUNIDAD BETA
62 | HIV (VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA)
63 | ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO
64 | HORMONA PARATIROIDEA
65 | CA19.9
66 | CITOMEGALOVIRUS IGG
67 | CITOMEGALOVIRUS IGM
68 | ANTIGENO PROSTATICO LIBRE
69 | RUBEOLA IGM
70 | RUBEOLA IGG
71 | TOXOPLASMA IGG
72 | TOXOPLASMA IGM
73 | TROPONINA I
74 | VITAMINA D HIDROXI
75 | ACIDO FOLICO
76 | VITAMINA B12
77 | SIFILIS
78 | PEPTIDO CITRULINADO CICLICO
79 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA
80 | ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA
81 | TIROGLOBULINA
82 | FOSFATASA ALKALINA
83 | AMILASA
84 | ANTIESTREPTOLISINAS
85 | BILIRRUBINA DIRECTA
86 | BILIRRUBINA TOTAL
87 | CALCIO
88 | CREATINA FOSFOKINASA
89 | CREATINA CINASA FRACCIÓN MB
90 | COLESTEROL
91 | CREATININA
92 | GLUCOSA
93 | ELECTROLITOS SÉRICOS Na
94 | ELECTROLITOS SÉRICOS K
95 | ELECTROLITOS SÉRICOS Cl-
96 | FACTOR REUMATOIDE
97 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA
98 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA
99 | DEHIDROGENASA LÁCTICA
100 | LIPASA
101 | FÓSFORO
102 | TRIGLICÉRIDOS
103 | HDL COLESTEROL
104 | PROTEÍNA C REACTIVA
105 | ALBUMINA
106 | TGO
107 | TGP
108 | PROTEÍNAS TOTALES
109 | ÁCIDO ÚRICO
110 | UREA
111 | MAGNESIO
112 | FERRITINA
113 | TRANSFERRINA
114 | PROTEINAS EN ORINA 24HR
115 | FRACCIÓN DE COMPLEMENTO 3
116 | FRACCIÓN DE COMPLEMENTO 4
117 | INMUNOGLOBULINA A
118 | INMUNOGLOBULINA G
119 | INMUNOGLOBULINA M
120 | HIERRO SERICO
121 | CAPTACION DE HIERRO
122 | ACIDO VALPROICO
123 | CISTATINA C
124 | CURVA DE LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA TÉCNICA MANUAL
125 | DEPURACION DE CREATININA TÉCNICA MANUAL
126 | PROTEINAS EN ORINA TÉCNICA MANUAL
127 | EXAMEN DE CITOQUIMICO DE LIQUIDOS TÉCNICA MANUAL
128 | GENERAL DE ORINA (EGO)
129 | PROTEÍNA BENCE JONES ORINA 24 HRS. TÉCNICA MANUAL
130 | ERITROCITOS DISMORFICOS EN ORINA TÉCNICA MANUAL
131 | ANTINUCLEARES
132 | CITOPLASMA DE NEUTROFILOS ANCA C Y P
133 | ACS ANTICARDIOLIPINAS IGA, IGG E IGM
134 | ANTICUERPOS ANTI DNA
135 | ACS BETA 2 GLICOPROTEINA IGA
136 | ACS BETA 2 GLICOPROTEINA IGG
137 | ACS BETA 2 GLICOPROTEINA IGM
138 | ACS. FOSFATIDILSERINA IGA,IGG,IGM
139 | ACS ANTI MITOCONDRIALES
140 | ACS ANTI MUSCULO LISO
141 | ACS ANTI RNP
142 | ACS ANTI SM
143 | ACS ANTI SSA/RO
144 | ACS ANTI SSB/LA
145 | ACS ANTIFOSFATIDIL COLINA IGA, IGG E IGM
146 | ANTIBIOGRAMA PARA LEVADURAS
147 | IDENTIFICACION PARA LEVADURAS
148 | IDENTIFICACION GRAM(+)
149 | ANTIBIOGRAMA GRAM (+)
150 | IDENTIFICACION GRAM (-)
151 | ANTIBIOGRAMA GRAM NEGATIVO
152 | ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA
153 | HEMOCULTIVO
154 | BAARHECES TÉCNICA MANUAL
155 | EXPECTORACION 3 MTRA
156 | CULTIVO DE LIQUIDO DE DIALISIS
157 | CULTIVO DE EXPECTORACIÓN
158 | CULTIVO MICOLÓGICO CUERO CABELLUDO
159 | CULTIVO MICROLÓGICO PLANTA DEL PIÉ
160 | CULTIVO MICOLÓGICO DE UÑA
161 | CULTIVO MICOLÓGICO
162 | CULTIVO NASAL
163 | CULTIVO OJO DERECHO
164 | CULTIVO OJO IZQUIERDO
165 | CULTIVO ÓTICO IZQUIERDO
166 | CULTIVO ÓTICO DERECHO
167 | CULTIVO DE SECRECIÓN (LESIÓN)
168 | CULTIVO URETRAL
169 | CILTIVO DE SALIDA DE CATÉTER
170 | CULTIVO FARÍNGEO
171 | CULTIVO LIQUIDO
172 | COPROCULTIVO
173 | COPROCULTIVO 2A MUESTRA.
174 | CULTIVO VAGINAL
175 | ESPERMOCULTIVO
176 | TINCION DE BAAR
177 | TINCION DE GRAM
178 | TINCION DE TINTA CHINA
179 | UROCULTIVO TÉCNICA MANUAL
180 | AMIBA EN FRESCO TÉCNICA MANUAL
181 | COPROLÓGICO TÉCNICA MANUAL
182 | CUERPOS REDUCTORES TÉCNICA MANUAL
183 | COPROPARASITOSCÓPICO SERIADO TÉCNICA MANUAL
184 | RASPADO ANAL TÉCNICA MANUAL
185 | FROTIS EN HECES TÉCNICA MANUAL
186 | ROTATEST TÉCNICA MANUAL
187 | SANGRE OCULTA EN HECES TÉCNICA MANUAL
188 | 2 MERCAPTO ETANOL TÉCNICA MANUAL
189 | PARATIFICO A TÉCNICA MANUAL
190 | PARATIFICO B TÉCNICA MANUAL
191 | PROTEUSOX-19 TÉCNICA MANUAL
192 | BRUCELLA ABORTUS TÉCNICA MANUAL
193 | TIFICO H TÉCNICA MANUAL
194 | TIFICO O TÉCNICA MANUAL
195 | ROSA DE BENGALA TÉCNICA MANUAL
196 | VDRL CUANTITATIVO TÉCNICA MANUAL
197 | CARGA VIRAL PARA HIV
198 | CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C
199 | CARGA VIRAL PARA EPSTEIN BAAR
200 | CARGA VIARAL PARA HEPATITIS B
201 | CARGA VIRAL PARA CITOMEGALOVIRUS
202 | PCR PARA INFLUENZA A Y B
203 | PCR PARA SARS-COV2
204 | PCR PARA VPH ALTO RIESGO (TIPIFICACION)
205 | PCR PARA TUBERCULOSIS
206 | CARGA VIRAL PARA RICKETSSIA
207 | GASOMETRIA (NA+, K+, CA++, PCO2, PO2, LACTATO Y GLUCOSA)
208 | MARCADORES CARDIACOS (CK-MB, MIOGLOBULINA, TNL, BNP, Troponina)
209 | ALERGENO IgE A CERDO
210 | ALERGENO IgE AGUACATE -F96-
211 | ALERGENO IgE ARROZ -F9-
212 | ALERGENO IgE ASCARIS -P1-
213 | ALERGENO IgE ATUN -F40-
214 | ALERGENO IgE AVENA -F7-
215 | ALERGENO IgE AVISPA
216 | ALERGENO IgE BORREGO -F88-
217 | ALERGENO IgE CACAHUATE
218 | ALERGENO IGE CACAO -CHOCOLATE- -F93-
219 | ALERGENO IgE CAMARON -F24-
220 | ALERGENO IgE CARNE DE RES -F27-
221 | ALERGENO IgE CASPA DE CABALLO
222 | ALERGENO IgE CASPA DE GATO
223 | ALERGENO IgE CASPA DE PERRO -E5-
224 | ALERGENO IgE CASPA DE VACA
225 | ALERGENO IgE CEBADA -F6-
226 | ALERGENO IgE CEBOLLA -F48-
227 | ALERGENO IgE CEDRO DE MONTAÑA -T6-
228 | ALERGENO IgE CHICHARO -F12-
229 | ALERGENO IgE CUCARACHA -16-
230 | ALERGENO IgE DERMATOFAGOIDES FARINAE -ACARO- -D2-
231 | ALERGENO IgE DERMATOFAGOIDES PTERONSYSSINUS
232 | ALERGENO IgE EPITELIO DE CONEJO -E82-
233 | ALERGENO IgE EPITELIO DE HAMSTER -E84-
234 | ALERGENO IgE EPITELIO DE OVEJA -E81-
235 | ALERGENO IgE EPITELIO DE RATON -E71-
236 | ALERGENO IgE EUCALIPTO -T18-
237 | ALERGENO IgE FRESA -F44-
238 | ALERGENO IgE GLUTEN -F79-
239 | ALERGENO IgE INSULINA BOVINA -C71-
240 | ALERGENO IgE INSULINA PORCINA -C70-
241 | ALERGENO IgE JITOMATE -F25-
242 | ALERGENO IgE KIWI -F84-
243 | ALERGENO IgE LANGOSTA -F80-
244 | ALERGENO IgE LECHUGA -F215-
245 | ALERGENO IgE MAIZ -F8-
246 | ALERGENO IgE MALTA -F90-
247 | ALERGENO IgE MEJILLON AZUL -F37-
248 | ALERGENO IgE MELON -F87-
249 | ALERGENO IgE MIEL DE ABEJA
250 | ALERGENO IGE MORA
251 | ALERGENO IgE MOSTAZA -F89-
252 | ALERGENO IgE NARANJA -F33-
253 | ALERGENO IgE NUEZ DE BRASIL -F18-
254 | ALERGENO IgE NUEZ LISA -ALIMENTO- -F201-
255 | ALERGENO IgE OLIVO -T9-
256 | ALERGENO IGE OREGANO (F283)
257 | ALERGENO IgE OSTION -F290-
258 | ALERGENO IgE PAPA -F35-
259 | ALERGENO IgE PASTO DE BERMUNDA -G2-
260 | ALERGENO IgE PASTO DE CANARIO
261 | ALERGENO IgE PASTO DE JOHNSON -G10-
262 | ALERGENO IgE PENICILLIUM NOTATUM -Ml-
263 | ALERGENO IgE PEREJIL -F86-
264 | ALERGENO IgE PINO BLANCO-T16-
265 | ALERGENO IgE PLUMAS DE GANSO -E70-
266 | ALERGENO IgE PLUMAS DE PATO
267 | ALERGENO IgE POLEN DE TRIGO CULTIVADO -G15-
268 | ALERGENO IgE POLLO -F83-
269 | ALERGENO IgE SAUCE -T12-
270 | ALERGENO IgE SEDA -K74-
271 | ALERGENO IgE SEMILLA DE AJONJOLI -F10-
272 | ALERGENO IgE SICOMORO -T11-
273 | ALERGENO IgE TE -F222-
274 | ALERGENO IgE TRIGO -F4-
275 | ALERGENO IgE TRUCHA
276 | ALERGENO IgE ZANAHORIA -F31-
277 | ALERGENO IGE, PIMIENTA NEGRA (F280)
278 | ALERGENOS, PERFIL DE 3
279 | ALERGENOS, PERFIL DE 6
280 | PERFIL DE ALERGENOS ALIMENTOS (Avena, Ac IgE a Clara de Huevo, Ac IgE a Yema de Huevo, Cacahuate, Ac IgE a Mango, Chocolate, Frijol rojo, Camarón, Calabaza, Cerdo, Nuez, Aguacate, Fresa, Tomate, Leche, Manzana, Trigo, Naranja, Maíz, AC IgE Ostión, Arroz, Pollo, Harina de soya, Zanahoria, Atún, Almendra, Carne de res, Durazno, IgE MELON, IgG miel de abeja, Papa, IgE PIÑA, Plátano)
281 | PERFIL DE ALERGENOS RESPIRATORIOS (Ac Dermatophagoides pteronyssinus, Ac IgE Aspergillus fumigatus, Ac IgE Dermatophagoides farinae, Alergeno IgE a Nogal, Ac IgE Sicomoro, Ac IgE a Encino, Ac IgE Mezquite, Ac IgE Salsola kali, IgE a QUELITE, Ig E Olivo, IgE Fresno blanco, IgE Alamo, Ig E Pasto bermuda, Ig E Sorgo (Pasto Johnson), IgE Sauce, IgE Cephalosporium acremonium, Ig E Juniporus sabinoide, IgE Mora, IgE Ambrosia trifida, IgE Chamizo, Ig E Pasto perene, Ig E Ambrosia, IgE Artemisa, IgE pelo de Gato, IgE pelo de Perro, IgE Cucaracha, Abedul blanco, Pino,Cedro, Zacate común, Algodón, Manzanilla, Diente de león, Eucalipto, Alternaria, Candida, Cladosporium, Epicoccum, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Plumas de pollo, Polvo común)
282 | ANTICUERPOS HLA POR PRUEBA CRUZADA Y ESPECIFICIDAD ANTICUERPOS ANTI HLA
283 | 17 ALFA HIDROPROGESTERONA
284 | 17- CETOSTEROIDES EN ORINA DE 24 HORAS
285 | 17- HIDROXI CORTICOESTEROIDES EN ORINA DE 24 HORAS
286 | ABL/BCR REARREGLO DE GENES, TIEMPO REAL PCR
287 | CISTICERCO POR WESTERN BLOTT (EITB)
288 | niveles sericos de HUMIRA (adalimumab)
289 | vigabatrina (sabril)
290 | peptido asociado a PTH
291 | Bartonella por PCR
292 | ABUSO DE DROGAS (5 SUSTANCIAS) EN ORINA
293 | ABUSO DE DROGAS (7 ANALITOS) EN ORINA
294 | ACIDO 5- HIDROXI INDOLACETICO EN ORINA DE 24 HORAS
295 | ACIDO LACTICO
296 | ACIDO METILMALÓNICO
297 | ACIDO MICOFENÓLICO
298 | ACIDO VANILMANDÉLICO EN ORINA ALEATORIA
299 | ACIDO VANILMANDÉLICO EN ORINA DE 24HRS
300 | ACIDOS GRASOS LIBRES EN SUERO
301 | ACIDOS ORGÁNICOS EN ORINA ALEATORIA
302 | ACIDOS ORGÁNICOS EN SUERO
303 | ACILCARNITINA EN PLASMA
304 | AGLUTININAS HETEROFILAS-MONOTEST
305 | ALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS
306 | ALDOLASA EN SANGRE
307 | ALDOSTERONA EN SANGRE
308 | ALFA 1 ANTI TRIPSINA
309 | ALFA 2 MACROGLOBULINA
310 | ALFAFETOPROTEINA QUINTUPLE MARCADOR
311 | ALUMINIO EN ORINA RANDOM
312 | ALUMINIO EN PLASMA
313 | AMILASA EN ORINA ALEATORIA
314 | AMINOACIDOS EN ORINA AL AZAR CUANTITATIVOS
315 | AMINOÁCIDOS EN ORINA DE 24HRS CUANTITATIVOS
316 | AMINOÁCIDOS EN PLASMA CUANTITATIVOS
317 | AMONIO EN PLASMA
318 | ANDROSTENEDIONA
319 | ANGIOTENSINA II
320 | ANTI MI-2
321 | ANTI TIROXINA FOSFATASA
322 | ANTIBIOGRAMA DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
323 | ANTICOAGULANTE LÚPICO
324 | ANTICUERPO ANTI TOTOXINA DIFTERICA
325 | ANTICUERPOS IgM e IgG ANTIMIELINA ASOCIADA A GLICOPROTEINA
326 | ANTICUERPOS IgM e IgG SARAMPION EN SUERO
327 | ANTICUERPOS 21- HIDROXILASA
328 | ANTICUERPOS A GANGLIOSIDO GQ1B
329 | ANTICUERPOS ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILIUM
330 | ANTICUERPOS ANTI ADRENALES IGA; IGG; IGM
331 | ANTICUERPOS ANTI AMIBA IGG
332 | ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS IGG, IGM POR INMUNODIFUSION e INMUNIFIJACION
333 | ANTICUERPOS ANTI BARTONELLA HENSELAE IgG E IgM
334 | ANTICUERPOS ANTI BLOQUEADOR DE LOS RECEPTORES DE ACETILCOLINA
335 | ANTICUERPOS ANTI BRUCELLA ABORTUS IGG, IGM
336 | ANTICUERPOS ANTI CAMPILOBACTER JEJUNI IGG, IGM
337 | ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA, IGG E IGM
338 | ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA, IGG,IGM
339 | ANTICUERPOS ANTI CISTICERCO IGG
340 | ANTICUERPOS ANTI COCCIDIODES IGG, IGM
341 | ANTICUERPOS ANTI COXSACKIE A (2,4,7,9,10,16)
342 | ANTICUERPOS ANTI COXSACKIE B PANEL
343 | ANTICUERPOS ANTI DENGUE, IGG, IGM
344 | ANTICUERPOS ANTI ECHOVIRUS 4, 9, 11, 30
345 | ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO IGA
346 | ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO IGG
347 | ANTICUERPOS ANTI ENFERMEDAD DE LYME IGG,IGM
348 | ANTICUERPOS ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA
349 | ANTICUERPOS ANTI EPSTEIN BARR (PANEL COMPLETO)
350 | ANTICUERPOS ANTI FIJADORES DE LOS RECEPTORES DE ACETILCOLINA
351 | ANTICUERPOS ANTI FOSFATIDILSERINA
352 | ANTICUERPOS ANTI GIARDIA LAMBLIA IGG
353 | ANTICUERPOS ANTI GLIADINA DEAMINADA IGG, IGA
354 | ANTICUERPOS ANTI GLUTAMATO DESCARBOXILASA (ANTI GAD-65)
355 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI IGA
356 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI IGG
357 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI IGM
358 | ANTICUERPOS ANTI HEPATO-RENAL MICROSOMAL (LKM-1)
359 | ANTICUERPOS ANTI HERPES 1 Y 2 IGG, IGM
360 | ANTICUERPOS ANTI HISTOPLASMA FIJACION DE COMPLEMENTO
361 | ANTICUERPOS ANTI HISTOPLASMA INMUNODIFUSION
362 | ANTICUERPOS ANTI HTLV I / II
363 | ANTICUERPOS ANTI INSULINA
364 | ANTICUERPOS ANTI ISLOTE DE CELULAS PANCREATICAS
365 | ANTICUERPOS ANTI JO-1
366 | ANTICUERPOS ANTI- MAG
367 | ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR
368 | ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES
369 | ANTICUERPOS ANTI MODULADORES DE RECEPTORES DE ACETILCOLINA
370 | ANTICUERPOS ANTI MOG (Mielina Oligodendrocito Glicoproteína)
371 | ANTICUERPOS ANTI MUSCULO ESTRIADO
372 | ANTICUERPOS ANTI NEISSERIA GONORREAE
373 | ANTICUERPOS ANTI NEUROMIELITIS OPTICA (AQUAPORINA-4)IGG
374 | ANTICUERPOS ANTI NEURONAL NUCLEAR HU (ANNA-I)
375 | ANTICUERPOS ANTI NEURONALES
376 | ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS B19 IGG, IGM
377 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS DIRECTA
378 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS INDIRECTA
379 | ANTICUERPOS ANTI PLAR2R
380 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE TSH
381 | ANTICUERPOS ANTI RICKETSSIA IGG, IGM
382 | ANTICUERPOS ANTI RNA POLIMERASA I/II/III
383 | ANTICUERPOS ANTI RNP
384 | ANTICUERPOS ANTI SALMONELLA IGA,IGG,IGM
385 | ANTICUERPOS ANTI SCL-70
386 | ANTICUERPOS ANTI SHIGELLA
387 | ANTICUERPOS ANTI SUPRARENAL
388 | ANTICUERPOS ANTI TOXOCARA CANIS IGA, IGG, IGM
389 | ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGA, IGG
390 | ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGG, IGM
391 | ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA CRUZY IGG, IGM
392 | ANTICUERPOS ANTI VARICELA ZOSTER IGG, IGM
393 | ANTICUERPOS ANTI VIRUS DE LA HEPATITIS DELTA
394 | ANTICUERPOS ANTI VIRUS HERPES TIPO 6 IGG, IGM
395 | ANTICUERPOS CITOSOL HEPATICO
396 | ANTICUERPOS CONTRA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
397 | ANTICUERPOS HLA-B51
398 | ANTICUERPOS IgG e IgM LEGIONELLA PNEUMOPHILIA EN SUERO
399 | ANTICUERPOS IgG RNPU1-EN SUERO
400 | ANTICUERPOS IgG STREPTOCOCUSS PNEUMANIAE ANTICUERPOS 14 SEROTIPOS
401 | ANTICUERPOS IRREGULARES IDENTIFICACION
402 | ANTICUERPOS LEPTOSPIRA
403 | ANTICUERPOS MUSK
404 | ANTICUERPOS PLASMODIUM
405 | ANTICUERPOS POLIMIOSITIS-ESCLERODERMA
406 | ANTICUERPOS SACHAROMYCES CEREVISIAE IGA IGG
407 | ANTICUERPOS ANTI-IA2
408 | ANTICUERPOS ANTI PAROTIDITIS IGG E IGM
409 | ANTIGENO CD20 DE LINFOMA
410 | ANTIGENO CHLAMYDIA TRACHOMATIS
411 | ANTÍGENO DE HISTOCOMPATIBILIDAD HLA-B27
412 | ANTIGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS
413 | ANTIGENO HELICOBACTER PYLORY EN HECES
414 | ANTIGENO P24
415 | ANTIGENO SOLUBLE DE HIGADO
416 | APOLIPOPROTEINA A1
417 | APOLIPOPROTEINA B
418 | ARSENICO EN ORINA
419 | ARSENICO EN SANGRE
420 | ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO I, II Y III, DNA
421 | AUTO ANTICUERPOS HSP-70
422 | AUTOANTICUERPOS PARA MIOSITIS(Pl-7, Pl-12,EJ, OJ, SRP, MI-2 ALPHA, MI-2 BETA, MDA5, TIF1 GAMMA Y NXP-2)
423 | BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR
424 | BASOFILOS DEGRANULACION
425 | BETA 2 MICROGLOBULINA EN ORINA
426 | BETA 2 MICROGLOBULINA EN SUERO
427 | BICARBONATO EN ORINA
428 | BORDETELLA PERTUSIS POR PCR
429 | BRUCELLA ABORTUS DETECCION POR PCR EN SANGRE
430 | C1 INHIBIDOR DE ESTERASA, ACTIVIDAD FUNCIONAL
431 | C1Q COMPLEMENTO
432 | CA 27.29
433 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA LIBRES EN ORINA 24 HORAS
434 | CADENAS LIGERAS KAPPA/ LAMBDA LIBRES EN SUERO
435 | CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA EN SUERO
436 | CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA orina 24hrs
437 | CADMIO EN ORINA
438 | CADMIO EN SANGRE
439 | CALCIO IONIZADO
440 | CALCITONINA EN SUERO
441 | CALPROTECTINA EN HECES
442 | CARBAMEZAPINA
443 | CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS POR PCR
444 | CARGA VIRAL DE EPSTEIN-BARR POR PCR
445 | CARGA VIRAL PARA COVID POR PCR
446 | CARIOTIPO EN MEDULA OSEA
447 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA CON FOTOMETRIA
448 | CAROTENOS EN SUERO
449 | CATECOLAMINAS TOTALES Y FRACCIONADAS EN ORINA DE 24 HORAS
450 | CATECOLAMINAS TOTALES Y FRACCIONADAS EN PLASMA
451 | CENTROMERO, ANTICUERPOS
452 | CERULOPLASMINA
453 | CICLOSPORINA
454 | CISTATINA C
455 | CISTINA EN ORINA DE 24 HORAS
456 | CITRATO EN ORINA DE 24 HORAS
457 | CITRATO SERICO
458 | CLOBAZAM
459 | CLONAZEPAM
460 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINAS A Y B
461 | COBRE EN ORINA DE 24 HORAS/
462 | COBRE SÉRICO
463 | COCCIDIOIDES INMUNODIFUSION E INMUNOFIJACION DE COMPLEMENTO
464 | COLINESTERASA
465 | COMPLEJOS INMUNES CIRCULANTES
466 | COMPLEMENTO C2
467 | COMPLEMENTO C5
468 | COMPLEMENTO C9
469 | COMPLEMENTO HEMOLÍTICO AL 50 % (CH50)
470 | CONFIRMACIÓN DE BENZODIACEPINAS EN ORINA
471 | CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS
472 | CORTISOL EN SALIVA
473 | CROMO EN ORINA DE 24 HORAS
474 | CROMO EN SUERO
475 | CROMOGRANINA A EN SUERO
476 | CROMOSOMA, AML M3, TRANSLOCACION 15,17
477 | CUANTIFICACION DE ANFETAMINAS EN SUERO
478 | CULTIVO DE CLAMIDIA
479 | CULTIVO DE HERPES
480 | CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
481 | CULTIVO GENITAL PARA MYCOPLASMA/UREAPLASMA
482 | DEHIDRO EPIANDROSTERONA SERICA (DHEA)
483 | DEHIDRO EPIANDROSTERONA SULFATO SERICA (DHEA-SO4)
484 | DEHIDRO TESTOSTERONA
485 | DEOXICORTICOSTERONA
486 | DEOXICORTISOL
487 | DETECCION DE RICKETSSIA POR PCR
488 | DETECCION DE MUTACIONES EN FACTOR II - FACTOR V
489 | DETECCION DE ONCOGENES BRCA 1 Y 2
490 | DETERMINACION DE 3 ALERGENOS
491 | DIGOXINA
492 | DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE BECKER
493 | ECHINOCOCCUS GRANULOSUS, ANTICUERPOS
494 | EHRLICHIA CHAFFEENSIS ANTICUERPOS, IGG, IGM
495 | ELASTASA PANCREATICA EN HECES
496 | ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEÍNAS
497 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN ORINA
498 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS SERICAS CON GRAFICA
499 | ELECTROFORESIS HEMOGLOBINA
500 | ELECTROLITOS EN ORINA ALEATORIA
501 | ELECTROLITOS EN ORINA DE 24 HRS
502 | ELECTROLITOS EN SUDOR
503 | ENOLASA NEURONA ESPECIFICA
504 | ERITROPOYETINA
505 | ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS ANTI HLA DE CLASE I Y II (PRA)
506 | ESTAÑO TOTAL EN SANGRE
507 | ESTRIOL TOTAL EN SUERO
508 | ESTRÓGENOS TOTALES
509 | ESTRONA EN SUERO
510 | ESTUDIOS FÍSICO QUÍMICO DE CÁLCULOS RENALES (URINARIOS)
511 | EXOMA AMPLIO DEL GENOMA DE ALTA RESOLUCION
512 | FENILALANINA Y TIROSINA
513 | FENILHIDANTOÍNA
514 | FENOBARBITAL
515 | FENOTIPO LEUCEMIA/LINFOMA
516 | FIBRINOGENO PRODUCTOS DE DEGRADACION
517 | FIBROSIS QUISTICA, RASTREO
518 | FIBROTEST (Con interpretación)
519 | FISH SRY / X CENTROMERO
520 | FISH,CELULAS B PANEL
521 | FLUOXETINA Y NORFLUOXETINA EN SUERO
522 | FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA
523 | FOSFATASA ÁCIDA TOTAL
524 | FOSFATASA ALCALINA OSEA/
525 | FOSFATASA LEUCOCITARIA
526 | FOSFATIDIL COLINA ANTICUERPOS EN SUERO
527 | FOSFATIDILETANOLAMINA ANTICUERPOS
528 | FOSFOLIPIDOS TOTALES
529 | FRAGILIDAD OSMOTICA ERITROCITARIA
530 | FRAGILIDAD X, CROMOSOMA
531 | FRUCTOSAMINA
532 | GABAPENTINA
533 | GALACTOSA 1-FOSFATO URIDILTRANSFERASA
534 | GAMMA GLOBULINA
535 | GASTRINA
536 | GEN MTHFR (POLIMORFISMO DEL METILENO TETRAHIDROFOLATO REDUCTASA PCR)
537 | GEN TP53
538 | GENOTIPO DE HEPATITIS C
539 | GLUCAGON
540 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA
541 | HAPTOGLOBINA
542 | HELICOBACTER PYLORI TEST DEL ALIENTO
543 | HEMOGLOBINA FETAL
544 | HEPATITIS E IGG E IGM
545 | HERPES VIRUS TIPO 1 Y 2 EN LCR PCR
546 | HEXOSAMINIDASA “A”
547 | HIDROXIPREGNENOLONA 17
548 | HIDROXIPROLINA LIBRE EN PLASMA
549 | HIPURICO, ACIDO EN ORINA
550 | HISTAMINA EN SANGRE
551 | HISTONA, ANTICUERPOS
552 | HIV GENOTIPO
553 | HLA CLASE I Y II TIPIFICACION; SELECCIÓN DE DONADOR PARA TRANSPLANTE DE M.O (ALTA RESOLUCION)
554 | HOMOCISTEINA
555 | HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH)
556 | HORMONA ANTI DIURÉTICA (ADH)
557 | HORMONA ANTIMULLERIANA
558 | HORMONA DE CRECIMIENTO (SOMATOTROPINA) HGH
559 | HORMONA DE CRECIMIENTO 4 DETERMINACIONES
560 | HORMONA DE CRECIMIENTO 5 DETERMINACIONES
561 | HORMONA SEXUAL UNIDA A GLOBULINA (SHBG)
562 | HPN EN SANGRE
563 | IGE ESPECIFICA A HORMIGA
564 | IGF UNIDA A PROTEÍNA 2 IGFBP2
565 | IGF UNIDA A PROTEÍNA 3 IGFBP3
566 | IGF UNIDA A PROTEINA-1
567 | IGF-1 (SOMATOMEDINA C)
568 | INFLUENZA VIRUS TIPO A y B, ANTICUERPOS
569 | INHIBIDOR DE LA ESTERASA
570 | INHIBINA A
571 | INMUNODEFICIENCIA PANEL I (CD3-CD19,CD20, CD3-HLA-DR)
572 | INMUNODEFICIENCIA PANEL IV (CD4,CD8,CD3,CD2, RELACION LINFOCITOS CD4/CD8)
573 | INMUNOELECTROFORESIS EN ORINA CON GRAFICAS
574 | INMUNOELECTROFORESIS EN SUERO
575 | INMUNOGLOBULINA A; SUBCLASES (1 y 2)
576 | INMUNOGLOBULINA D (IgD)
577 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) A YEMA Y CLARA DEL HUEVO
578 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) ALFA-LACTOALBUMINA
579 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) BETA-LACTOGLOBULINA
580 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) CASEINA
581 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) LATEX DE HEVEA
582 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) LECHE ENTERA (F2)
583 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) MANZANA
584 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) MOSQUITO 171
585 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) PENICILLIUM NOTATUM
586 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) SOYA
587 | INMUNOGLOBULINA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSI)
588 | INMUNOGLOBULINA G; SUBCLASES (1,2,3 y 4)
589 | INSULINA LIBRE Y UNIDA
590 | INTERLEUCINA 6
591 | ISOENZIMAS DE DESHIDROGENASA LACTICA
592 | JAK2 EXON 12 Y 13
593 | JAK2, ANALISIS DE MUTACION
594 | LACOSAMIDA
595 | LACTOFERRINA EN HECES
596 | LAMOTRIGINA
597 | LECITINA/ESPINGOMIELINA EN LÍQUIDO AMNIÓTICO
598 | LEUCINA, AMINOPEPTIDASA
599 | LEVETIRACETAM KAPPRA
600 | LINFOCITOS T, B, NK (CD19/ CD2/ CD3/ CD4/ CD8/ CD56)
601 | LIPASA EN ORINA
602 | LIPOPROTEINA A
603 | LIPOPROTEINA PLA-2
604 | LITIO
605 | MAGNESIO EN ORINA ALEATORIA
606 | MAGNESIO EN ORINA DE 24 HRS
607 | MANGANESO EN SANGRE
608 | MERCURIO EN SANGRE
609 | MERCURIO ORINA
610 | METAHEMOGLOBINA
611 | METALES PESADOS EN SANGRE PERFIL (PLOMO SANGRE Y ORINA, ZINC SANGRE Y ORINA, NIQUEL, MERCURIO)
612 | METANEFRINAS FRACCIONADAS EN ORINA DE 24 HORAS
613 | METANEFRINAS FRACCIONADAS EN PLASMA
614 | METILFENIDATRO EN SANGRE
615 | MICROALBUMINA ORINA ALEATORIA
616 | MICROALBUMINURIA EN ORINA DE 24 HORAS
617 | MIOGLOBINA EN SUERO
618 | MUCOPOLISACARIDOS EN ORINA
619 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR (EXPECTORACION O SANGRE)
620 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IGG e IGM
621 | NEURONAL NUCLEAR RI, ANTICUERPO
622 | NILO, VIRUS ANTICUERPOS IGG E IGM, LCR
623 | NILO, VIRUS ANTICUERPOS IGG E IGM, SUERO
624 | NIVELES SÉRICOS DE TIROGLOBULINA
625 | N-TELOPÉPTIDO EN ORINA DE 24 HORAS
626 | OSMOLARIDAD EN ORINA
627 | OSMOLARIDAD EN SUERO
628 | OSTEOCALCINA SÉRICO
629 | OXALATO, PLASMA
630 | OXALATOS EN ORINA DE 24 HORAS
631 | OXCARBAZEPINA
632 | PANEL DE ANTICUERPOS PARA ENTEROVIRUS EN SUERO
633 | INMUNODEFICIENCIAS POR PCR (Campylobacter (C. jejuni/C. coli/C. upsaliensis), Clostridium difficile toxina A/B, Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Vibrio (V. parahaemolyticus/V. vulnificus/V. cholerae), incluida la identificación específica de Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli enteroagregativa (EAEC), Escherichia coli enteropatógena (EPEC), Escherichia coli enterotoxigénica (STEC lt/st), Escherichia coli productora de toxina tipo Shiga (STEC stx1/stx2), incluida la identificación específica del serogrupo O157, Shigella/Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC), Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis,Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Adenovirus F 40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus GI/GII/GIV/GV.
634 | PANEL VIRAL RESPIRATORIO (RSV, FluA, FluA/H1, FluA/H1 2009, FluA/H3, FluB, AdV, PIV 1, 2, 3 y 4, HRV/enterovirus humanos (Human enterovirus [HEV]), HMPV, bocavirus (Human bocavirus [HBoV]), coronavirus humano (Human coronavirus [HCoV]) OC43, 229E, NL63 y HKU1, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae13, SARS-COV19)
635 | PAPILOMA VIRUS HUMANO PCR 28 GENOTIPOS, DETECCION E IDENTIFICACION.
636 | PBI (IODO PROTEICO) EN SUERO
637 | PEPTIDO C EN ORINA
638 | PÉPTIDO C EN SUERO
639 | PÉPTIDO NATRIURETICO ATRIAL (auricular)
640 | PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (BNP)
641 | PERFIL DE PENICILINA
642 | PLATA EN SUERO
643 | PLOMO EN ORINA DE 24 HORAS
644 | PLOMO EN SANGRE
645 | PML/RARa, T (15;17) PCR
646 | POLIPEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO
647 | PORFIRINAS 24 en heces
648 | PORFIRINAS EN ORINA DE 24 HORAS
649 | POTASIO EN ORINA DE 24 HRS
650 | PREALBUMINA
651 | PRIMIDONA
652 | PRO-BNP
653 | PRO-INSULINA
654 | PROPERDINA, FACTOR B/
655 | PROTEINA C ACTIVADA, RESISTENCIA
656 | PROTEINA C, ANTIGENICA
657 | PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA (HE 4)
658 | PROTEINA S ANTIGENICA
659 | PROTROMBINA FRAGMENTOS 1 Y 2
660 | PRUEBAS CRUZADAS LINFOCITOTOXICOS
661 | PURKINJE CELULAS -YO-, AC LCR
662 | PURKINJE CELULAS -YO-, AC SUERO
663 | QUANTIFERON TB GOLD
664 | RECEPTRORES NMDA(N-metil- D-aspartato)
665 | RENINA
666 | SEROTONINA SERICA
667 | SHBG (GLOBULINA FIJADORA DE HORMONAS SEXUALES)
668 | SIROLIMUS
669 | SODIO EN ORINA DE 24 HRS
670 | SOMATOSTATINA EN PLASMA
671 | SUBPOBLACIÓN DE LINFOCITOS
672 | T3 REVERSA
673 | TACROLIMUS
674 | TALIO EN SANGRE
675 | TAMIZ NEONATAL II (AMPLIADO)
676 | TELOPEPTIDO C EN SUERO
677 | TESTORENA LIBRE
678 | TIPIFICACION HLA CLASE I Y II: DONADOR TRANSPLANTE DE RIÑON (A, B, DR, DQ) (AMPLIA RESOLUCION)
679 | TIROTROPINA RECEPTORES (B-II)
680 | TOPIRAMATO
681 | TRIPSINA SERICA
682 | TRIPTASA EN SUERO
683 | UREA EN ORINA DE 24HRS
684 | VITAMINA A
685 | VITAMINA B1
686 | VITAMINA B2
687 | VITAMINA B3, NIACINA
688 | VITAMINA B6
689 | VITAMINA C
690 | VITAMINA D 1, 25 HIDROXI
691 | VITAMINA E
692 | VON WILLEBRAND (DETERMINACION DE MULTIMETROS)
693 | VON WILLEBRAND ACTIVIDAD (RISTOCETINA)
694 | VON WILLEBRAND FACTOR VIII PANEL
695 | VON WILLERBRAND, ANTIGENO DEL FACTOR
696 | WESTERN BLOTT PARA HIV
697 | ZAP-70
698 | ZINC ORINA
699 | ZINC PLASMA O SUERO
700 | ANTICUERPOS ANTIRIBOSOMA
701 | BETA TRACE PROTEÍNA EN LCR
702 | ELISA ANTICUERPOS ANTI PERTUSSIS
703 | GEN DE LA TUBERCULOSIS EN LCR
704 | GENES DE PREDISPOSICIÓN A CÁNCER
705 | HEPATITIS A PCR
706 | IL-1, IL-6, TNF
707 | PORFIRINAS EN SANGRE
708 | PERFIL MIELOMA
709 | PRUEBA DE LÍNEA PARA ARBOVIRUS
710 | SCID - IL2RG
711 | SEROLOGÍA HIDATIDOSIS
712 | VITAMINA K

## Pruebas-Jrz
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-002-2025
SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN LAS INSTALACIONES DE CHIHUAHUA Y JUÁREZ
ANEXO A
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL :
RFC :
DOMICILIO FISCAL COMPLETO:
TELÉFONO :
NOMBRE DE QUIEN LA EMITE :
| CORREO ELECTRÓNICO : | FECHA :
Observaciones: |  | ●Todos los reactivos, calibradores y equipos deben contar con registro sanitario vigente ante COFEPRIS. los catálogos o brochures deben especificar claramente la compatibilidad del reactivo con el equipo mencionado.
●Solo los estudios mencionados en el paquete de “ESTUDIOS ESPECIALES”, "BIOLOGIA MOLECULAR" y “ALERGIAS Y ASMA” podrán ser realizados por un laboratorio externo. Para estos casos se debe incluir aviso de funcionamiento del establecimiento que procesará la muestra.
No. | Nombre del Estudio de Laboratorio | ¿Será subrogada? (Sí/No) | Nombre del proveedor subrogado (si aplica) | Folio de Aviso de Funcionamiento (en caso de subrogación) | Folio de acreditación de laboratorio (en caso de subrogación) | Nombre del Reactivo Usado | Folio del Catálogo/Brochure del Reactivo | Folio de Registro Sanitario del Reactivo | ¿Requiere Calibrador? (Sí/No) | Nombre del Calibrador (si aplica) | Folio del Catálogo/Brochure del Calibrador | Folio de Registro Sanitario del Calibrador (si aplica) | Equipo con el que se procesará la prueba
1 | BIOMETRÍA HEMÁTICA
2 | RETICULOCITOS
3 | ERITROSEDIMENTACIÓN GLOBULAR
4 | FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA TÉCNICA MANUAL
5 | REVISIÓN DE FROTIS SANGUÍNEO TÉCNICA MANUAL
6 | GRUPO Y FACTOR RH (ABO/RH)
7 | PRUEBA DE COMPATIBILIDAD
8 | PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE (PRUEBA RAPIDA MANUAL)
9 | ANTIGENO COVID/INFLUENZA AYB PRUEBA RAPIDA MANUAL
10 | TIEMPO DE PROTOMBINA
11 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL
12 | DIMERO D
13 | TIEMPO DE TROMBINA
14 | FIBRINOGENO
15 | ANTITROMBINA III
16 | PROTEINA S COAGULANTE
17 | PROTEINA C COAGULANTE
18 | FACTOR II DE LA COAGULACION
19 | FACTOR II DE LA PROTOMBINA (MUTACION G-20210A)
20 | FACTOR INTRINSECO
21 | FACTOR IX DE COAGULACIÓN
22 | FACTOR V DE LA COAGULACION
23 | FACTOR V MUTACION DE LEIDEN
24 | FACTOR VII DE LA COAGULACION
25 | FACTOR VIII DE LA COAGULACION
26 | FACTOR VIII, INHIBIDOR
27 | FACTOR X DE LA COAGULACION
28 | FACTOR XI DE LA COAGULACION
29 | FACTOR XII DE LA COAGULACION
30 | FACTOR XIII DE LA COAGULACION
31 | EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL TÉCNICA MANUAL
32 | EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL 2A. M TÉCNICA MANUAL
33 | EOSINÓFILOS EN MOCO NASAL 3A. M TÉCNICA MANUAL
34 | ENVIAR LAMINILLA AL MÉDICO TÉCNICA MANUAL
35 | FRAGILIDAD CAPILAR TÉCNICA MANUAL
36 | RETRACCION DEL COAGULO TÉCNICA MANUAL
37 | TIEMPO DE SANGRADO TÉCNICA MANUAL
38 | CORTISOL
39 | ESTRADIOL
40 | FSH
41 | PROGESTERONA
42 | TESTOSTERONA
43 | PROLACTINA
44 | LH
45 | T-UP
46 | TSH
47 | T4
48 | T3
49 | FT4
50 | FT3
51 | PROCALCITONINA
52 | INSULINA
53 | INMUNOGLOBULINA E
54 | ALFAFETOPROTEINA
55 | HEPATITIS A
56 | HEPATITIS C
57 | CA 125
58 | CA 15-3
59 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO
60 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B
61 | SUBUNIDAD BETA
62 | HIV (VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA)
63 | ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO
64 | HORMONA PARATIROIDEA
65 | CA19.9
66 | CITOMEGALOVIRUS IGG
67 | CITOMEGALOVIRUS IGM
68 | ANTIGENO PROSTATICO LIBRE
69 | RUBEOLA IGM
70 | RUBEOLA IGG
71 | TOXOPLASMA IGG
72 | TOXOPLASMA IGM
73 | TROPONINA I
74 | VITAMINA D HIDROXI
75 | ACIDO FOLICO
76 | VITAMINA B12
77 | SIFILIS
78 | PEPTIDO CITRULINADO CICLICO
79 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA
80 | ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA
81 | TIROGLOBULINA
82 | FOSFATASA ALKALINA
83 | AMILASA
84 | ANTIESTREPTOLISINAS
85 | BILIRRUBINA DIRECTA
86 | BILIRRUBINA TOTAL
87 | CALCIO
88 | CREATINA FOSFOKINASA
89 | CREATINA CINASA FRACCIÓN MB
90 | COLESTEROL
91 | CREATININA
92 | GLUCOSA
93 | ELECTROLITOS SÉRICOS Na
94 | ELECTROLITOS SÉRICOS K
95 | ELECTROLITOS SÉRICOS Cl-
96 | FACTOR REUMATOIDE
97 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA
98 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA
99 | DEHIDROGENASA LÁCTICA
100 | LIPASA
101 | FÓSFORO
102 | TRIGLICÉRIDOS
103 | HDL COLESTEROL
104 | PROTEÍNA C REACTIVA
105 | ALBUMINA
106 | TGO
107 | TGP
108 | PROTEÍNAS TOTALES
109 | ÁCIDO ÚRICO
110 | UREA
111 | MAGNESIO
112 | FERRITINA
113 | TRANSFERRINA
114 | PROTEINAS EN ORINA 24HR
115 | FRACCIÓN DE COMPLEMENTO 3
116 | FRACCIÓN DE COMPLEMENTO 4
117 | INMUNOGLOBULINA A
118 | INMUNOGLOBULINA G
119 | INMUNOGLOBULINA M
120 | HIERRO SERICO
121 | CAPTACION DE HIERRO
122 | ACIDO VALPROICO
123 | CISTATINA C
124 | CURVA DE LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA TÉCNICA MANUAL
125 | DEPURACION DE CREATININA TÉCNICA MANUAL
126 | PROTEINAS EN ORINA TÉCNICA MANUAL
127 | EXAMEN DE CITOQUIMICO DE LIQUIDOS TÉCNICA MANUAL
128 | GENERAL DE ORINA (EGO)
129 | PROTEÍNA BENCE JONES ORINA 24 HRS. TÉCNICA MANUAL
130 | ERITROCITOS DISMORFICOS EN ORINA TÉCNICA MANUAL
131 | ANTINUCLEARES
132 | CITOPLASMA DE NEUTROFILOS ANCA C Y P
133 | ACS ANTICARDIOLIPINAS IGA, IGG E IGM
134 | ANTICUERPOS ANTI DNA
135 | ACS BETA 2 GLICOPROTEINA IGA
136 | ACS BETA 2 GLICOPROTEINA IGG
137 | ACS BETA 2 GLICOPROTEINA IGM
138 | ACS. FOSFATIDILSERINA IGA,IGG,IGM
139 | ACS ANTI MITOCONDRIALES
140 | ACS ANTI MUSCULO LISO
141 | ACS ANTI RNP
142 | ACS ANTI SM
143 | ACS ANTI SSA/RO
144 | ACS ANTI SSB/LA
145 | ACS ANTIFOSFATIDIL COLINA IGA, IGG E IGM
146 | ANTIBIOGRAMA PARA LEVADURAS
147 | IDENTIFICACION PARA LEVADURAS
148 | IDENTIFICACION GRAM(+)
149 | ANTIBIOGRAMA GRAM (+)
150 | IDENTIFICACION GRAM (-)
151 | ANTIBIOGRAMA GRAM NEGATIVO
152 | ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA
153 | HEMOCULTIVO
154 | BAARHECES TÉCNICA MANUAL
155 | EXPECTORACION 3 MTRA
156 | CULTIVO DE LIQUIDO DE DIALISIS
157 | CULTIVO DE EXPECTORACIÓN
158 | CULTIVO MICOLÓGICO CUERO CABELLUDO
159 | CULTIVO MICROLÓGICO PLANTA DEL PIÉ
160 | CULTIVO MICOLÓGICO DE UÑA
161 | CULTIVO MICOLÓGICO
162 | CULTIVO NASAL
163 | CULTIVO OJO DERECHO
164 | CULTIVO OJO IZQUIERDO
165 | CULTIVO ÓTICO IZQUIERDO
166 | CULTIVO ÓTICO DERECHO
167 | CULTIVO DE SECRECIÓN (LESIÓN)
168 | CULTIVO URETRAL
169 | CILTIVO DE SALIDA DE CATÉTER
170 | CULTIVO FARÍNGEO
171 | CULTIVO LIQUIDO
172 | COPROCULTIVO
173 | COPROCULTIVO 2A MUESTRA.
174 | CULTIVO VAGINAL
175 | ESPERMOCULTIVO
176 | TINCION DE BAAR
177 | TINCION DE GRAM
178 | TINCION DE TINTA CHINA
179 | UROCULTIVO TÉCNICA MANUAL
180 | AMIBA EN FRESCO TÉCNICA MANUAL
181 | COPROLÓGICO TÉCNICA MANUAL
182 | CUERPOS REDUCTORES TÉCNICA MANUAL
183 | COPROPARASITOSCÓPICO SERIADO TÉCNICA MANUAL
184 | RASPADO ANAL TÉCNICA MANUAL
185 | FROTIS EN HECES TÉCNICA MANUAL
186 | ROTATEST TÉCNICA MANUAL
187 | SANGRE OCULTA EN HECES TÉCNICA MANUAL
188 | 2 MERCAPTO ETANOL TÉCNICA MANUAL
189 | PARATIFICO A TÉCNICA MANUAL
190 | PARATIFICO B TÉCNICA MANUAL
191 | PROTEUSOX-19 TÉCNICA MANUAL
192 | BRUCELLA ABORTUS TÉCNICA MANUAL
193 | TIFICO H TÉCNICA MANUAL
194 | TIFICO O TÉCNICA MANUAL
195 | ROSA DE BENGALA TÉCNICA MANUAL
196 | VDRL CUANTITATIVO TÉCNICA MANUAL
197 | CARGA VIRAL PARA HIV
198 | CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C
199 | CARGA VIRAL PARA EPSTEIN BAAR
200 | CARGA VIARAL PARA HEPATITIS B
201 | CARGA VIRAL PARA CITOMEGALOVIRUS
202 | PCR PARA INFLUENZA A Y B
203 | PCR PARA SARS-COV2
204 | PCR PARA VPH ALTO RIESGO (TIPIFICACION)
205 | PCR PARA TUBERCULOSIS
206 | CARGA VIRAL PARA RICKETSSIA
207 | GASOMETRIA (NA+, K+, CA++, PCO2, PO2, LACTATO Y GLUCOSA)
208 | MARCADORES CARDIACOS (CK-MB, MIOGLOBULINA, TNL, BNP, Troponina)
209 | ALERGENO IgE A CERDO
210 | ALERGENO IgE AGUACATE -F96-
211 | ALERGENO IgE ARROZ -F9-
212 | ALERGENO IgE ASCARIS -P1-
213 | ALERGENO IgE ATUN -F40-
214 | ALERGENO IgE AVENA -F7-
215 | ALERGENO IgE AVISPA
216 | ALERGENO IgE BORREGO -F88-
217 | ALERGENO IgE CACAHUATE
218 | ALERGENO IGE CACAO -CHOCOLATE- -F93-
219 | ALERGENO IgE CAMARON -F24-
220 | ALERGENO IgE CARNE DE RES -F27-
221 | ALERGENO IgE CASPA DE CABALLO
222 | ALERGENO IgE CASPA DE GATO
223 | ALERGENO IgE CASPA DE PERRO -E5-
224 | ALERGENO IgE CASPA DE VACA
225 | ALERGENO IgE CEBADA -F6-
226 | ALERGENO IgE CEBOLLA -F48-
227 | ALERGENO IgE CEDRO DE MONTAÑA -T6-
228 | ALERGENO IgE CHICHARO -F12-
229 | ALERGENO IgE CUCARACHA -16-
230 | ALERGENO IgE DERMATOFAGOIDES FARINAE -ACARO- -D2-
231 | ALERGENO IgE DERMATOFAGOIDES PTERONSYSSINUS
232 | ALERGENO IgE EPITELIO DE CONEJO -E82-
233 | ALERGENO IgE EPITELIO DE HAMSTER -E84-
234 | ALERGENO IgE EPITELIO DE OVEJA -E81-
235 | ALERGENO IgE EPITELIO DE RATON -E71-
236 | ALERGENO IgE EUCALIPTO -T18-
237 | ALERGENO IgE FRESA -F44-
238 | ALERGENO IgE GLUTEN -F79-
239 | ALERGENO IgE INSULINA BOVINA -C71-
240 | ALERGENO IgE INSULINA PORCINA -C70-
241 | ALERGENO IgE JITOMATE -F25-
242 | ALERGENO IgE KIWI -F84-
243 | ALERGENO IgE LANGOSTA -F80-
244 | ALERGENO IgE LECHUGA -F215-
245 | ALERGENO IgE MAIZ -F8-
246 | ALERGENO IgE MALTA -F90-
247 | ALERGENO IgE MEJILLON AZUL -F37-
248 | ALERGENO IgE MELON -F87-
249 | ALERGENO IgE MIEL DE ABEJA
250 | ALERGENO IGE MORA
251 | ALERGENO IgE MOSTAZA -F89-
252 | ALERGENO IgE NARANJA -F33-
253 | ALERGENO IgE NUEZ DE BRASIL -F18-
254 | ALERGENO IgE NUEZ LISA -ALIMENTO- -F201-
255 | ALERGENO IgE OLIVO -T9-
256 | ALERGENO IGE OREGANO (F283)
257 | ALERGENO IgE OSTION -F290-
258 | ALERGENO IgE PAPA -F35-
259 | ALERGENO IgE PASTO DE BERMUNDA -G2-
260 | ALERGENO IgE PASTO DE CANARIO
261 | ALERGENO IgE PASTO DE JOHNSON -G10-
262 | ALERGENO IgE PENICILLIUM NOTATUM -Ml-
263 | ALERGENO IgE PEREJIL -F86-
264 | ALERGENO IgE PINO BLANCO-T16-
265 | ALERGENO IgE PLUMAS DE GANSO -E70-
266 | ALERGENO IgE PLUMAS DE PATO
267 | ALERGENO IgE POLEN DE TRIGO CULTIVADO -G15-
268 | ALERGENO IgE POLLO -F83-
269 | ALERGENO IgE SAUCE -T12-
270 | ALERGENO IgE SEDA -K74-
271 | ALERGENO IgE SEMILLA DE AJONJOLI -F10-
272 | ALERGENO IgE SICOMORO -T11-
273 | ALERGENO IgE TE -F222-
274 | ALERGENO IgE TRIGO -F4-
275 | ALERGENO IgE TRUCHA
276 | ALERGENO IgE ZANAHORIA -F31-
277 | ALERGENO IGE, PIMIENTA NEGRA (F280)
278 | ALERGENOS, PERFIL DE 3
279 | ALERGENOS, PERFIL DE 6
280 | PERFIL DE ALERGENOS ALIMENTOS (Avena, Ac IgE a Clara de Huevo, Ac IgE a Yema de Huevo, Cacahuate, Ac IgE a Mango, Chocolate, Frijol rojo, Camarón, Calabaza, Cerdo, Nuez, Aguacate, Fresa, Tomate, Leche, Manzana, Trigo, Naranja, Maíz, AC IgE Ostión, Arroz, Pollo, Harina de soya, Zanahoria, Atún, Almendra, Carne de res, Durazno, IgE MELON, IgG miel de abeja, Papa, IgE PIÑA, Plátano)
281 | PERFIL DE ALERGENOS RESPIRATORIOS (Ac Dermatophagoides pteronyssinus, Ac IgE Aspergillus fumigatus, Ac IgE Dermatophagoides farinae, Alergeno IgE a Nogal, Ac IgE Sicomoro, Ac IgE a Encino, Ac IgE Mezquite, Ac IgE Salsola kali, IgE a QUELITE, Ig E Olivo, IgE Fresno blanco, IgE Alamo, Ig E Pasto bermuda, Ig E Sorgo (Pasto Johnson), IgE Sauce, IgE Cephalosporium acremonium, Ig E Juniporus sabinoide, IgE Mora, IgE Ambrosia trifida, IgE Chamizo, Ig E Pasto perene, Ig E Ambrosia, IgE Artemisa, IgE pelo de Gato, IgE pelo de Perro, IgE Cucaracha, Abedul blanco, Pino,Cedro, Zacate común, Algodón, Manzanilla, Diente de león, Eucalipto, Alternaria, Candida, Cladosporium, Epicoccum, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Plumas de pollo, Polvo común)
282 | ANTICUERPOS HLA POR PRUEBA CRUZADA Y ESPECIFICIDAD ANTICUERPOS ANTI HLA
283 | 17 ALFA HIDROPROGESTERONA
284 | 17- CETOSTEROIDES EN ORINA DE 24 HORAS
285 | 17- HIDROXI CORTICOESTEROIDES EN ORINA DE 24 HORAS
286 | ABL/BCR REARREGLO DE GENES, TIEMPO REAL PCR
287 | CISTICERCO POR WESTERN BLOTT (EITB)
288 | niveles sericos de HUMIRA (adalimumab)
289 | vigabatrina (sabril)
290 | peptido asociado a PTH
291 | Bartonella por PCR
292 | ABUSO DE DROGAS (5 SUSTANCIAS) EN ORINA
293 | ABUSO DE DROGAS (7 ANALITOS) EN ORINA
294 | ACIDO 5- HIDROXI INDOLACETICO EN ORINA DE 24 HORAS
295 | ACIDO LACTICO
296 | ACIDO METILMALÓNICO
297 | ACIDO MICOFENÓLICO
298 | ACIDO VANILMANDÉLICO EN ORINA ALEATORIA
299 | ACIDO VANILMANDÉLICO EN ORINA DE 24HRS
300 | ACIDOS GRASOS LIBRES EN SUERO
301 | ACIDOS ORGÁNICOS EN ORINA ALEATORIA
302 | ACIDOS ORGÁNICOS EN SUERO
303 | ACILCARNITINA EN PLASMA
304 | AGLUTININAS HETEROFILAS-MONOTEST
305 | ALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS
306 | ALDOLASA EN SANGRE
307 | ALDOSTERONA EN SANGRE
308 | ALFA 1 ANTI TRIPSINA
309 | ALFA 2 MACROGLOBULINA
310 | ALFAFETOPROTEINA QUINTUPLE MARCADOR
311 | ALUMINIO EN ORINA RANDOM
312 | ALUMINIO EN PLASMA
313 | AMILASA EN ORINA ALEATORIA
314 | AMINOACIDOS EN ORINA AL AZAR CUANTITATIVOS
315 | AMINOÁCIDOS EN ORINA DE 24HRS CUANTITATIVOS
316 | AMINOÁCIDOS EN PLASMA CUANTITATIVOS
317 | AMONIO EN PLASMA
318 | ANDROSTENEDIONA
319 | ANGIOTENSINA II
320 | ANTI MI-2
321 | ANTI TIROXINA FOSFATASA
322 | ANTIBIOGRAMA DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
323 | ANTICOAGULANTE LÚPICO
324 | ANTICUERPO ANTI TOTOXINA DIFTERICA
325 | ANTICUERPOS IgM e IgG ANTIMIELINA ASOCIADA A GLICOPROTEINA
326 | ANTICUERPOS IgM e IgG SARAMPION EN SUERO
327 | ANTICUERPOS 21- HIDROXILASA
328 | ANTICUERPOS A GANGLIOSIDO GQ1B
329 | ANTICUERPOS ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILIUM
330 | ANTICUERPOS ANTI ADRENALES IGA; IGG; IGM
331 | ANTICUERPOS ANTI AMIBA IGG
332 | ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS IGG, IGM POR INMUNODIFUSION e INMUNIFIJACION
333 | ANTICUERPOS ANTI BARTONELLA HENSELAE IgG E IgM
334 | ANTICUERPOS ANTI BLOQUEADOR DE LOS RECEPTORES DE ACETILCOLINA
335 | ANTICUERPOS ANTI BRUCELLA ABORTUS IGG, IGM
336 | ANTICUERPOS ANTI CAMPILOBACTER JEJUNI IGG, IGM
337 | ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA, IGG E IGM
338 | ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA, IGG,IGM
339 | ANTICUERPOS ANTI CISTICERCO IGG
340 | ANTICUERPOS ANTI COCCIDIODES IGG, IGM
341 | ANTICUERPOS ANTI COXSACKIE A (2,4,7,9,10,16)
342 | ANTICUERPOS ANTI COXSACKIE B PANEL
343 | ANTICUERPOS ANTI DENGUE, IGG, IGM
344 | ANTICUERPOS ANTI ECHOVIRUS 4, 9, 11, 30
345 | ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO IGA
346 | ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO IGG
347 | ANTICUERPOS ANTI ENFERMEDAD DE LYME IGG,IGM
348 | ANTICUERPOS ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA
349 | ANTICUERPOS ANTI EPSTEIN BARR (PANEL COMPLETO)
350 | ANTICUERPOS ANTI FIJADORES DE LOS RECEPTORES DE ACETILCOLINA
351 | ANTICUERPOS ANTI FOSFATIDILSERINA
352 | ANTICUERPOS ANTI GIARDIA LAMBLIA IGG
353 | ANTICUERPOS ANTI GLIADINA DEAMINADA IGG, IGA
354 | ANTICUERPOS ANTI GLUTAMATO DESCARBOXILASA (ANTI GAD-65)
355 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI IGA
356 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI IGG
357 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI IGM
358 | ANTICUERPOS ANTI HEPATO-RENAL MICROSOMAL (LKM-1)
359 | ANTICUERPOS ANTI HERPES 1 Y 2 IGG, IGM
360 | ANTICUERPOS ANTI HISTOPLASMA FIJACION DE COMPLEMENTO
361 | ANTICUERPOS ANTI HISTOPLASMA INMUNODIFUSION
362 | ANTICUERPOS ANTI HTLV I / II
363 | ANTICUERPOS ANTI INSULINA
364 | ANTICUERPOS ANTI ISLOTE DE CELULAS PANCREATICAS
365 | ANTICUERPOS ANTI JO-1
366 | ANTICUERPOS ANTI- MAG
367 | ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR
368 | ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES
369 | ANTICUERPOS ANTI MODULADORES DE RECEPTORES DE ACETILCOLINA
370 | ANTICUERPOS ANTI MOG (Mielina Oligodendrocito Glicoproteína)
371 | ANTICUERPOS ANTI MUSCULO ESTRIADO
372 | ANTICUERPOS ANTI NEISSERIA GONORREAE
373 | ANTICUERPOS ANTI NEUROMIELITIS OPTICA (AQUAPORINA-4)IGG
374 | ANTICUERPOS ANTI NEURONAL NUCLEAR HU (ANNA-I)
375 | ANTICUERPOS ANTI NEURONALES
376 | ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS B19 IGG, IGM
377 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS DIRECTA
378 | ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS INDIRECTA
379 | ANTICUERPOS ANTI PLAR2R
380 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE TSH
381 | ANTICUERPOS ANTI RICKETSSIA IGG, IGM
382 | ANTICUERPOS ANTI RNA POLIMERASA I/II/III
383 | ANTICUERPOS ANTI RNP
384 | ANTICUERPOS ANTI SALMONELLA IGA,IGG,IGM
385 | ANTICUERPOS ANTI SCL-70
386 | ANTICUERPOS ANTI SHIGELLA
387 | ANTICUERPOS ANTI SUPRARENAL
388 | ANTICUERPOS ANTI TOXOCARA CANIS IGA, IGG, IGM
389 | ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR IGA, IGG
390 | ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGG, IGM
391 | ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA CRUZY IGG, IGM
392 | ANTICUERPOS ANTI VARICELA ZOSTER IGG, IGM
393 | ANTICUERPOS ANTI VIRUS DE LA HEPATITIS DELTA
394 | ANTICUERPOS ANTI VIRUS HERPES TIPO 6 IGG, IGM
395 | ANTICUERPOS CITOSOL HEPATICO
396 | ANTICUERPOS CONTRA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
397 | ANTICUERPOS HLA-B51
398 | ANTICUERPOS IgG e IgM LEGIONELLA PNEUMOPHILIA EN SUERO
399 | ANTICUERPOS IgG RNPU1-EN SUERO
400 | ANTICUERPOS IgG STREPTOCOCUSS PNEUMANIAE ANTICUERPOS 14 SEROTIPOS
401 | ANTICUERPOS IRREGULARES IDENTIFICACION
402 | ANTICUERPOS LEPTOSPIRA
403 | ANTICUERPOS MUSK
404 | ANTICUERPOS PLASMODIUM
405 | ANTICUERPOS POLIMIOSITIS-ESCLERODERMA
406 | ANTICUERPOS SACHAROMYCES CEREVISIAE IGA IGG
407 | ANTICUERPOS ANTI-IA2
408 | ANTICUERPOS ANTI PAROTIDITIS IGG E IGM
409 | ANTIGENO CD20 DE LINFOMA
410 | ANTIGENO CHLAMYDIA TRACHOMATIS
411 | ANTÍGENO DE HISTOCOMPATIBILIDAD HLA-B27
412 | ANTIGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS
413 | ANTIGENO HELICOBACTER PYLORY EN HECES
414 | ANTIGENO P24
415 | ANTIGENO SOLUBLE DE HIGADO
416 | APOLIPOPROTEINA A1
417 | APOLIPOPROTEINA B
418 | ARSENICO EN ORINA
419 | ARSENICO EN SANGRE
420 | ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO I, II Y III, DNA
421 | AUTO ANTICUERPOS HSP-70
422 | AUTOANTICUERPOS PARA MIOSITIS(Pl-7, Pl-12,EJ, OJ, SRP, MI-2 ALPHA, MI-2 BETA, MDA5, TIF1 GAMMA Y NXP-2)
423 | BANDAS OLIGOCLONALES EN LCR
424 | BASOFILOS DEGRANULACION
425 | BETA 2 MICROGLOBULINA EN ORINA
426 | BETA 2 MICROGLOBULINA EN SUERO
427 | BICARBONATO EN ORINA
428 | BORDETELLA PERTUSIS POR PCR
429 | BRUCELLA ABORTUS DETECCION POR PCR EN SANGRE
430 | C1 INHIBIDOR DE ESTERASA, ACTIVIDAD FUNCIONAL
431 | C1Q COMPLEMENTO
432 | CA 27.29
433 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA LIBRES EN ORINA 24 HORAS
434 | CADENAS LIGERAS KAPPA/ LAMBDA LIBRES EN SUERO
435 | CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA EN SUERO
436 | CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA orina 24hrs
437 | CADMIO EN ORINA
438 | CADMIO EN SANGRE
439 | CALCIO IONIZADO
440 | CALCITONINA EN SUERO
441 | CALPROTECTINA EN HECES
442 | CARBAMEZAPINA
443 | CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS POR PCR
444 | CARGA VIRAL DE EPSTEIN-BARR POR PCR
445 | CARGA VIRAL PARA COVID POR PCR
446 | CARIOTIPO EN MEDULA OSEA
447 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA CON FOTOMETRIA
448 | CAROTENOS EN SUERO
449 | CATECOLAMINAS TOTALES Y FRACCIONADAS EN ORINA DE 24 HORAS
450 | CATECOLAMINAS TOTALES Y FRACCIONADAS EN PLASMA
451 | CENTROMERO, ANTICUERPOS
452 | CERULOPLASMINA
453 | CICLOSPORINA
454 | CISTATINA C
455 | CISTINA EN ORINA DE 24 HORAS
456 | CITRATO EN ORINA DE 24 HORAS
457 | CITRATO SERICO
458 | CLOBAZAM
459 | CLONAZEPAM
460 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINAS A Y B
461 | COBRE EN ORINA DE 24 HORAS/
462 | COBRE SÉRICO
463 | COCCIDIOIDES INMUNODIFUSION E INMUNOFIJACION DE COMPLEMENTO
464 | COLINESTERASA
465 | COMPLEJOS INMUNES CIRCULANTES
466 | COMPLEMENTO C2
467 | COMPLEMENTO C5
468 | COMPLEMENTO C9
469 | COMPLEMENTO HEMOLÍTICO AL 50 % (CH50)
470 | CONFIRMACIÓN DE BENZODIACEPINAS EN ORINA
471 | CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS
472 | CORTISOL EN SALIVA
473 | CROMO EN ORINA DE 24 HORAS
474 | CROMO EN SUERO
475 | CROMOGRANINA A EN SUERO
476 | CROMOSOMA, AML M3, TRANSLOCACION 15,17
477 | CUANTIFICACION DE ANFETAMINAS EN SUERO
478 | CULTIVO DE CLAMIDIA
479 | CULTIVO DE HERPES
480 | CULTIVO DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
481 | CULTIVO GENITAL PARA MYCOPLASMA/UREAPLASMA
482 | DEHIDRO EPIANDROSTERONA SERICA (DHEA)
483 | DEHIDRO EPIANDROSTERONA SULFATO SERICA (DHEA-SO4)
484 | DEHIDRO TESTOSTERONA
485 | DEOXICORTICOSTERONA
486 | DEOXICORTISOL
487 | DETECCION DE RICKETSSIA POR PCR
488 | DETECCION DE MUTACIONES EN FACTOR II - FACTOR V
489 | DETECCION DE ONCOGENES BRCA 1 Y 2
490 | DETERMINACION DE 3 ALERGENOS
491 | DIGOXINA
492 | DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE BECKER
493 | ECHINOCOCCUS GRANULOSUS, ANTICUERPOS
494 | EHRLICHIA CHAFFEENSIS ANTICUERPOS, IGG, IGM
495 | ELASTASA PANCREATICA EN HECES
496 | ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEÍNAS
497 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN ORINA
498 | ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS SERICAS CON GRAFICA
499 | ELECTROFORESIS HEMOGLOBINA
500 | ELECTROLITOS EN ORINA ALEATORIA
501 | ELECTROLITOS EN ORINA DE 24 HRS
502 | ELECTROLITOS EN SUDOR
503 | ENOLASA NEURONA ESPECIFICA
504 | ERITROPOYETINA
505 | ESPECIFICIDAD DE ANTICUERPOS ANTI HLA DE CLASE I Y II (PRA)
506 | ESTAÑO TOTAL EN SANGRE
507 | ESTRIOL TOTAL EN SUERO
508 | ESTRÓGENOS TOTALES
509 | ESTRONA EN SUERO
510 | ESTUDIOS FÍSICO QUÍMICO DE CÁLCULOS RENALES (URINARIOS)
511 | EXOMA AMPLIO DEL GENOMA DE ALTA RESOLUCION
512 | FENILALANINA Y TIROSINA
513 | FENILHIDANTOÍNA
514 | FENOBARBITAL
515 | FENOTIPO LEUCEMIA/LINFOMA
516 | FIBRINOGENO PRODUCTOS DE DEGRADACION
517 | FIBROSIS QUISTICA, RASTREO
518 | FIBROTEST (Con interpretación)
519 | FISH SRY / X CENTROMERO
520 | FISH,CELULAS B PANEL
521 | FLUOXETINA Y NORFLUOXETINA EN SUERO
522 | FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA
523 | FOSFATASA ÁCIDA TOTAL
524 | FOSFATASA ALCALINA OSEA/
525 | FOSFATASA LEUCOCITARIA
526 | FOSFATIDIL COLINA ANTICUERPOS EN SUERO
527 | FOSFATIDILETANOLAMINA ANTICUERPOS
528 | FOSFOLIPIDOS TOTALES
529 | FRAGILIDAD OSMOTICA ERITROCITARIA
530 | FRAGILIDAD X, CROMOSOMA
531 | FRUCTOSAMINA
532 | GABAPENTINA
533 | GALACTOSA 1-FOSFATO URIDILTRANSFERASA
534 | GAMMA GLOBULINA
535 | GASTRINA
536 | GEN MTHFR (POLIMORFISMO DEL METILENO TETRAHIDROFOLATO REDUCTASA PCR)
537 | GEN TP53
538 | GENOTIPO DE HEPATITIS C
539 | GLUCAGON
540 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA
541 | HAPTOGLOBINA
542 | HELICOBACTER PYLORI TEST DEL ALIENTO
543 | HEMOGLOBINA FETAL
544 | HEPATITIS E IGG E IGM
545 | HERPES VIRUS TIPO 1 Y 2 EN LCR PCR
546 | HEXOSAMINIDASA “A”
547 | HIDROXIPREGNENOLONA 17
548 | HIDROXIPROLINA LIBRE EN PLASMA
549 | HIPURICO, ACIDO EN ORINA
550 | HISTAMINA EN SANGRE
551 | HISTONA, ANTICUERPOS
552 | HIV GENOTIPO
553 | HLA CLASE I Y II TIPIFICACION; SELECCIÓN DE DONADOR PARA TRANSPLANTE DE M.O (ALTA RESOLUCION)
554 | HOMOCISTEINA
555 | HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH)
556 | HORMONA ANTI DIURÉTICA (ADH)
557 | HORMONA ANTIMULLERIANA
558 | HORMONA DE CRECIMIENTO (SOMATOTROPINA) HGH
559 | HORMONA DE CRECIMIENTO 4 DETERMINACIONES
560 | HORMONA DE CRECIMIENTO 5 DETERMINACIONES
561 | HORMONA SEXUAL UNIDA A GLOBULINA (SHBG)
562 | HPN EN SANGRE
563 | IGE ESPECIFICA A HORMIGA
564 | IGF UNIDA A PROTEÍNA 2 IGFBP2
565 | IGF UNIDA A PROTEÍNA 3 IGFBP3
566 | IGF UNIDA A PROTEINA-1
567 | IGF-1 (SOMATOMEDINA C)
568 | INFLUENZA VIRUS TIPO A y B, ANTICUERPOS
569 | INHIBIDOR DE LA ESTERASA
570 | INHIBINA A
571 | INMUNODEFICIENCIA PANEL I (CD3-CD19,CD20, CD3-HLA-DR)
572 | INMUNODEFICIENCIA PANEL IV (CD4,CD8,CD3,CD2, RELACION LINFOCITOS CD4/CD8)
573 | INMUNOELECTROFORESIS EN ORINA CON GRAFICAS
574 | INMUNOELECTROFORESIS EN SUERO
575 | INMUNOGLOBULINA A; SUBCLASES (1 y 2)
576 | INMUNOGLOBULINA D (IgD)
577 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) A YEMA Y CLARA DEL HUEVO
578 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) ALFA-LACTOALBUMINA
579 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) BETA-LACTOGLOBULINA
580 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) CASEINA
581 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) LATEX DE HEVEA
582 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) LECHE ENTERA (F2)
583 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) MANZANA
584 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) MOSQUITO 171
585 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) PENICILLIUM NOTATUM
586 | INMUNOGLOBULINA E (ESPECIFICA) SOYA
587 | INMUNOGLOBULINA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSI)
588 | INMUNOGLOBULINA G; SUBCLASES (1,2,3 y 4)
589 | INSULINA LIBRE Y UNIDA
590 | INTERLEUCINA 6
591 | ISOENZIMAS DE DESHIDROGENASA LACTICA
592 | JAK2 EXON 12 Y 13
593 | JAK2, ANALISIS DE MUTACION
594 | LACOSAMIDA
595 | LACTOFERRINA EN HECES
596 | LAMOTRIGINA
597 | LECITINA/ESPINGOMIELINA EN LÍQUIDO AMNIÓTICO
598 | LEUCINA, AMINOPEPTIDASA
599 | LEVETIRACETAM KAPPRA
600 | LINFOCITOS T, B, NK (CD19/ CD2/ CD3/ CD4/ CD8/ CD56)
601 | LIPASA EN ORINA
602 | LIPOPROTEINA A
603 | LIPOPROTEINA PLA-2
604 | LITIO
605 | MAGNESIO EN ORINA ALEATORIA
606 | MAGNESIO EN ORINA DE 24 HRS
607 | MANGANESO EN SANGRE
608 | MERCURIO EN SANGRE
609 | MERCURIO ORINA
610 | METAHEMOGLOBINA
611 | METALES PESADOS EN SANGRE PERFIL (PLOMO SANGRE Y ORINA, ZINC SANGRE Y ORINA, NIQUEL, MERCURIO)
612 | METANEFRINAS FRACCIONADAS EN ORINA DE 24 HORAS
613 | METANEFRINAS FRACCIONADAS EN PLASMA
614 | METILFENIDATRO EN SANGRE
615 | MICROALBUMINA ORINA ALEATORIA
616 | MICROALBUMINURIA EN ORINA DE 24 HORAS
617 | MIOGLOBINA EN SUERO
618 | MUCOPOLISACARIDOS EN ORINA
619 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR (EXPECTORACION O SANGRE)
620 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICUERPOS IGG e IGM
621 | NEURONAL NUCLEAR RI, ANTICUERPO
622 | NILO, VIRUS ANTICUERPOS IGG E IGM, LCR
623 | NILO, VIRUS ANTICUERPOS IGG E IGM, SUERO
624 | NIVELES SÉRICOS DE TIROGLOBULINA
625 | N-TELOPÉPTIDO EN ORINA DE 24 HORAS
626 | OSMOLARIDAD EN ORINA
627 | OSMOLARIDAD EN SUERO
628 | OSTEOCALCINA SÉRICO
629 | OXALATO, PLASMA
630 | OXALATOS EN ORINA DE 24 HORAS
631 | OXCARBAZEPINA
632 | PANEL DE ANTICUERPOS PARA ENTEROVIRUS EN SUERO
633 | INMUNODEFICIENCIAS POR PCR (Campylobacter (C. jejuni/C. coli/C. upsaliensis), Clostridium difficile toxina A/B, Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Vibrio (V. parahaemolyticus/V. vulnificus/V. cholerae), incluida la identificación específica de Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli enteroagregativa (EAEC), Escherichia coli enteropatógena (EPEC), Escherichia coli enterotoxigénica (STEC lt/st), Escherichia coli productora de toxina tipo Shiga (STEC stx1/stx2), incluida la identificación específica del serogrupo O157, Shigella/Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC), Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis,Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Adenovirus F 40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus GI/GII/GIV/GV.
634 | PANEL VIRAL RESPIRATORIO (RSV, FluA, FluA/H1, FluA/H1 2009, FluA/H3, FluB, AdV, PIV 1, 2, 3 y 4, HRV/enterovirus humanos (Human enterovirus [HEV]), HMPV, bocavirus (Human bocavirus [HBoV]), coronavirus humano (Human coronavirus [HCoV]) OC43, 229E, NL63 y HKU1, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae13, SARS-COV19)
635 | PAPILOMA VIRUS HUMANO PCR 28 GENOTIPOS, DETECCION E IDENTIFICACION.
636 | PBI (IODO PROTEICO) EN SUERO
637 | PEPTIDO C EN ORINA
638 | PÉPTIDO C EN SUERO
639 | PÉPTIDO NATRIURETICO ATRIAL (auricular)
640 | PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (BNP)
641 | PERFIL DE PENICILINA
642 | PLATA EN SUERO
643 | PLOMO EN ORINA DE 24 HORAS
644 | PLOMO EN SANGRE
645 | PML/RARa, T (15;17) PCR
646 | POLIPEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO
647 | PORFIRINAS 24 en heces
648 | PORFIRINAS EN ORINA DE 24 HORAS
649 | POTASIO EN ORINA DE 24 HRS
650 | PREALBUMINA
651 | PRIMIDONA
652 | PRO-BNP
653 | PRO-INSULINA
654 | PROPERDINA, FACTOR B/
655 | PROTEINA C ACTIVADA, RESISTENCIA
656 | PROTEINA C, ANTIGENICA
657 | PROTEINA EPIDIDIMAL HUMANA (HE 4)
658 | PROTEINA S ANTIGENICA
659 | PROTROMBINA FRAGMENTOS 1 Y 2
660 | PRUEBAS CRUZADAS LINFOCITOTOXICOS
661 | PURKINJE CELULAS -YO-, AC LCR
662 | PURKINJE CELULAS -YO-, AC SUERO
663 | QUANTIFERON TB GOLD
664 | RECEPTRORES NMDA(N-metil- D-aspartato)
665 | RENINA
666 | SEROTONINA SERICA
667 | SHBG (GLOBULINA FIJADORA DE HORMONAS SEXUALES)
668 | SIROLIMUS
669 | SODIO EN ORINA DE 24 HRS
670 | SOMATOSTATINA EN PLASMA
671 | SUBPOBLACIÓN DE LINFOCITOS
672 | T3 REVERSA
673 | TACROLIMUS
674 | TALIO EN SANGRE
675 | TAMIZ NEONATAL II (AMPLIADO)
676 | TELOPEPTIDO C EN SUERO
677 | TESTORENA LIBRE
678 | TIPIFICACION HLA CLASE I Y II: DONADOR TRANSPLANTE DE RIÑON (A, B, DR, DQ) (AMPLIA RESOLUCION)
679 | TIROTROPINA RECEPTORES (B-II)
680 | TOPIRAMATO
681 | TRIPSINA SERICA
682 | TRIPTASA EN SUERO
683 | UREA EN ORINA DE 24HRS
684 | VITAMINA A
685 | VITAMINA B1
686 | VITAMINA B2
687 | VITAMINA B3, NIACINA
688 | VITAMINA B6
689 | VITAMINA C
690 | VITAMINA D 1, 25 HIDROXI
691 | VITAMINA E
692 | VON WILLEBRAND (DETERMINACION DE MULTIMETROS)
693 | VON WILLEBRAND ACTIVIDAD (RISTOCETINA)
694 | VON WILLEBRAND FACTOR VIII PANEL
695 | VON WILLERBRAND, ANTIGENO DEL FACTOR
696 | WESTERN BLOTT PARA HIV
697 | ZAP-70
698 | ZINC ORINA
699 | ZINC PLASMA O SUERO
700 | ANTICUERPOS ANTIRIBOSOMA
701 | BETA TRACE PROTEÍNA EN LCR
702 | ELISA ANTICUERPOS ANTI PERTUSSIS
703 | GEN DE LA TUBERCULOSIS EN LCR
704 | GENES DE PREDISPOSICIÓN A CÁNCER
705 | HEPATITIS A PCR
706 | IL-1, IL-6, TNF
707 | PORFIRINAS EN SANGRE
708 | PERFIL MIELOMA
709 | PRUEBA DE LÍNEA PARA ARBOVIRUS
710 | SCID - IL2RG
711 | SEROLOGÍA HIDATIDOSIS
712 | VITAMINA K

## Consumibles-Chih
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-002-2025
SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN LAS INSTALACIONES DE CHIHUAHUA Y JUÁREZ
ANEXO A
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL :
RFC :
DOMICILIO FISCAL COMPLETO:
TELÉFONO :
NOMBRE DE QUIEN LA EMITE :
| CORREO ELECTRÓNICO : | FECHA :
No. | Nombre del Consumible | Folio del Catálogo/Brochure del Consumible | Folio de Registro Sanitario del Consumible
1 | FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37%
2 | REACTIVO COMPLEMENTARIOS PARA BIOQUIMICAS API 20 E
3 | DETERGENTE NEUTRO PARA LABORATORIO BIODEGRADABLE
4 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO (ETANOL)
5 | ACETONA LIQUIDA PURA
6 | ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO
7 | ACEITE INMERSION Tipo B. (1250 ± 10% cSt) ALTA VISCOSIDAD
8 | COLORANTE DE ZAFRANINA SOLUCION FRASCO AMBAR
9 | COLORANTE BIOLOGICO VIOLETA DE GENCIANA LÍQUIDO
10 | AZUL DE METILENO CLORURO, COLORANTE BIOLOGICO EN POLVO
11 | LUGOL YODO DILUIDO SOLUCION
12 | COLORANTE DE STERNHEIMER-MALBIN
13 | SOLUCION AZUL BRILLANTE DE CRESIL AL 1% PARA RETICULOCITOS
14 | WRIGHT SOLUCION COLORANTE PARA FROTIS SANGUINEO
15 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO
16 | SENCIDISCO P/OXACILINA
17 | SENCIDISCO P/VANCOMICINA CARTUCHO
18 | SENCIDISCO P/CEFALOTINA CARTUCHO
19 | SENCIDISCO P/CLARITROMICINA CARTUCHO
20 | SENCIDISCO P/GENTAMICINA
21 | SENCIDISCO P/OFLOXACINA
22 | SENCIDISCO P/AMIKACINA
23 | SENCIDISCOS P/TRIMETROPIN
24 | TAXO P.N. OPTOQUINA
25 | SENCIDISCOS P/CEFTRIAXONA
26 | SENCIDISCOS P/CIPROFLOXACINA
27 | SENCIDISCOS P/TOBRAMICINA
28 | TAXO "A" BACITRACINA
29 | TAXO N OXIDASA PARA NISSERIA Y PSEUDOMONA 0.9 MG.
30 | AGAR CASMAN CON SANGRE 10%
31 | AGAR DEXTROSA SABOURAUD
32 | AGAR EN POLVO SALMONELLA Y SHIGELLA
33 | AGAR SAL MANITOL
34 | AGAR CHOCOLATE
35 | AGAR SANGRE (SOYA TRIPTICA)
36 | AGAR THAYER MARTIN
37 | REACTIVO TIFICO "H"
38 | REACTIVO PARATIFICO "B"
39 | REACTIVO BRUCELLA ABORTUS
40 | REACTIVO PARATIFICO "A"
41 | AGAR MAC CONKEY
42 | ANTI -A-SUERO COLOR AZUL
43 | PASTOREX-ROTAVIRUS
44 | ANTI "B" SUERO COLOR AMARILLO
45 | SUERO HUMANO COOMBS ORTHO
46 | ANTI "A+B" SUERO
47 | ALBUMINA BOVINA 22% 1ml
48 | ANTI "D" Rh O SALINO
49 | FUCSINA FENICADA SOLUCION TINCION KINYOUN
50 | EQUIPO PARA TINCION DE FROTIS SANGUINEO. SOLUCION FIJADORA Y HEMOCOLORANTE 1 Y 2
51 | AGAR CHROMID CANDIDA
52 | AGAR CHROMID CPS-ID4 MEDIOS SELECTIVOS PARA PATOGENOS URINARIOS
53 | BUFFER DE FOSTATO ph. 64 ± 0.1 a 25°C
54 | SUDAN III FRASCO AMBAR
55 | SOLUCIÓN ORAL PARA TOLERANCIA A LA GLUCOSA, CON 50 GRAMOS DE GLUCOSA
56 | ANTIGENO ROSA DE BENGALA CON CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, PRUEBA DE AGLUTINACION
57 | REACTIVO TIFICO "O"
58 | REACTIVO MERCAPTO-ETANOL-2
59 | PROTEUS OX-19. SOLUCION
60 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE V.D.R.L. EN SUERO, PLASMA Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO CON ALTA SENSIBILIDAD
61 | SUERO CONTROL POSITIVO POLIVALENTE
62 | SUERO CONTROL NEGATIVO POLIVALENTE
63 | SULFATO DE ZINC EN SOLUCIÓN. (COPROPARASITOSCOPICO)
64 | SOLUCIÓN ORAL PARA TOLERANCIA A LA GLUCOSA, CON 75 GRAMOS DE GLUCOSA
65 | PAPEL INDICADOR PH ESCALA 1.14 TIRAS
66 | PELICULA PLASTICA FLEXIBLE PROTEGIDA POR UN PAPEL EN LA PARTE INFERIOR SEMI TRANSPARENTE Y TERMOPLASTICA 4 IN X 125 FT (PARAFILM)
67 | VASO PARA COPROPARASITOSCOPICO 1/8 (CON TAPA SIN ROSCA NO ESTÉRIL DE 125 ML.)
68 | TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE EN GEL E HISOPO SIN CARBÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS. (CULTURETE).
69 | TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE EN GEL CON DOBLE HISOPO SIN CARBÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS. (CULTURETE).
70 | HISOPOS ESTERIL CON PUNTA DE RAYON/ NAYLON PARA LA TOMA DE EXUDADO FARINGEO
71 | PRUEBA DE EMBARAZO RÁPIDA CAT PYM 1761
72 | SOLUCIÓN PARA EVALUACIÓN DE VITALIDAD DE ESPERMATOZOIDES EOSINA NIGROSINA DE 125 ML
73 | PORTA OBJETOS DESECHABLE DE VIDRIO 25X75 MM
74 | PIZETA DE PLASTICO DE 500 ML
75 | FOCO PARA MICROSCOPIO 20W - 6V LUZ BLANCA
76 | TUBO CONICO PARA CENTRIFUGA DE 15 ML DE PLASTICO
77 | LANCETA MICROTAINER (VACUTAINER) DE 1.0 mm DE PROFUNDIDAD Y 2.5 mm DE CORTE
78 | ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO CON BENZONATO DE DENATORIO 70%
79 | AGUA OXIGENADA DEL 2.5 AL 3.5 %
80 | AGUA TRIDESTILADA CON UN PH DE 6 A 7
81 | APLICADOR CON ALGODÓN LARGO 15 CM
82 | DISPENSADOR PARA SANGRE PLASTICO CANULA ACERO
83 | CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES DE 1.8LT. CON BASE CUADRADA CON TAPA FABRICADO CON POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DE CONTENIDO AL CAERSE, CON TAPA DE SEGURIDAD EN COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO CORTANTES BIOILOGICO INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAS DE RISGO BIOLÓGICO
84 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL PARA PIEL TIPO MICROPOROSA 2.5 CM X 9.1 METROS
85 | KIT PARA RECOLECCIÓN DE ORINA PARA UROANALISIS, CONSTA DE UN CONTENEDOR DE 120 ML. DE CAPACIDAD CON ESCALA DE MEDICIÓN, CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA INTEGRADO Y TUBO AL VACÍO FONDO CONICO DE 8 ML DE CAPACIDAD Y CONSERVADOR (ETIL PARABEN, PROPIONATO DE SODIO Y CLORHEXIDINA) LIBRE DE MERCURIO.
86 | ESPONJA DE GASA NO ESTÉRIL, 12 CAPAS 10 CM. POR 10 CM. TEJIDO 20X12
87 | TUBO PARA VSG DE POLIPROPILENO TAPÓN NEGRO, CON CITRATO DE SODIO (3.8% 1:4 0.129 MMOL/L) 1.6 ML MÉTODO WESTERGREEN QUE INCLUYA GRADILLA
88 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 20 CM. X 200 MT
89 | CINTA TESTIGO PARA VAPOR DE CAUCHO NATURAL DESHIDRATADO
90 | ALGODON TORUNDA SECA, ABSORBENTE
91 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL PARA PIEL TIPO MICROPOROSA 2 PULGADAS DE 9.1 METROS
92 | KIT PARA RECOLECCIÓN DE ORINA PARA UROANALISIS, CONSTA DE UN CONTENEDOR DE 100 ML. DE CAPACIDAD CON ESCALA DE MEDICIÓN, CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA POR ASPIRACIÓN Y CON TUBO DE 10 ML DE CAPACIDAD SIN CONSERVADOR QUE PUEDA EXTRAER Y CENTRIFUGAR LA ORINA
93 | PIPETA PASTEUR PUNTA CORTA VIDRIO
94 | TIRA REACTIVA PARA ORINA MANUALES
95 | ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLE NO ESTERIL 142X18MM.
96 | APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN
97 | PIPETA PASTEUR VIDRIO NO ESTERIL PUNTA LARGA
98 | BOLSA ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA INFANTIL NIÑO
99 | BOLSA ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA INFANTIL NIÑA
100 | CUBRE OBJETOS 22X22MM.
101 | CAJA PETRI DESECHABLE ESTERIL 90X15MM.
102 | RECOLECTOR DE ORINA AMBAR DE 24 HORAS GRADUADO CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA
103 | TUBO ENSAYE DE VIDRIO 12X75
104 | TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO 13 X100
105 | TUBO CULTIVO 20*150 Tapón rosca
106 | PLACA VIDRIO C/30 ANILLOS REPRESA
107 | TUBO HERMATOCRITO Y WINTROBE 115*3MM
108 | PRUEBA PARA DETERMINAR SANGRE OCULTA EN HECES
109 | ESCOBILLON PARA TUBO No. 13
110 | TUBO VACUTAINER TAPON SEGURIDAD ROJO 6 ML.
111 | TUBO VACUTAINER TAPON SEGURIDAD LILA 4 ML.
112 | TUBO VACUTAINER TAPON AZUL 2.7ML CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%
113 | TUBO VACUTAINER TAPON SEGURIDAD ORO SST DE 6 ML
114 | TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO DE 20 X 150 (34 ML) CON TAPA DE ROSCA BASE RECTA
115 | MICRO CRIOTUBO CON TAPA ROSCA Y FALDON 5 ML CON 200 CRM
116 | PUNTAS PARA PIPETA AMARILLA
117 | PUNTAS PARA PIPETA PISTON AZUL
118 | CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES DE 4 LT. CON BASE CUADRADA CON TAPA FABRICADO CON POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DE CONTENIDO AL CAERSE, CON TAPA DE SEGURIDAD EN COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO CORTANTES BIOILOGICO INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAS DE RISGO BIOLÓGICO
119 | ESPEJO VAGINAL CHICO DESECHABLE ESTERIL
120 | CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO, ESTERIL Y DESECHABLE.
121 | PAPEL PARA MESA EXPLORACION 18"
122 | VASO ESTERIL DE PLASTICO 4 OZ.
123 | BOLSA PARA ESTERILIZAR (10 CM X 200)
124 | TORNIQUETE AUTOMATICO REUTILIZABLE DE BANDA ANCHA LIBRE DE LATEX CON CIERRE DE SEGURIDAD
125 | HOLDER AUTOMATICO PRONTO BD 368871
126 | ASAS MICROBIOLOGICAS DESECHABLES CALIBRADAS DE 10 MICROLITROS
127 | ASAS MICROBIOLOGICAS DESECHABLES CALIBRADAS DE 1 MICROLITRO
128 | TUBO AL VACIO PLASTICO CON CONSERVADOR ACIDO BORICO- FORMATO DE SODIO Y BORATO DE SODIO
129 | TUBO MICROTAIN BACUTAIN CON GEL TAPON DORADO
130 | TUBO MICROTAIN BACUTAIN CON GEL TAPON LILA
131 | LIQUIDO REACTIVO DE BENEDICT
132 | BATAS DESECHABLE MANGA LARGA CON PUÑO ESTERIL TALLA XXXL
133 | TUBO VERDE CON HEPARINA DE LITIO CON SEPARADOR MECÁNICO DE 13 X 100 MM
134 | CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE ELABORADOR CON TRES CAPAS: DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS YAJUSTE ELASTICO A LA CABEZA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLIZADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, NO ESTERIL
135 | AGUJA DESECHABLE 18GX38MM
136 | AGUJA CON BROCHE DE SEGURIDAD PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE 22 GX38 MM.
137 | AGUJA CON BROCHE DE SEGURIDAD PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE SE ACTIVA CON UNA SOLA MANO 21GX 32MM
138 | JERINGAS PARA GASOMETRIA DE 3ML CON AGUJA DE 23X25, CON BROCHE DE SEGURIDAD
139 | EQUIPO ALADO CON BOTON AUTOMÁTICO AGUJA DE CALIBRE 25G X 3/4 X "7” CON CÁNULA CONECTADA AL OTRO EXTREMO CON UNA AGUJA RECUBIERTA DE GOMA Y BASE PREINSTALADA ADAPTABLE A SOPORTES UTILIZADOS PARA TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA
140 | AGUA INYECTABLE 1 LITRO
141 | AGUA BIDESTILADA 5 ML, SOLUCION INYECTABLE
142 | AGUJA DESECHABLE 21GX32 MM
143 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 8" 20 CM
144 | HOJA PARA BISTURI 10 CAJA 100 PIEZAS
145 | APLICADOR CON ALGODÓN CORTO.
146 | CINTA DURAPORE 12 IN
147 | CINTA TRANSPORE HIPOALERGENICA C/12 in
148 | CURITA CIRCULAR 3M 3M 25 PIEZAS
149 | CULTURETE HISOPOS 1 BOLSA 50 PIEZAS
150 | CULTURETE HISOPOS 2 BOLSA 50 PIEZAS
151 | GUANTE DESECHABLE NITRILO CHICO
152 | GUANTE DESECHABLE DE NITRILO MEDIANO
153 | GUANTE DESECHABLE DE NITRILO GRANDE
154 | JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA C/100 10 ML
155 | PAPEL FILTRO WATMAN CAJA (CAT 1001 110) DIAM .110 MM
156 | SOL. FISIOLOGICA 0.9 % SOLUCION INTRAVENOSA
157 | TOALLAS DE ALCOHOL
158 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE
159 | BATA DESECHABLE PARA PACIENTE
160 | PROBETA GRADUADA 100 ML
161 | COLORANTE BIOLOGICO CRISTAL VIOLETA DE GENCIANA
162 | ACIDO ACETICO
163 | GLICERINA PURA LIQUIDO
164 | AZUL DE LACTOFENOL LISTO PARA SU USO
165 | FENOL ACS CRISTALES MRA 3040
166 | CALDO DE TETRATIONATO ENRIQUECIDO
167 | ETIQUETAS TERMICAS 2*1
168 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
169 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
170 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO
171 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
172 | MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO REFRACTARIO ESPECIAL PARA LA MEDICION EXACTA, CUELLO LARGO, BOCA ANGOSTA.
173 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA
174 | LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE O CARBURO
175 | PIPETA SEROLOGICA GRADUADA DE 10 ML CON DIVISION DE .1ML Y LONGITUD APROXIMADA DE 35CM.
176 | GRADILLA DE ALAMBRE CON RECUBRIMIENTO DE VINILO Y FONDO RANURADO. PARA 72 TUBOS DE 19MM.
177 | GRADILLA "Z" DE ACERO INOXIDABLE. PARA 50 TUBOS DE 17MM.
178 | BANDEJA EMESIS DE PLASTICO CAPACIDAD 500ML.
179 | TUBO DE ENSAYO DE PLASTICO CON TAPA. CAPACIDAD 10ML, MEDIDAS DE ANCHO 2CM Y ALTO 7.5CM. PAQUETE CON 100 PIEZAS.
180 | FILTRO AMARILLO PARA MICROSCOPIO 42MM.
181 | PLACA DE MAZZINI DE VIDRIO DE 16 CAVIDADES CON 16MM DE DIAMETRO Y PROFUNDIDAD DE 2MM.
182 | DOBLE RAYADO OSCURO, DE 0.1MM DE PROFUNDIDAD, DE 75X32X4.5MM, CON +/- 2% DE TOLERANCIA. CAMARA DE NEUBAWER
183 | PIPETA GLOBULOS BLANCOS C/ MANGUERA Y BOQUILLA (LABESA) CAJA 10 PIEZA
184 | KIT INFLUENZA - COVID

## Consumibles-Jrz
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-002-2025
SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN LAS INSTALACIONES DE CHIHUAHUA Y JUÁREZ
ANEXO A
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL :
RFC :
DOMICILIO FISCAL COMPLETO:
TELÉFONO :
NOMBRE DE QUIEN LA EMITE :
| CORREO ELECTRÓNICO : | FECHA :
No. | Nombre del Consumible | Folio del Catálogo/Brochure del Consumible | Folio de Registro Sanitario del Consumible
1 | FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37%
2 | REACTIVO COMPLEMENTARIOS PARA BIOQUIMICAS API 20 E
3 | DETERGENTE NEUTRO PARA LABORATORIO BIODEGRADABLE
4 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO (ETANOL)
5 | ACETONA LIQUIDA PURA
6 | ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO
7 | ACEITE INMERSION Tipo B. (1250 ± 10% cSt) ALTA VISCOSIDAD
8 | COLORANTE DE ZAFRANINA SOLUCION FRASCO AMBAR
9 | COLORANTE BIOLOGICO VIOLETA DE GENCIANA LÍQUIDO
10 | AZUL DE METILENO CLORURO, COLORANTE BIOLOGICO EN POLVO
11 | LUGOL YODO DILUIDO SOLUCION
12 | COLORANTE DE STERNHEIMER-MALBIN
13 | SOLUCION AZUL BRILLANTE DE CRESIL AL 1% PARA RETICULOCITOS
14 | WRIGHT SOLUCION COLORANTE PARA FROTIS SANGUINEO
15 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO
16 | SENCIDISCO P/OXACILINA
17 | SENCIDISCO P/VANCOMICINA CARTUCHO
18 | SENCIDISCO P/CEFALOTINA CARTUCHO
19 | SENCIDISCO P/CLARITROMICINA CARTUCHO
20 | SENCIDISCO P/GENTAMICINA
21 | SENCIDISCO P/OFLOXACINA
22 | SENCIDISCO P/AMIKACINA
23 | SENCIDISCOS P/TRIMETROPIN
24 | TAXO P.N. OPTOQUINA
25 | SENCIDISCOS P/CEFTRIAXONA
26 | SENCIDISCOS P/CIPROFLOXACINA
27 | SENCIDISCOS P/TOBRAMICINA
28 | TAXO "A" BACITRACINA
29 | TAXO N OXIDASA PARA NISSERIA Y PSEUDOMONA 0.9 MG.
30 | AGAR CASMAN CON SANGRE 10%
31 | AGAR DEXTROSA SABOURAUD
32 | AGAR EN POLVO SALMONELLA Y SHIGELLA
33 | AGAR SAL MANITOL
34 | AGAR CHOCOLATE
35 | AGAR SANGRE (SOYA TRIPTICA)
36 | AGAR THAYER MARTIN
37 | REACTIVO TIFICO "H"
38 | REACTIVO PARATIFICO "B"
39 | REACTIVO BRUCELLA ABORTUS
40 | REACTIVO PARATIFICO "A"
41 | AGAR MAC CONKEY
42 | ANTI -A-SUERO COLOR AZUL
43 | PASTOREX-ROTAVIRUS
44 | ANTI "B" SUERO COLOR AMARILLO
45 | SUERO HUMANO COOMBS ORTHO
46 | ANTI "A+B" SUERO
47 | ALBUMINA BOVINA 22% 1ml
48 | ANTI "D" Rh O SALINO
49 | FUCSINA FENICADA SOLUCION TINCION KINYOUN
50 | EQUIPO PARA TINCION DE FROTIS SANGUINEO. SOLUCION FIJADORA Y HEMOCOLORANTE 1 Y 2
51 | AGAR CHROMID CANDIDA
52 | AGAR CHROMID CPS-ID4 MEDIOS SELECTIVOS PARA PATOGENOS URINARIOS
53 | BUFFER DE FOSTATO ph. 64 ± 0.1 a 25°C
54 | SUDAN III FRASCO AMBAR
55 | SOLUCIÓN ORAL PARA TOLERANCIA A LA GLUCOSA, CON 50 GRAMOS DE GLUCOSA
56 | ANTIGENO ROSA DE BENGALA CON CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, PRUEBA DE AGLUTINACION
57 | REACTIVO TIFICO "O"
58 | REACTIVO MERCAPTO-ETANOL-2
59 | PROTEUS OX-19. SOLUCION
60 | REACTIVO PARA DETECCIÓN DE V.D.R.L. EN SUERO, PLASMA Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO CON ALTA SENSIBILIDAD
61 | SUERO CONTROL POSITIVO POLIVALENTE
62 | SUERO CONTROL NEGATIVO POLIVALENTE
63 | SULFATO DE ZINC EN SOLUCIÓN. (COPROPARASITOSCOPICO)
64 | SOLUCIÓN ORAL PARA TOLERANCIA A LA GLUCOSA, CON 75 GRAMOS DE GLUCOSA
65 | PAPEL INDICADOR PH ESCALA 1.14 TIRAS
66 | PELICULA PLASTICA FLEXIBLE PROTEGIDA POR UN PAPEL EN LA PARTE INFERIOR SEMI TRANSPARENTE Y TERMOPLASTICA 4 IN X 125 FT (PARAFILM)
67 | VASO PARA COPROPARASITOSCOPICO 1/8 (CON TAPA SIN ROSCA NO ESTÉRIL DE 125 ML.)
68 | TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE EN GEL E HISOPO SIN CARBÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS. (CULTURETE).
69 | TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE EN GEL CON DOBLE HISOPO SIN CARBÓN PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS. (CULTURETE).
70 | HISOPOS ESTERIL CON PUNTA DE RAYON/ NAYLON PARA LA TOMA DE EXUDADO FARINGEO
71 | PRUEBA DE EMBARAZO RÁPIDA CAT PYM 1761
72 | SOLUCIÓN PARA EVALUACIÓN DE VITALIDAD DE ESPERMATOZOIDES EOSINA NIGROSINA DE 125 ML
73 | PORTA OBJETOS DESECHABLE DE VIDRIO 25X75 MM
74 | PIZETA DE PLASTICO DE 500 ML
75 | FOCO PARA MICROSCOPIO 20W - 6V LUZ BLANCA
76 | TUBO CONICO PARA CENTRIFUGA DE 15 ML DE PLASTICO
77 | LANCETA MICROTAINER (VACUTAINER) DE 1.0 mm DE PROFUNDIDAD Y 2.5 mm DE CORTE
78 | ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO CON BENZONATO DE DENATORIO 70%
79 | AGUA OXIGENADA DEL 2.5 AL 3.5 %
80 | AGUA TRIDESTILADA CON UN PH DE 6 A 7
81 | APLICADOR CON ALGODÓN LARGO 15 CM
82 | DISPENSADOR PARA SANGRE PLASTICO CANULA ACERO
83 | CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES DE 1.8LT. CON BASE CUADRADA CON TAPA FABRICADO CON POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DE CONTENIDO AL CAERSE, CON TAPA DE SEGURIDAD EN COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO CORTANTES BIOILOGICO INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAS DE RISGO BIOLÓGICO
84 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL PARA PIEL TIPO MICROPOROSA 2.5 CM X 9.1 METROS
85 | KIT PARA RECOLECCIÓN DE ORINA PARA UROANALISIS, CONSTA DE UN CONTENEDOR DE 120 ML. DE CAPACIDAD CON ESCALA DE MEDICIÓN, CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA INTEGRADO Y TUBO AL VACÍO FONDO CONICO DE 8 ML DE CAPACIDAD Y CONSERVADOR (ETIL PARABEN, PROPIONATO DE SODIO Y CLORHEXIDINA) LIBRE DE MERCURIO.
86 | ESPONJA DE GASA NO ESTÉRIL, 12 CAPAS 10 CM. POR 10 CM. TEJIDO 20X12
87 | TUBO PARA VSG DE POLIPROPILENO TAPÓN NEGRO, CON CITRATO DE SODIO (3.8% 1:4 0.129 MMOL/L) 1.6 ML MÉTODO WESTERGREEN QUE INCLUYA GRADILLA
88 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 20 CM. X 200 MT
89 | CINTA TESTIGO PARA VAPOR DE CAUCHO NATURAL DESHIDRATADO
90 | ALGODON TORUNDA SECA, ABSORBENTE
91 | CINTA ADHESIVA DE PAPEL PARA PIEL TIPO MICROPOROSA 2 PULGADAS DE 9.1 METROS
92 | KIT PARA RECOLECCIÓN DE ORINA PARA UROANALISIS, CONSTA DE UN CONTENEDOR DE 100 ML. DE CAPACIDAD CON ESCALA DE MEDICIÓN, CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA POR ASPIRACIÓN Y CON TUBO DE 10 ML DE CAPACIDAD SIN CONSERVADOR QUE PUEDA EXTRAER Y CENTRIFUGAR LA ORINA
93 | PIPETA PASTEUR PUNTA CORTA VIDRIO
94 | TIRA REACTIVA PARA ORINA MANUALES
95 | ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLE NO ESTERIL 142X18MM.
96 | APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN
97 | PIPETA PASTEUR VIDRIO NO ESTERIL PUNTA LARGA
98 | BOLSA ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA INFANTIL NIÑO
99 | BOLSA ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA INFANTIL NIÑA
100 | CUBRE OBJETOS 22X22MM.
101 | CAJA PETRI DESECHABLE ESTERIL 90X15MM.
102 | RECOLECTOR DE ORINA AMBAR DE 24 HORAS GRADUADO CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO Y DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA
103 | TUBO ENSAYE DE VIDRIO 12X75
104 | TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO 13 X100
105 | TUBO CULTIVO 20*150 Tapón rosca
106 | PLACA VIDRIO C/30 ANILLOS REPRESA
107 | TUBO HERMATOCRITO Y WINTROBE 115*3MM
108 | PRUEBA PARA DETERMINAR SANGRE OCULTA EN HECES
109 | ESCOBILLON PARA TUBO No. 13
110 | TUBO VACUTAINER TAPON SEGURIDAD ROJO 6 ML.
111 | TUBO VACUTAINER TAPON SEGURIDAD LILA 4 ML.
112 | TUBO VACUTAINER TAPON AZUL 2.7ML CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%
113 | TUBO VACUTAINER TAPON SEGURIDAD ORO SST DE 6 ML
114 | TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO DE 20 X 150 (34 ML) CON TAPA DE ROSCA BASE RECTA
115 | MICRO CRIOTUBO CON TAPA ROSCA Y FALDON 5 ML CON 200 CRM
116 | PUNTAS PARA PIPETA AMARILLA
117 | PUNTAS PARA PIPETA PISTON AZUL
118 | CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES DE 4 LT. CON BASE CUADRADA CON TAPA FABRICADO CON POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DE CONTENIDO AL CAERSE, CON TAPA DE SEGURIDAD EN COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO CORTANTES BIOILOGICO INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAS DE RISGO BIOLÓGICO
119 | ESPEJO VAGINAL CHICO DESECHABLE ESTERIL
120 | CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO, ESTERIL Y DESECHABLE.
121 | PAPEL PARA MESA EXPLORACION 18"
122 | VASO ESTERIL DE PLASTICO 4 OZ.
123 | BOLSA PARA ESTERILIZAR (10 CM X 200)
124 | TORNIQUETE AUTOMATICO REUTILIZABLE DE BANDA ANCHA LIBRE DE LATEX CON CIERRE DE SEGURIDAD
125 | HOLDER AUTOMATICO PRONTO BD 368871
126 | ASAS MICROBIOLOGICAS DESECHABLES CALIBRADAS DE 10 MICROLITROS
127 | ASAS MICROBIOLOGICAS DESECHABLES CALIBRADAS DE 1 MICROLITRO
128 | TUBO AL VACIO PLASTICO CON CONSERVADOR ACIDO BORICO- FORMATO DE SODIO Y BORATO DE SODIO
129 | TUBO MICROTAIN BACUTAIN CON GEL TAPON DORADO
130 | TUBO MICROTAIN BACUTAIN CON GEL TAPON LILA
131 | LIQUIDO REACTIVO DE BENEDICT
132 | BATAS DESECHABLE MANGA LARGA CON PUÑO ESTERIL TALLA XXXL
133 | TUBO VERDE CON HEPARINA DE LITIO CON SEPARADOR MECÁNICO DE 13 X 100 MM
134 | CUBREBOCAS QUIRURGICO DESECHABLE ELABORADOR CON TRES CAPAS: DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS YAJUSTE ELASTICO A LA CABEZA Y UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO PLIZADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, NO ESTERIL
135 | AGUJA DESECHABLE 18GX38MM
136 | AGUJA CON BROCHE DE SEGURIDAD PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE 22 GX38 MM.
137 | AGUJA CON BROCHE DE SEGURIDAD PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE. CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE SE ACTIVA CON UNA SOLA MANO 21GX 32MM
138 | JERINGAS PARA GASOMETRIA DE 3ML CON AGUJA DE 23X25, CON BROCHE DE SEGURIDAD
139 | EQUIPO ALADO CON BOTON AUTOMÁTICO AGUJA DE CALIBRE 25G X 3/4 X "7” CON CÁNULA CONECTADA AL OTRO EXTREMO CON UNA AGUJA RECUBIERTA DE GOMA Y BASE PREINSTALADA ADAPTABLE A SOPORTES UTILIZADOS PARA TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA
140 | AGUA INYECTABLE 1 LITRO
141 | AGUA BIDESTILADA 5 ML, SOLUCION INYECTABLE
142 | AGUJA DESECHABLE 21GX32 MM
143 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 8" 20 CM
144 | HOJA PARA BISTURI 10 CAJA 100 PIEZAS
145 | APLICADOR CON ALGODÓN CORTO.
146 | CINTA DURAPORE 12 IN
147 | CINTA TRANSPORE HIPOALERGENICA C/12 in
148 | CURITA CIRCULAR 3M 3M 25 PIEZAS
149 | CULTURETE HISOPOS 1 BOLSA 50 PIEZAS
150 | CULTURETE HISOPOS 2 BOLSA 50 PIEZAS
151 | GUANTE DESECHABLE NITRILO CHICO
152 | GUANTE DESECHABLE DE NITRILO MEDIANO
153 | GUANTE DESECHABLE DE NITRILO GRANDE
154 | JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA C/100 10 ML
155 | PAPEL FILTRO WATMAN CAJA (CAT 1001 110) DIAM .110 MM
156 | SOL. FISIOLOGICA 0.9 % SOLUCION INTRAVENOSA
157 | TOALLAS DE ALCOHOL
158 | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE
159 | BATA DESECHABLE PARA PACIENTE
160 | PROBETA GRADUADA 100 ML
161 | COLORANTE BIOLOGICO CRISTAL VIOLETA DE GENCIANA
162 | ACIDO ACETICO
163 | GLICERINA PURA LIQUIDO
164 | AZUL DE LACTOFENOL LISTO PARA SU USO
165 | FENOL ACS CRISTALES MRA 3040
166 | CALDO DE TETRATIONATO ENRIQUECIDO
167 | ETIQUETAS TERMICAS 2*1
168 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
169 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
170 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO
171 | PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
172 | MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO REFRACTARIO ESPECIAL PARA LA MEDICION EXACTA, CUELLO LARGO, BOCA ANGOSTA.
173 | PROBETA DE VIDRIO GRADUADA
174 | LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE O CARBURO
175 | PIPETA SEROLOGICA GRADUADA DE 10 ML CON DIVISION DE .1ML Y LONGITUD APROXIMADA DE 35CM.
176 | GRADILLA DE ALAMBRE CON RECUBRIMIENTO DE VINILO Y FONDO RANURADO. PARA 72 TUBOS DE 19MM.
177 | GRADILLA "Z" DE ACERO INOXIDABLE. PARA 50 TUBOS DE 17MM.
178 | BANDEJA EMESIS DE PLASTICO CAPACIDAD 500ML.
179 | TUBO DE ENSAYO DE PLASTICO CON TAPA. CAPACIDAD 10ML, MEDIDAS DE ANCHO 2CM Y ALTO 7.5CM. PAQUETE CON 100 PIEZAS.
180 | FILTRO AMARILLO PARA MICROSCOPIO 42MM.
181 | PLACA DE MAZZINI DE VIDRIO DE 16 CAVIDADES CON 16MM DE DIAMETRO Y PROFUNDIDAD DE 2MM.
182 | DOBLE RAYADO OSCURO, DE 0.1MM DE PROFUNDIDAD, DE 75X32X4.5MM, CON +/- 2% DE TOLERANCIA. CAMARA DE NEUBAWER
183 | PIPETA GLOBULOS BLANCOS C/ MANGUERA Y BOQUILLA (LABESA) CAJA 10 PIEZA
184 | KIT INFLUENZA - COVID

## Equipos-Chih
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-002-2025
SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN LAS INSTALACIONES DE CHIHUAHUA Y JUÁREZ
ANEXO A
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL :
RFC :
DOMICILIO FISCAL COMPLETO:
TELÉFONO :
NOMBRE DE QUIEN LA EMITE :
| CORREO ELECTRÓNICO : | FECHA :
# | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO POR TIPO DE ANÁLISIS | Cumple (SI/NO) | Folio de Referencia
SISTEMA PRE-ANALÍTICO Y EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN
1 | El sistema deberá garantizar la estandarización del proceso preanalítico mediante:
2 | Automatización de las tareas de:
3 | Identificación
4 | Centrifugación
5 | Destapado
6 | Distribución
7 | Re-taponador o sellador de muestras
8 | Clasificación de destinos y muestras
9 | Identificación de código de barras y por tipo de tubo con un solo punto de entrada, sin requerir preclasificación, ni de colocar las muestras en posición de lectura para los códigos en las gradillas.
10 | La centrífuga debe estar integrada con capacidad superior a 300 tubos por hora. El proceso de centrifugación deberá ser totalmente automatizado (carga, descarga y autobalanceable)
11 | Capacidad para centrifugar muestras para Química Clínica e Inmunología con esquemas de centrifugación específicos por tipo de muestra y destino de trabajo.
12 | Capacidad para destapar los tubos de manera selectiva. Los tapones deberán ser eliminados automáticamente en un contenedor separado para residuos biológico-infecciosos
13 | Rendimiento superior a 700 muestras/hora para tareas de destapado y distribución o clasificación.
14 | El sistema deberá operar de forma autónoma durante un ciclo mínimo de ciertas horas sin requerir intervención del operador, con configuración ajustable de zonas de entrada y salida de muestras.
15 | El sistema deberá estar conformado por módulos que permitan su configuración inicial de acuerdo con las necesidades del laboratorio y su ampliación futura mediante la integración de nuevos módulos sin afectar el rendimiento global.
16 | Capacidad para priorizar muestras marcadas como urgentes sobre las muestras de rutina
17 | Habilitar el flujo continuo para la carga de muestras (carga continúa)
18 | Capacidad para manejar distintos tipos y marcas de tubos de manera simultánea, manejo de interfaz para el uso de datos del paciente.
19 | El sistema deberá estar compuesto por módulos interconectados mediante una red de transporte controlada por software, capaces de ejecutar de manera secuencial las tareas preanalíticas, requiriendo únicamente la intervención del operador para actividades de mantenimiento y supervisión.
20 | El sistema deberá incluir un módulo de transporte hacia analizadores de química clínica e inmunología y deberá disponer de interfaces físicas y lógicas que permitan, en caso necesario, la integración posterior de módulos de hematología, uroanálisis o coagulación
QUÍMICA CLÍNICA (SECA O HÚMEDA)
1 | Con capacidad promedio de procesamiento deberá ser de 1500 como mínimo para Chihuahua y de 600 pruebas por hora para Juárez.
2 | El sistema deberá aceptar tubos primarios de diferentes dimensiones y microcopas, con identificación de muestras mediante lector de código de barras integrado.
3 | Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra determinada.
El sistema deberá permitir la carga continua de reactivos refrigerados sin necesidad de atemperarlos previamente, incluso durante el procesamiento de muestras.
4
5 | El equipo deberá permitir el procesamiento de suero, plasma, orina, sangre total y otros líquidos biológicos.
6 | Volumen de muestra por prueba de fotométrica máximo 50 μL y 25 μL para electrolitos.
7 | El equipo debe contar con refrigeración a bordo y capacidad de al menos 70 posiciones para reactivos a bordo.
8 | El equipo deberá contar con sistema de detección de coágulos o interferencias físicas en la muestra para garantizar calidad del análisis.
9 | El sistema deberá reprocesar automáticamente muestras con valores fuera de rango, sin requerir intervención manual y sin interrumpir la corrida en curso.
10 | Debe contemplarse la dotación de sueros control para el control de calidad interno: Normal y anormal.
11 | Se deberá contemplar cuando menos tres corridas diarias de los sueros control, previniendo lo necesario para descalibraciones por descompostura o falla de los equipos o energía eléctrica.
12 | El equipo deberá tener la capacidad de procesos con código de barras.
13 | Los reactivos deberán ser listos para usarse o, en caso de requerir reconstitución, deberán poder prepararse en un tiempo no mayor a 30 minutos y contar con una estabilidad mínima de 7 días. La recalibración no deberá ser necesaria con mayor frecuencia que cada seis meses o por cambio de lote.
14 | Deberá ser capaz de realizar auto calibración y autocontrol de calidad, configurable según la necesidad de usuario.
15 | El equipo deberá contar con la capacidad de exportar los datos de control de calidad mediante medios extraíbles, tales como dispositivos USB u otros sistemas de almacenamiento externo.
INMUNOLOGIA
1 | Método por quimioluminiscencia.
2 | El equipo deberá ser automatizado para inmunoensayos y tener una capacidad mínima de procesamiento de 300 pruebas por hora para Chihuahua y 100 pruebas por hora para Juárez y con posibilidad de operación sin intervención del operador durante la corrida, con notificaciones de excepción.
3 | El equipo deberá contar con mecanismos para asegurar la integridad de la muestra, como detección de volumen, burbujas o partículas, que interfieran con la medición.
4 | Los reactivos deberán alojarse en cartuchos/cassettes cerrados y refrigerados a bordo, con sistemas que minimicen evaporación y contaminación durante su uso.
5 | El tiempo de obtención de resultados por prueba deberá ser de 60 minutos como máximo
6 | El equipo en comodato debe contar con refrigeración a bordo que permita conservación de los reactivos durante el proceso.
7 | El equipo en comodato deberá de contar mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal.
8 | Se deberá contemplar cuando menos tres corridas diarias de los controles. Dichos controles deberán ser del mismo lote y con una caducidad de por lo menos 3 meses.
9 | El equipo deberá tener la capacidad de procesos con código de barras.
10 | El sistema deberá permitir carga múltiple de reactivos con ≥40 posiciones a bordo, recambio con preparación mínima. Los ensayos deberán admitir calibración de 1 o 2 puntos según el método.
11 | Los controles y calibradores deberán ser líquidos o liofilizados. En caso de requerir reconstitución, su tiempo de hidratación no deberá ser mayor a 30 minutos y su estabilidad ya hidratados deberá ser de al menos 5 días.
12 | Deberá ser capaz de realizar auto calibración y autocontrol de calidad, configurable según la necesidad de usuario.
13 | El equipo deberá contar con la capacidad de exportar los datos de control de calidad mediante medios extraíbles, tales como dispositivos USB u otros sistemas de almacenamiento externo.
HEMATOLOGIA
1 | El equipo deberá realizar un hemograma completo con diferencial leucocitario de al menos cinco partes, con un mínimo de 35 parámetros reportables y 45 parámetros de investigación, mediante alguna de las siguientes tecnologías: impedancia, láser, fluorescencia, citometría de flujo o enfoque hidrodinámico, o su combinación, para Chihuahua y Juárez
2 | El equipo deberá contener al menos tres módulos funcionales: análisis celular, preparación y teñidor de frotis y evaluación morfológica digital, para Chihuahua.
3 | El módulo de preparación de frotis deberá contar con una capacidad mínima de procesamiento de 120 portaobjetos por hora, volumen de muestra 200 μL en modo de carga automática y en seguimiento y 40 μL modo de micromuestra. Para Chihuahua
4 | El módulo de frotis y teñido de portaobjetos deberá contar con un sistema automatizado que ajuste el volumen, ángulo y velocidad de extensión según las características de la muestra. Además, deberá utilizar hojas resistentes e incluirá protocolos de tinción estándar para Chihuahua
5 | El sistema de morfología digital deberá capturar imágenes de alta resolución con enfoque multi-plano y preclasificación algorítmica de células (WBC/RBC/PLT) con posibilidad de verificación manual.
6 | El equipo deberá contar con una capacidad mínima de procesamiento de 200 muestras por hora (CBC+DIFF) para Chihuahua y 200 por hora (CBC+DIFF) para Juárez. Para el análisis, deberá utilizar volúmenes de muestra compatibles con los siguientes volúmenes de muestra: sangre total ≤ 190 µL, modo prediluido ≤ 40 µL, fluidos corporales ≤ 130 µL.
7 | Deberá de poseer dos métodos de aspirado, tubo cerrado y tubo abierto.
8 | Para el procesamiento de muestras, la plataforma debe disponer de autocargadores con capacidad para al menos 100 tubos de muestra principales y 50 tubos en el módulo de frotis, teñidor de portaobjetos, debe aceptar diversos tipos de tubos, incluyendo microtubos, con capacidad para procesar volúmenes mínimos de 40 microlitros en modo prioritario. Para Chihuahua
9 | El equipo deberá ofrecer un flujo de trabajo continuo desde la recepción de la muestra hasta la generación de resultados, con capacidad para realizar conteos celulares, diferenciación leucocitaria, recuento de reticulocitos y análisis de fluidos corporales.
10 | El sistema deberá detectar y gestionar agregados plaquetarios (p. ej., canal fluorescente/PLT-F o flags de clumps) y ofrecer recuentos alternativos o reflex. NLR y PLR deberán calcularse automáticamente en el analizador o LIS a partir de CBC (neutrófilos, linfocitos y plaquetas).
11 | El equipo en comodato deberá de contar con tres niveles de control: Bajo, Normal y alto. Se deberá contemplar cuando menos dos corridas diarias de los controles y lo necesario para cubrir imprevistos.
12 | El equipo en comodato deberá tener la capacidad de procesos con código de barras
13 | Los reactivos deberán estar listos para su uso y preferentemente ser líquidos. Deberán ser libres de cianuro o utilizar tecnologías equivalentes que garanticen seguridad ambiental y del operador.
14 | Los controles y calibradores deberán ser líquidos o no requerir calibración según el diseño del equipo. La caducidad de los controles deberá ser de al menos 30 días a partir de su recepción o según lote vigente disponible.
15 | El equipo deberá contar con un sistema de reprocesamiento automático, deberá tener la capacidad de generar alertas para resultados anómalos y ofrecer herramientas para la comparación con estudios previos del mismo paciente.
16 | El equipo de análisis hematológico deberá ser capaz de funcionar independiente de los módulos de preparación de frotis, teñido de portaobjetos y análisis morfológico digital, manteniendo únicamente sus funciones centrales.
17 | El equipo deberá contar con la capacidad de exportar los datos de control de calidad mediante medios extraíbles, tales como dispositivos USB u otros sistemas de almacenamiento externo.
UROANÁLISIS
1 | El equipo deberá medir parámetros físicos y químicos en orina con principios de medición para tira reactiva, gravedad específica, color y claridad. Debe contar con mesa de trabajo.
2 | La solución deberá integrar análisis por tira reactiva y análisis de sedimento con enrutamiento automático de muestras entre módulos; volumen mínimo de muestra ≥ 2.5 mL y volumen aspirado ≤ 2.0 mL.
3 | El equipo en comodato deberá procesar 240 muestras por hora para Chihuahua y para Cd. Juárez uno de 160 muestras por hora.
4 | Las tiras reactivas deberán incluir al menos 14 parámetros de análisis químico urinario, entre los cuales pueden encontrarse: densidad específica, pH, bilirrubina, glucosa, cetonas, sangre, proteínas, urobilinógeno, nitrito, leucocitos, color y claridad. La selección final deberá cumplir con los requerimientos del Examen General de Orina conforme a la normativa aplicable
5 | El sistema deberá contar con capacidad para almacenar tiras reactivas a bordo (mínimo 200) y realizar lecturas automatizadas.
6 | El equipo deberá contar con módulo automatizado para el análisis de sedimento urinario, que permita la clasificación automatizada de partículas como eritrocitos, leucocitos, cilindros, bacterias, cristales, levaduras, células epiteliales y otras estructuras relevantes.
7 | El sistema dispondrá de un sistema de carga de muestras automatizado, con capacidad para procesar al menos 40 muestras, más una posición adicional destinada a muestras urgentes, garantizando la priorización inmediata de muestras críticas sin interrumpir el procesamiento general.
8 | Los resultados de los controles (control de calidad interno) deberán de ser almacenados en el equipo en comodato por lo menos un año.
9 | El equipo en comodato deberá de contar mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal.
10 | Se deberá realizar control de calidad interno con al menos tres corridas diarias, y contar con controles del mismo lote con una caducidad no menor a 3 meses. Deberá garantizarse disponibilidad suficiente para contingencias o validación adicional si el equipo lo requiere.
11 | Cada módulo deberá contar con lector de código de barras integrado, omnidireccional, para identificación de muestras (y reactivos si aplica).
12 | Las tiras deberán ser de química seca y contar con mecanismos para la detección de interferencias, como ácido ascórbico, ya sea mediante zona reactiva o tecnología equivalente.
13 | Los controles y calibradores deberán de estar en estado líquido y/o como liofilizado.
14 | El equipo deberá proporcionar una vista panorámica real de los componentes formados y un mapa de segmentación en tiempo real, para facilitar la revisión y el almacenamiento en línea de los resultados, incluyendo al menos 50 imágenes reales por muestra.
15 | El equipo en comodato debe cubrir como mínimo los siguientes estudios: Examen general de orina sin interferencia del ácido ascórbico
16 | El equipo deberá contar con interfaz bidireccional LIS, que facilitará la integración con sistemas informáticos de laboratorio, mejorando el flujo de datos y la trazabilidad.
MICROBIOLOGÍA
1 | Sistema automatizado para la identificación y susceptibilidad de bacterias (Cocos y Bacilos) y/o levaduras presentes en muestras de pacientes.
2 | Paneles de Identificación y susceptibilidad (contemplar los antibióticos incluidos en cuadro básico).
3 | Placas que integren pruebas bioquímicas y de susceptibilidad antimicrobiana en un formato automatizado, con al menos 30 pruebas bioquímicas y un panel representativo de antibióticos clínicamente relevantes que permita determinar concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de acuerdo con lineamientos CLSI vigentes.
4 | Con ajuste turbidimétrico estandarizado a 0.5 McFarland, manual o automatizado, para garantizar precisión en la inoculación
5 | Lectura automatizada de la identificación y susceptibilidad mediante métodos validados, como fluorescencia, colorimetría o turbidez, según el diseño del equipo.
6 | Lectura de manera manual o semiautomática.
7 | Sin necesidad de reactivos reveladores adicionales, salvo que estos formen parte del sistema integrado validado por el fabricante
8 | Despliegue de reporte de antibiogramas y alertas de resistencia en base a reglas CLSI actuales.
9 | Caldo Mueller Hinton ajustado catiónicamente.
10 | Software en español para procesar la información, para la validación de los antibiogramas o resistencias cruzadas, frecuencia de las cepas, reportes epidemiológicos y estadísticos.
11 | Que permita edición y revisión de resultados de cualquier paciente y en cualquier momento.
12 | Se deberá contemplar la dotación de cepas control ATCC para Gram. + y Gram. – para el control de calidad interno, cuando menos dos veces al año.
13 | Que incluya software epidemiológico.
COAGULACIÓN
1 | Analizador de coagulación de mesa, automatizado.
2 | Que realice técnicas coagulométricas, colorimétricas, turbidimétricas e inmunológicas.
3 | El volumen de muestra no deberá de ser mayor a 50ul y volumen de reactivo no mayor a 100ul.
4 | Reactivos líquidos y/o liofilizados listos para usarse, con buffer incluido. Para TP, ISI preferentemente no mayor a 1.0. Reporte y calcule resultados en segundos INR, % de actividad mg de fibrinógeno y cálculo de resultados en sensibilidad a factores de coagulación.
5 | El equipo deberá de contar mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal. Deberán ser del mismo lote y con caducidad de por lo menos 6 meses.
6 | Los controles deberán ser liofilizados o estables por al menos 6 meses. En caso de requerir calibradores, estos deberán incluirse y contar con estabilidad prolongada
7 | Se deberá contemplar cuando menos tres corridas diarias del plasma control y lo necesario para cubrir imprevistos.
8 | Cuente con pantalla externa o integrada al equipo.
9 | Que sea interfasable.
10 | Capacidad de reactivos a bordo mayor a 21.
11 | Con capacidad como mínimo de 30 muestras de pacientes a bordo.
12 | Que procese a partir de tubo primario o copillas de muestra.
13 | Análisis centrifugo en cubetas desechables. Obteniéndose hasta 1100 puntos de lectura consecutivos de dispersión de luz para dar una curva de coagulación.
14 | Capacidad de procesamiento mínima 175 TP-FIB/HRA, 110 TTPA/HR
15 | Calibración automática
EQUIPO DE GASOMETRÍA
1 | Analizador automatizado para pruebas de gasometría arterial y venosa.
2 | Preferentemente que no requiera tanques de gas para calibración, en favor de sistemas con cartuchos o calibradores integrados.
3 | Con cartuchos o tarjetas desechables de un solo uso o un sistema equivalente de muestreo cerrado que evite el contacto con residuos biológicos
4 | Parámetros mínimos: pH, pCO2, pO2, Na+, Ca++iónico, Glucosa, Lactato, Hematocrito, HOC3, HCO3 std, TCO2, BEecf, EB, SO2, THb, Ca++ a pH 7.4 A-aDO2, PaO2/paCO2, IR.
5 | Equipo portátil de mesa
6 | Que cuente con interfaz de usuario integrada con pantalla táctil o teclado, lector de código de barras y posibilidad de impresión de resultados local o remota
7 | Indicación de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).
8 | Que cuente con sistema automático o semiautomático de limpieza entre muestras para evitar contaminación cruzada.
9 | Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automático de aguja, o mecanismo equivalente que garantice fiabilidad en el análisis
10 | Que utilice electrodos sin mantenimiento frecuente o que minimicen intervenciones técnicas, sin necesidad de cambio periódico de membranas por parte del usuario.
11 | Control de calidad integrado.
12 | Calibración automática o manual.
13 | Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desechos, o que proporcione un sistema cerrado equivalente.
14 | Que el operador no tenga contacto con los desechos infecto-contagiosos (Sistema cerrado).
EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS
1 | El equipo deberá permitir la medición de al menos tres de los siguientes marcadores: CK-MB, Mioglobina, Troponina I (TNL) y/o BNP.
2 | Equipo pequeño portátil de mesa.
3 | Pantalla, teclado, impresora térmica y/o lector de código de barras integrados o por módulos.
4 | Indicación de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).
5 | Limpieza automática del equipo entre muestra y muestra o con cartuchos desechables.
6 | Control de calidad integrado.
7 | Calibración automática, manual o que no requiera calibración.
8 | Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
AUTOINMUNIDAD
1 | El equipo en comodato deberá tener un sistema para análisis inmunológico y Procesador teñidor de laminillas para Inmunofluorescencia (IFI), capaz de procesar, leer e interpretar placas de ELISA, así como procesamiento de laminillas de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI).
2 | Analitos o estudios a determinar: Menú con más de 60 pruebas por ELISA y 7 por IFI
3 | Equipo abierto para programación de ensayos adicionales.
4 | Capacidad de procesar ensayos hasta 30 combinados en hasta seis microplacas ELISA y hasta 15 laminillas IFI. Arrastre: <10-6.
5 | Identificación de muestras por código de barras para hasta 240 muestras en tubo primario/secundario, copa o copilla. Identificación de códigos QR en laminillas IFI.
6 | Lavador interconstruido para lavado de microplacas y laminillas mediante 8 puntas coaxiales. Hasta 4 búferes de lavado. Lavado de laminillas por pozo individual por dos puntas dobles (una aspira y la otra dispensa búfer)
7 | Puerto de comunicación para interfaz
8 | Control de Calidad integrado
9 | Sueros para control de calidad interno y externo
10 | Software en español, monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales
11 | Procesa diluciones a elección para las laminillas
12 | Procedimientos de mantenimiento rutinario predefinidos en software
13 | Se deberá contar con un Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para las patologías detectadas microscópicamente por la técnica de inmunofluorescencia:
14 | Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. Revólver para 5 objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 20X 40X y 100X. Oculares 10X/20X.
15 | Platina provista de carro con movimiento en X-Y. Condensador con apertura numérica o apertura tipo iris.
16 | Epi iluminador estándar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de halógeno o LED. Transformador integrado con regulación de intensidad sin escalas.
17 | Sistema de enfoque coaxial. Macrométríco. Micrométrico (perillas de enfoque grueso y fino)
18 | Accesorios y consumibles compatibles con la marca y modelo del equipo, que incluya cámara y equipo de cómputo.
INMUNOHEMATOLOGIA
1 | El equipo deberá ser completamente automatizado para realizar técnicas inmunohematológicas mediante tecnologías cerradas y estandarizadas (casete, tarjeta u otra equivalente), que garanticen trazabilidad, control de calidad y reproducibilidad en los resultados.
2 | Que realice pruebas de grupos sanguíneos ABO directo e inverso, factor Rh con variante débil, confirmación de grupo directo; fenotipo Rh, Coombs directo, rastreo e identificación de anticuerpos irregulares y pruebas de hemocompatibilidad.
3 | Que realice el proceso de Incubación a la temperatura requerida de acuerdo al tipo de prueba. Con un tiempo de calentamiento de 5 a 7 minutos, de puedan incubar tarjetas o tubos.
4 | Que realice el proceso de Centrifugación a una Velocidad máxima de centrifugación de 910-2,500 rpm, entre 1 segundo y 99 minutos. Con una aceleración de centrifuga entre 85 a 1000g, con tolerancia del tiempo de centrifugación más menos 1%.
5 | Cuente con procesamiento de muestras urgentes
6 | Cuente con identificación de tarjeta, reactivos, con control de lotes y caducidades.
7 | Monitoreo de niveles de reactivos, diluyentes y soluciones de lavado y desecho.
8 | Que realice calibración automática
9 | El equipo en comodato deberá de contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el reporte de desempeño del control de calidad interno.
10 | Se deberá contar con asistencia técnica de ingeniería en las opciones de Vía electrónica, telefónica y/o personalizada para el diagnóstico y solución de problemas del equipo en comodato.
11 | El software del equipo en comodato deberá incluir el idioma español y ser accesible al usuario.
EQUIPO LECTOR DE VSG (VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR)
1 | El equipo deberá realizar el estudio de VSG y biometría hemática (BH) con una capacidad mínima de pruebas por hora.
2 | El equipo deberá permitir carga continua de muestras y entregar resultados de VSG en un tiempo no mayor a 1.5 minutos por muestra.
3 | El equipo deberá contar con interfaz de pantalla táctil, puerto USB y conexión a impresora. Permitiendo operaciones mediante pantalla táctil o PC, que pueda almacenar hasta 150,000 resultados con gráficos, y múltiples modos de prueba. Que se pueda conectar vía LAN y USB para la integración con sistemas LIS.
4 | El equipo deberá trabajar con los modos de análisis: sangre completa - hemograma completo, hemograma completo + diferencial leucocitario (DIF), hemograma completo + DIF + reticulocitos (RET*), CD + VSG, CDR + VSG, CD/Leucocitos-3X, CDR/PLT-5X, entre otros modos; para tipos de muestras prediluidas: hemograma completo, hemograma completo + DIF, CDR* y otros; y para líquido corporal: hemograma completo + DIF.
5 | El equipo debe contar con control de calidad interno realizado mediante gráficos de Levey-Jennings y reglas de Westgard. La precisión para VSG será de ±1.8 (DE) en el rango de 0 a 20 mm/h, con un arrastre igual o menor a 1.0%.
6 | El equipo deberá permitir la corrección del valor de VSG para muestras con hematocrito bajo (<40%), ya sea de forma automática o mediante opción de cálculo complementario.
EQUIPO PARA INCUBACION DE HEMOCULTIVOS
1 | Equipo automatizado, metodología por fluorescencia ultrasensitiva o Detección óptica colorimétrica.
2 | Monitoreo automático de cultivos para la detección temprana de muestras positivas.
3 | Cuente con lector de código de barras.
TINCIONES ESPECIALES
1 | Wright (kit de 3 frascos de 100ml de colorante listo para usarse, frasco de colorante para frotis y buffer, estos últimos en presentación individual de 1 litro).
2 | Ziehl Nielsen
3 | Tinción de Kinyoun
4 | Gram (debe entregar reactivos complementarios de manera individual todos en presentación de un litro)
5 | Tinción de Tinta china
ÁREA OPERATIVA
1 | 10 MESAS COMO MÍNIMO PARA TRABAJO DE OPERACIÓN
2 | Armadura de mesa con superficie de trabajo confeccionada como área de trabajo o almacenamiento para llevar a cabo tareas de laboratorio
3 | De acero inoxidable
4 | Estructura de soporte para utensilios de análisis y estructuras
5 | medida según espacio de trabajo en el área.
6 | 6 (SEIS) EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
7 | Monitor LCD o LED de 20" o mayor, resolución mínima FHD (1920x1080)
8 | CPU con:
9 | Microprocesador Intel Core i5 o superior.
10 | Memoria RAM 8GB o mayor
11 | Disco de estado sólido de al menos de 256 GB o mayor
12 | Teclado Alfanumérico
13 | Enlazado a sistema de la Institución y al del licitante adjudicado para generación de procedimientos y estadísticas.
14 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows con la versión profesional, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
ÁREA DE URGENCIAS
1 | Estación de trabajo para poder procesar muestras de urgencia:
2 | Debe manejar muestras de urgencia en los equipos sin afectar las muestras en proceso
3 | EQUIPO DE CÓMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
4 | Monitor LCD o LED de 20" o mayor, resolución mínima FHD (1920x1080)
5 | CPU con:
6 | Microprocesador Intel Core i5 o superior
7 | Memoria RAM 8GB o mayor
8 | Disco de estado sólido de al menos de 256 GB o mayor
9 | Teclado Alfanumérico
10 | Enlazado a sistema de la Institución y al del licitante adjudicado para generación de procedimientos y estadísticas.
11 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows con la versión profesional, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
ÁREA DE JEFATURA
1 | UNA COMPUTADORA:
2 | Monitor LCD de 20" o mayor
3 | Microprocesador Intel Core i5 o superior
4 | Memoria RAM 8GB o mayor
5 | Disco de estado sólido de al menos de 256 GB o mayor
6 | Teclado Alfanumérico
7 | Enlazado a sistema de la Institución y al del licitante adjudicado para supervisión de flujos de trabajo, procedimientos y estadísticas.
8 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
SOFTWARE DE SISTEMA DE LABORATORIO
1 | Idioma Español
2 | Completa configurabilidad de las impresiones y reportes
3 | Rastreabilidad de todos los procesos, auditoría por fecha, hora y usuario por cada transacción hecha en el sistema, es decir, por cada alta, modificación y cancelación de pacientes y de estudios
4 | El sistema propuesto LIS deberá poder incorporarse al sistema de información de la unidad médica donde sea instalado.
5 | Acceso controlado y seguridad con identificador del usuario y password de acceso en todos los niveles (acceso controlado por modulo, para captura, modificación o consulta)
6 | Acceso ilimitado de usuarios
CONTROL DE FLUJO DE TRABAJO
1 | Configurable con el sistema de la Institución para descargar flujo de trabajo de manera diaria
2 | Emisión de forma automática de las indicaciones según estudios solicitados
3 | Listas de trabajo:
4 | Por sección de laboratorio / tipo de análisis
5 | Por estudio
6 | Por médico
7 | Por fango de fechas, folios y número del derechohabiente
8 | Mezcla de las anteriores
9 | Por status (Sin imprimir, pendientes, impresos, con resultados, validados)
CONTROL DE TRABAJO
1 | Incluir los siguientes datos para todas las secciones de laboratorio
2 | Hojas de trabajo
3 | Listas de envío
4 | Bitácoras de resultados
5 | Relación de resultados impresos
6 | Impresión de reporte de resultados
7 | Registro si el resultado fue proporcionado directamente por un analizador o ingresado manualmente por usuario.
8 | Facilidad de realizar el cálculo automático de resultados.
ADMISIÓN DE PACIENTES DE URGENCIAS
1 | Agregar a la lista de trabajo pacientes de urgencias entrelazado con el sistema de la Institución
2 | Medición de tiempos entre ingreso de solicitud, toma de muestra y/o entrega de tubos, generación de resultados y la impresión de los mismos para poder detectar el origen de retardos
3 | Sistema únicamente en el módulo de control solicitado
VALIDACIÓN DE RESULTADOS
1 | Que permita la validación por estudio
2 | Que permita validar por pantalla todos los resultados a la vista
3 | Validar por lote (filtro de selección) imprimiendo una bitácora de los resultados validados indicando responsable y momento de la validación (en formato configurable y electrónico o elección)
CONSULTA DE DATOS
1 | Consulta tabular de los resultados por paciente por número de derechohabiente o folio, gratificación de cualquier parámetro tabular anterior
2 | Facilidad de búsqueda a través de Nombre, número de afiliación, folio, Apellido, Fechas, Diagnóstico, Unidad, etc.
3 | Capacidad de lectura de los datos generales del paciente desde el archivo histórico del mismo sistema notificando fechas de visitas anteriores.
LISTADOS Y ESTADÍSTICAS
1 | Que permita el despliegue de resultados por:
2 | Unidad
3 | Servicio o especialidad medica
4 | Origen
5 | Premura (Ordinarios y Urgentes)
6 | Por tipo de estudio
7 | por sección de laboratorio / tipo de análisis
8 | Combinación de las anteriores
9 | Capacidad de exportar datos estadísticos a otros paquetes de software comerciales
10 | Capacidad de calcular, totalizar y reportar dentro de un rango de fechas definidas por el usuario por tipo de estudio y el equipo donde se efectuaron
11 | Permitir la extracción rápida de datos del paciente que se encuentran en archivo histórico.
AREA DE ALMACEN
1 | Deberá contar con un módulo que permita una completa automatización del almacén y de la emisión de los pedidos al licitante adjudicado
2 | Deberá permitir el manejo por número de lote y fecha de caducidad.
3 | Posibilidad de reporte de inventario: existencia de productos, insumos bajo existencia mínima, insumos caducados, movimientos efectuados y estadística de consumo.
4 | Identificación de los insumos por ubicación en almacén, por licitante adjudicado, por unidades de adquisición.
REFERENTE A CONTROL DE CALIDAD
1 | Manejo de control de calidad de los estudios con resultados cuantitativos de equipos interfasados.
2 | Permitir el ingreso manual de estudios de equipo que no están interfasados.
3 | Posibilidad de contar con información gráfica, hojas de control y parámetros estadísticos.
4 | Hoja de control de cada uno de los exámenes que se reportan (acorde a las reglas de westgard, con gráficos de Levy- Jennings) posibilidad de graficar por resultado sencillo de forma semanal o mensual.
5 | Resumen de todos los datos de cada control que reporta la media, desviación estándar y coeficiente de variación de todos los datos de memoria, permitiendo visualizar uno por uno cada nivel del parámetro en específico.
# | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO POR TIPO DE ANÁLISIS PARA EL CAMIÓN ESPECIALIZADO.
QUÍMICA CLÍNICA SECA
1 | Con capacidad promedio de procesamiento de al menos 120 pruebas por hora para cada una de las delegaciones.
2 | El equipo debe contar con lector de códigos de barra y permitir el uso de diferentes tamaños de tubos para muestras.
3 | Los reactivos para las pruebas deben estar empaquetados de forma individual, con caducidad mayor a 12 meses.
4 | El equipo debe realizar por lo menos las pruebas de Glucosa, BUN (UREA), CREATININA, ACIDO URICO, LIPASA, AMYLASA, CK-MB, CK, TGO, TGP, LDH, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, GGT, BILIRRUBINAS, FOSFATASA ALCALINA, ALBUMINA, PROTEINAS TOTALES, ELECTORLITOS SERICOS, PCR, CALCIO Y FOSFORO.
5 | El equipo deberá permitir el procesamiento de suero, plasma y sangre total.
6 | El equipo deberá contar con sistema de detección de interferencias físicas en la muestra para garantizar calidad del análisis.
7 | Debe contemplarse la dotación de sueros control para el control de calidad interno: Normal y anormal o en su defecto tarjetas de control de calidad.
8 | El equipo debe ser capaz de tener la capacidad de 13 posiciones para pruebas colorimétricas y 1 modulo para electrolitos (independiente).
HEMATOLOGIA
1 | El equipo deberá realizar un hemograma completo con diferencial leucocitario de al menos cinco partes, con un mínimo de 25 parámetros reportables y 4 parámetros de búsqueda, 3 histogramas y 3 diagramas, por dispersión láser triangular, Tinte químico, Tecnología de citometría de flujo, que cuente con canal de conteo óptico específico para la medida de basófilos.
2 | El equipo deberá contar con puertos USB, que permita transmitir datos de forma conveniente, además de contar con lector de códigos de barra.
3 | Deberá de poseer método de aspirado de tubo abierto.
5 | El equipo en comodato deberá de contar con tres niveles de control: Bajo, Normal y anormal.
6 | Debe tener LIS compatible con protocolo HL7.
7 | Los reactivos deberán estar listos para su uso y preferentemente ser líquidos. Deberán ser libres de cianuro o utilizar tecnologías equivalentes que garanticen seguridad ambiental y del operador.
8 | La caducidad de los reactivos deberá ser de 2 años mínimo.
8 | Los controles y calibradores deberán ser líquidos o no requerir calibración según el diseño del equipo.
COAGULACIÓN
1 | Analizador de coagulación semiautomatizado de mesa.
2 | Que realice técnicas coagulométricas.
5 | El equipo deberá de contar mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal. Deberán ser del mismo lote y con caducidad de por lo menos 6 meses.
6 | Los controles deberán ser liofilizados o estables por al menos 6 meses. En caso de requerir calibradores, estos deberán incluirse y contar con estabilidad prolongada
8 | Cuente con pantalla externa o integrada al equipo.
9 | Que sea interfasable.
10 | Capacidad de reactivos a bordo mínimo 3.
11 | Con capacidad como mínimo de 6 muestras.

## Equipos-Jrz
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-002-2025
SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN LAS INSTALACIONES DE CHIHUAHUA Y JUÁREZ
ANEXO A
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL :
RFC :
DOMICILIO FISCAL COMPLETO:
TELÉFONO :
NOMBRE DE QUIEN LA EMITE :
| CORREO ELECTRÓNICO : | FECHA :
# | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO POR TIPO DE ANÁLISIS | Cumple (SI/NO) | Folio de Referencia
SISTEMA PRE-ANALÍTICO Y EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN
1 | El sistema deberá garantizar la estandarización del proceso preanalítico mediante:
2 | Automatización de las tareas de:
3 | Identificación
4 | Centrifugación
5 | Destapado
6 | Distribución
7 | Re-taponador o sellador de muestras
8 | Clasificación de destinos y muestras
9 | Identificación de código de barras y por tipo de tubo con un solo punto de entrada, sin requerir preclasificación, ni de colocar las muestras en posición de lectura para los códigos en las gradillas.
10 | La centrífuga debe estar integrada con capacidad superior a 300 tubos por hora. El proceso de centrifugación deberá ser totalmente automatizado (carga, descarga y autobalanceable)
11 | Capacidad para centrifugar muestras para Química Clínica e Inmunología con esquemas de centrifugación específicos por tipo de muestra y destino de trabajo.
12 | Capacidad para destapar los tubos de manera selectiva. Los tapones deberán ser eliminados automáticamente en un contenedor separado para residuos biológico-infecciosos
13 | Rendimiento superior a 700 muestras/hora para tareas de destapado y distribución o clasificación.
14 | El sistema deberá operar de forma autónoma durante un ciclo mínimo de ciertas horas sin requerir intervención del operador, con configuración ajustable de zonas de entrada y salida de muestras.
15 | El sistema deberá estar conformado por módulos que permitan su configuración inicial de acuerdo con las necesidades del laboratorio y su ampliación futura mediante la integración de nuevos módulos sin afectar el rendimiento global.
16 | Capacidad para priorizar muestras marcadas como urgentes sobre las muestras de rutina
17 | Habilitar el flujo continuo para la carga de muestras (carga continúa)
18 | Capacidad para manejar distintos tipos y marcas de tubos de manera simultánea, manejo de interfaz para el uso de datos del paciente.
19 | El sistema deberá estar compuesto por módulos interconectados mediante una red de transporte controlada por software, capaces de ejecutar de manera secuencial las tareas preanalíticas, requiriendo únicamente la intervención del operador para actividades de mantenimiento y supervisión.
20 | El sistema deberá incluir un módulo de transporte hacia analizadores de química clínica e inmunología y deberá disponer de interfaces físicas y lógicas que permitan, en caso necesario, la integración posterior de módulos de hematología, uroanálisis o coagulación
QUÍMICA CLÍNICA (SECA O HÚMEDA)
1 | Con capacidad promedio de procesamiento deberá ser de 1500 como mínimo para Chihuahua y de 600 pruebas por hora para Juárez.
2 | El sistema deberá aceptar tubos primarios de diferentes dimensiones y microcopas, con identificación de muestras mediante lector de código de barras integrado.
3 | Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra determinada.
El sistema deberá permitir la carga continua de reactivos refrigerados sin necesidad de atemperarlos previamente, incluso durante el procesamiento de muestras.
4
5 | El equipo deberá permitir el procesamiento de suero, plasma, orina, sangre total y otros líquidos biológicos.
6 | Volumen de muestra por prueba de fotométrica máximo 50 μL y 25 μL para electrolitos.
7 | El equipo debe contar con refrigeración a bordo y capacidad de al menos 70 posiciones para reactivos a bordo.
8 | El equipo deberá contar con sistema de detección de coágulos o interferencias físicas en la muestra para garantizar calidad del análisis.
9 | El sistema deberá reprocesar automáticamente muestras con valores fuera de rango, sin requerir intervención manual y sin interrumpir la corrida en curso.
10 | Debe contemplarse la dotación de sueros control para el control de calidad interno: Normal y anormal.
11 | Se deberá contemplar cuando menos tres corridas diarias de los sueros control, previniendo lo necesario para descalibraciones por descompostura o falla de los equipos o energía eléctrica.
12 | El equipo deberá tener la capacidad de procesos con código de barras.
13 | Los reactivos deberán ser listos para usarse o, en caso de requerir reconstitución, deberán poder prepararse en un tiempo no mayor a 30 minutos y contar con una estabilidad mínima de 7 días. La recalibración no deberá ser necesaria con mayor frecuencia que cada seis meses o por cambio de lote.
14 | Deberá ser capaz de realizar auto calibración y autocontrol de calidad, configurable según la necesidad de usuario.
15 | El equipo deberá contar con la capacidad de exportar los datos de control de calidad mediante medios extraíbles, tales como dispositivos USB u otros sistemas de almacenamiento externo.
INMUNOLOGIA
1 | Método por quimioluminiscencia.
2 | El equipo deberá ser automatizado para inmunoensayos y tener una capacidad mínima de procesamiento de 300 pruebas por hora para Chihuahua y 100 pruebas por hora para Juárez y con posibilidad de operación sin intervención del operador durante la corrida, con notificaciones de excepción.
3 | El equipo deberá contar con mecanismos para asegurar la integridad de la muestra, como detección de volumen, burbujas o partículas, que interfieran con la medición.
4 | Los reactivos deberán alojarse en cartuchos/cassettes cerrados y refrigerados a bordo, con sistemas que minimicen evaporación y contaminación durante su uso.
5 | El tiempo de obtención de resultados por prueba deberá ser de 60 minutos como máximo
6 | El equipo en comodato debe contar con refrigeración a bordo que permita conservación de los reactivos durante el proceso.
7 | El equipo en comodato deberá de contar mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal.
8 | Se deberá contemplar cuando menos tres corridas diarias de los controles. Dichos controles deberán ser del mismo lote y con una caducidad de por lo menos 3 meses.
9 | El equipo deberá tener la capacidad de procesos con código de barras.
10 | El sistema deberá permitir carga múltiple de reactivos con ≥40 posiciones a bordo, recambio con preparación mínima. Los ensayos deberán admitir calibración de 1 o 2 puntos según el método.
11 | Los controles y calibradores deberán ser líquidos o liofilizados. En caso de requerir reconstitución, su tiempo de hidratación no deberá ser mayor a 30 minutos y su estabilidad ya hidratados deberá ser de al menos 5 días.
12 | Deberá ser capaz de realizar auto calibración y autocontrol de calidad, configurable según la necesidad de usuario.
13 | El equipo deberá contar con la capacidad de exportar los datos de control de calidad mediante medios extraíbles, tales como dispositivos USB u otros sistemas de almacenamiento externo.
HEMATOLOGIA
1 | El equipo deberá realizar un hemograma completo con diferencial leucocitario de al menos cinco partes, con un mínimo de 35 parámetros reportables y 45 parámetros de investigación, mediante alguna de las siguientes tecnologías: impedancia, láser, fluorescencia, citometría de flujo o enfoque hidrodinámico, o su combinación, para Chihuahua y Juárez
2 | El equipo deberá contener al menos tres módulos funcionales: análisis celular, preparación y teñidor de frotis y evaluación morfológica digital, para Chihuahua.
3 | El módulo de preparación de frotis deberá contar con una capacidad mínima de procesamiento de 120 portaobjetos por hora, volumen de muestra 200 μL en modo de carga automática y en seguimiento y 40 μL modo de micromuestra. Para Chihuahua
4 | El módulo de frotis y teñido de portaobjetos deberá contar con un sistema automatizado que ajuste el volumen, ángulo y velocidad de extensión según las características de la muestra. Además, deberá utilizar hojas resistentes e incluirá protocolos de tinción estándar para Chihuahua
5 | El sistema de morfología digital deberá capturar imágenes de alta resolución con enfoque multi-plano y preclasificación algorítmica de células (WBC/RBC/PLT) con posibilidad de verificación manual.
6 | El equipo deberá contar con una capacidad mínima de procesamiento de 200 muestras por hora (CBC+DIFF) para Chihuahua y 200 por hora (CBC+DIFF) para Juárez. Para el análisis, deberá utilizar volúmenes de muestra compatibles con los siguientes volúmenes de muestra: sangre total ≤ 190 µL, modo prediluido ≤ 40 µL, fluidos corporales ≤ 130 µL.
7 | Deberá de poseer dos métodos de aspirado, tubo cerrado y tubo abierto.
8 | Para el procesamiento de muestras, la plataforma debe disponer de autocargadores con capacidad para al menos 100 tubos de muestra principales y 50 tubos en el módulo de frotis, teñidor de portaobjetos, debe aceptar diversos tipos de tubos, incluyendo microtubos, con capacidad para procesar volúmenes mínimos de 40 microlitros en modo prioritario. Para Chihuahua
9 | El equipo deberá ofrecer un flujo de trabajo continuo desde la recepción de la muestra hasta la generación de resultados, con capacidad para realizar conteos celulares, diferenciación leucocitaria, recuento de reticulocitos y análisis de fluidos corporales.
10 | El sistema deberá detectar y gestionar agregados plaquetarios (p. ej., canal fluorescente/PLT-F o flags de clumps) y ofrecer recuentos alternativos o reflex. NLR y PLR deberán calcularse automáticamente en el analizador o LIS a partir de CBC (neutrófilos, linfocitos y plaquetas).
11 | El equipo en comodato deberá de contar con tres niveles de control: Bajo, Normal y alto. Se deberá contemplar cuando menos dos corridas diarias de los controles y lo necesario para cubrir imprevistos.
12 | El equipo en comodato deberá tener la capacidad de procesos con código de barras
13 | Los reactivos deberán estar listos para su uso y preferentemente ser líquidos. Deberán ser libres de cianuro o utilizar tecnologías equivalentes que garanticen seguridad ambiental y del operador.
14 | Los controles y calibradores deberán ser líquidos o no requerir calibración según el diseño del equipo. La caducidad de los controles deberá ser de al menos 30 días a partir de su recepción o según lote vigente disponible.
15 | El equipo deberá contar con un sistema de reprocesamiento automático, deberá tener la capacidad de generar alertas para resultados anómalos y ofrecer herramientas para la comparación con estudios previos del mismo paciente.
16 | El equipo de análisis hematológico deberá ser capaz de funcionar independiente de los módulos de preparación de frotis, teñido de portaobjetos y análisis morfológico digital, manteniendo únicamente sus funciones centrales.
17 | El equipo deberá contar con la capacidad de exportar los datos de control de calidad mediante medios extraíbles, tales como dispositivos USB u otros sistemas de almacenamiento externo.
UROANÁLISIS
1 | El equipo deberá medir parámetros físicos y químicos en orina con principios de medición para tira reactiva, gravedad específica, color y claridad. Debe contar con mesa de trabajo.
2 | La solución deberá integrar análisis por tira reactiva y análisis de sedimento con enrutamiento automático de muestras entre módulos; volumen mínimo de muestra ≥ 2.5 mL y volumen aspirado ≤ 2.0 mL.
3 | El equipo en comodato deberá procesar 240 muestras por hora para Chihuahua y para Cd. Juárez uno de 160 muestras por hora.
4 | Las tiras reactivas deberán incluir al menos 14 parámetros de análisis químico urinario, entre los cuales pueden encontrarse: densidad específica, pH, bilirrubina, glucosa, cetonas, sangre, proteínas, urobilinógeno, nitrito, leucocitos, color y claridad. La selección final deberá cumplir con los requerimientos del Examen General de Orina conforme a la normativa aplicable
5 | El sistema deberá contar con capacidad para almacenar tiras reactivas a bordo (mínimo 200) y realizar lecturas automatizadas.
6 | El equipo deberá contar con módulo automatizado para el análisis de sedimento urinario, que permita la clasificación automatizada de partículas como eritrocitos, leucocitos, cilindros, bacterias, cristales, levaduras, células epiteliales y otras estructuras relevantes.
7 | El sistema dispondrá de un sistema de carga de muestras automatizado, con capacidad para procesar al menos 40 muestras, más una posición adicional destinada a muestras urgentes, garantizando la priorización inmediata de muestras críticas sin interrumpir el procesamiento general.
8 | Los resultados de los controles (control de calidad interno) deberán de ser almacenados en el equipo en comodato por lo menos un año.
9 | El equipo en comodato deberá de contar mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal.
10 | Se deberá realizar control de calidad interno con al menos tres corridas diarias, y contar con controles del mismo lote con una caducidad no menor a 3 meses. Deberá garantizarse disponibilidad suficiente para contingencias o validación adicional si el equipo lo requiere.
11 | Cada módulo deberá contar con lector de código de barras integrado, omnidireccional, para identificación de muestras (y reactivos si aplica).
12 | Las tiras deberán ser de química seca y contar con mecanismos para la detección de interferencias, como ácido ascórbico, ya sea mediante zona reactiva o tecnología equivalente.
13 | Los controles y calibradores deberán de estar en estado líquido y/o como liofilizado.
14 | El equipo deberá proporcionar una vista panorámica real de los componentes formados y un mapa de segmentación en tiempo real, para facilitar la revisión y el almacenamiento en línea de los resultados, incluyendo al menos 50 imágenes reales por muestra.
15 | El equipo en comodato debe cubrir como mínimo los siguientes estudios: Examen general de orina sin interferencia del ácido ascórbico
16 | El equipo deberá contar con interfaz bidireccional LIS, que facilitará la integración con sistemas informáticos de laboratorio, mejorando el flujo de datos y la trazabilidad.
MICROBIOLOGÍA
1 | Sistema automatizado para la identificación y susceptibilidad de bacterias (Cocos y Bacilos) y/o levaduras presentes en muestras de pacientes.
2 | Paneles de Identificación y susceptibilidad (contemplar los antibióticos incluidos en cuadro básico).
3 | Placas que integren pruebas bioquímicas y de susceptibilidad antimicrobiana en un formato automatizado, con al menos 30 pruebas bioquímicas y un panel representativo de antibióticos clínicamente relevantes que permita determinar concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de acuerdo con lineamientos CLSI vigentes.
4 | Con ajuste turbidimétrico estandarizado a 0.5 McFarland, manual o automatizado, para garantizar precisión en la inoculación
5 | Lectura automatizada de la identificación y susceptibilidad mediante métodos validados, como fluorescencia, colorimetría o turbidez, según el diseño del equipo.
6 | Lectura de manera manual o semiautomática.
7 | Sin necesidad de reactivos reveladores adicionales, salvo que estos formen parte del sistema integrado validado por el fabricante
8 | Despliegue de reporte de antibiogramas y alertas de resistencia en base a reglas CLSI actuales.
9 | Caldo Mueller Hinton ajustado catiónicamente.
10 | Software en español para procesar la información, para la validación de los antibiogramas o resistencias cruzadas, frecuencia de las cepas, reportes epidemiológicos y estadísticos.
11 | Que permita edición y revisión de resultados de cualquier paciente y en cualquier momento.
12 | Se deberá contemplar la dotación de cepas control ATCC para Gram. + y Gram. – para el control de calidad interno, cuando menos dos veces al año.
13 | Que incluya software epidemiológico.
COAGULACIÓN
1 | Analizador de coagulación de mesa, automatizado.
2 | Que realice técnicas coagulométricas, colorimétricas, turbidimétricas e inmunológicas.
3 | El volumen de muestra no deberá de ser mayor a 50ul y volumen de reactivo no mayor a 100ul.
4 | Reactivos líquidos y/o liofilizados listos para usarse, con buffer incluido. Para TP, ISI preferentemente no mayor a 1.0. Reporte y calcule resultados en segundos INR, % de actividad mg de fibrinógeno y cálculo de resultados en sensibilidad a factores de coagulación.
5 | El equipo deberá de contar mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal. Deberán ser del mismo lote y con caducidad de por lo menos 6 meses.
6 | Los controles deberán ser liofilizados o estables por al menos 6 meses. En caso de requerir calibradores, estos deberán incluirse y contar con estabilidad prolongada
7 | Se deberá contemplar cuando menos tres corridas diarias del plasma control y lo necesario para cubrir imprevistos.
8 | Cuente con pantalla externa o integrada al equipo.
9 | Que sea interfasable.
10 | Capacidad de reactivos a bordo mayor a 21.
11 | Con capacidad como mínimo de 30 muestras de pacientes a bordo.
12 | Que procese a partir de tubo primario o copillas de muestra.
13 | Análisis centrifugo en cubetas desechables. Obteniéndose hasta 1100 puntos de lectura consecutivos de dispersión de luz para dar una curva de coagulación.
14 | Capacidad de procesamiento mínima 175 TP-FIB/HRA, 110 TTPA/HR
15 | Calibración automática
EQUIPO DE GASOMETRÍA
1 | Analizador automatizado para pruebas de gasometría arterial y venosa.
2 | Preferentemente que no requiera tanques de gas para calibración, en favor de sistemas con cartuchos o calibradores integrados.
3 | Con cartuchos o tarjetas desechables de un solo uso o un sistema equivalente de muestreo cerrado que evite el contacto con residuos biológicos
4 | Parámetros mínimos: pH, pCO2, pO2, Na+, Ca++iónico, Glucosa, Lactato, Hematocrito, HOC3, HCO3 std, TCO2, BEecf, EB, SO2, THb, Ca++ a pH 7.4 A-aDO2, PaO2/paCO2, IR.
5 | Equipo portátil de mesa
6 | Que cuente con interfaz de usuario integrada con pantalla táctil o teclado, lector de código de barras y posibilidad de impresión de resultados local o remota
7 | Indicación de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).
8 | Que cuente con sistema automático o semiautomático de limpieza entre muestras para evitar contaminación cruzada.
9 | Equipo con sistema detector de burbujas y limpiador automático de aguja, o mecanismo equivalente que garantice fiabilidad en el análisis
10 | Que utilice electrodos sin mantenimiento frecuente o que minimicen intervenciones técnicas, sin necesidad de cambio periódico de membranas por parte del usuario.
11 | Control de calidad integrado.
12 | Calibración automática o manual.
13 | Que integre en un solo paquete soluciones, calibradores y contenedor de desechos, o que proporcione un sistema cerrado equivalente.
14 | Que el operador no tenga contacto con los desechos infecto-contagiosos (Sistema cerrado).
EQUIPO LECTOR DE MARCADORES CARDIACOS
1 | El equipo deberá permitir la medición de al menos tres de los siguientes marcadores: CK-MB, Mioglobina, Troponina I (TNL) y/o BNP.
2 | Equipo pequeño portátil de mesa.
3 | Pantalla, teclado, impresora térmica y/o lector de código de barras integrados o por módulos.
4 | Indicación de resultados fuera de rangos de normalidad (programable).
5 | Limpieza automática del equipo entre muestra y muestra o con cartuchos desechables.
6 | Control de calidad integrado.
7 | Calibración automática, manual o que no requiera calibración.
8 | Voltaje: 110-120 V, 50-60 Hz.
AUTOINMUNIDAD
1 | El equipo en comodato deberá tener un sistema para análisis inmunológico y Procesador teñidor de laminillas para Inmunofluorescencia (IFI), capaz de procesar, leer e interpretar placas de ELISA, así como procesamiento de laminillas de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI).
2 | Analitos o estudios a determinar: Menú con más de 60 pruebas por ELISA y 7 por IFI
3 | Equipo abierto para programación de ensayos adicionales.
4 | Capacidad de procesar ensayos hasta 30 combinados en hasta seis microplacas ELISA y hasta 15 laminillas IFI. Arrastre: <10-6.
5 | Identificación de muestras por código de barras para hasta 240 muestras en tubo primario/secundario, copa o copilla. Identificación de códigos QR en laminillas IFI.
6 | Lavador interconstruido para lavado de microplacas y laminillas mediante 8 puntas coaxiales. Hasta 4 búferes de lavado. Lavado de laminillas por pozo individual por dos puntas dobles (una aspira y la otra dispensa búfer)
7 | Puerto de comunicación para interfaz
8 | Control de Calidad integrado
9 | Sueros para control de calidad interno y externo
10 | Software en español, monitor o pantalla e impresora integrados o adicionales
11 | Procesa diluciones a elección para las laminillas
12 | Procedimientos de mantenimiento rutinario predefinidos en software
13 | Se deberá contar con un Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para las patologías detectadas microscópicamente por la técnica de inmunofluorescencia:
14 | Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. Revólver para 5 objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 20X 40X y 100X. Oculares 10X/20X.
15 | Platina provista de carro con movimiento en X-Y. Condensador con apertura numérica o apertura tipo iris.
16 | Epi iluminador estándar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de halógeno o LED. Transformador integrado con regulación de intensidad sin escalas.
17 | Sistema de enfoque coaxial. Macrométríco. Micrométrico (perillas de enfoque grueso y fino)
18 | Accesorios y consumibles compatibles con la marca y modelo del equipo, que incluya cámara y equipo de cómputo.
INMUNOHEMATOLOGIA
1 | El equipo deberá ser completamente automatizado para realizar técnicas inmunohematológicas mediante tecnologías cerradas y estandarizadas (casete, tarjeta u otra equivalente), que garanticen trazabilidad, control de calidad y reproducibilidad en los resultados.
2 | Que realice pruebas de grupos sanguíneos ABO directo e inverso, factor Rh con variante débil, confirmación de grupo directo; fenotipo Rh, Coombs directo, rastreo e identificación de anticuerpos irregulares y pruebas de hemocompatibilidad.
3 | Que realice el proceso de Incubación a la temperatura requerida de acuerdo al tipo de prueba. Con un tiempo de calentamiento de 5 a 7 minutos, de puedan incubar tarjetas o tubos.
4 | Que realice el proceso de Centrifugación a una Velocidad máxima de centrifugación de 910-2,500 rpm, entre 1 segundo y 99 minutos. Con una aceleración de centrifuga entre 85 a 1000g, con tolerancia del tiempo de centrifugación más menos 1%.
5 | Cuente con procesamiento de muestras urgentes
6 | Cuente con identificación de tarjeta, reactivos, con control de lotes y caducidades.
7 | Monitoreo de niveles de reactivos, diluyentes y soluciones de lavado y desecho.
8 | Que realice calibración automática
9 | El equipo en comodato deberá de contar con las herramientas necesarias que permitan obtener el reporte de desempeño del control de calidad interno.
10 | Se deberá contar con asistencia técnica de ingeniería en las opciones de Vía electrónica, telefónica y/o personalizada para el diagnóstico y solución de problemas del equipo en comodato.
11 | El software del equipo en comodato deberá incluir el idioma español y ser accesible al usuario.
EQUIPO LECTOR DE VSG (VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR)
1 | El equipo deberá realizar el estudio de VSG y biometría hemática (BH) con una capacidad mínima de pruebas por hora.
2 | El equipo deberá permitir carga continua de muestras y entregar resultados de VSG en un tiempo no mayor a 1.5 minutos por muestra.
3 | El equipo deberá contar con interfaz de pantalla táctil, puerto USB y conexión a impresora. Permitiendo operaciones mediante pantalla táctil o PC, que pueda almacenar hasta 150,000 resultados con gráficos, y múltiples modos de prueba. Que se pueda conectar vía LAN y USB para la integración con sistemas LIS.
4 | El equipo deberá trabajar con los modos de análisis: sangre completa - hemograma completo, hemograma completo + diferencial leucocitario (DIF), hemograma completo + DIF + reticulocitos (RET*), CD + VSG, CDR + VSG, CD/Leucocitos-3X, CDR/PLT-5X, entre otros modos; para tipos de muestras prediluidas: hemograma completo, hemograma completo + DIF, CDR* y otros; y para líquido corporal: hemograma completo + DIF.
5 | El equipo debe contar con control de calidad interno realizado mediante gráficos de Levey-Jennings y reglas de Westgard. La precisión para VSG será de ±1.8 (DE) en el rango de 0 a 20 mm/h, con un arrastre igual o menor a 1.0%.
6 | El equipo deberá permitir la corrección del valor de VSG para muestras con hematocrito bajo (<40%), ya sea de forma automática o mediante opción de cálculo complementario.
EQUIPO PARA INCUBACION DE HEMOCULTIVOS
1 | Equipo automatizado, metodología por fluorescencia ultrasensitiva o Detección óptica colorimétrica.
2 | Monitoreo automático de cultivos para la detección temprana de muestras positivas.
3 | Cuente con lector de código de barras.
TINCIONES ESPECIALES
1 | Wright (kit de 3 frascos de 100ml de colorante listo para usarse, frasco de colorante para frotis y buffer, estos últimos en presentación individual de 1 litro).
2 | Ziehl Nielsen
3 | Tinción de Kinyoun
4 | Gram (debe entregar reactivos complementarios de manera individual todos en presentación de un litro)
5 | Tinción de Tinta china
ÁREA OPERATIVA
1 | 10 MESAS COMO MÍNIMO PARA TRABAJO DE OPERACIÓN
2 | Armadura de mesa con superficie de trabajo confeccionada como área de trabajo o almacenamiento para llevar a cabo tareas de laboratorio
3 | De acero inoxidable
4 | Estructura de soporte para utensilios de análisis y estructuras
5 | medida según espacio de trabajo en el área.
6 | 6 (SEIS) EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
7 | Monitor LCD o LED de 20" o mayor, resolución mínima FHD (1920x1080)
8 | CPU con:
9 | Microprocesador Intel Core i5 o superior.
10 | Memoria RAM 8GB o mayor
11 | Disco de estado sólido de al menos de 256 GB o mayor
12 | Teclado Alfanumérico
13 | Enlazado a sistema de la Institución y al del licitante adjudicado para generación de procedimientos y estadísticas.
14 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows con la versión profesional, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
ÁREA DE URGENCIAS
1 | Estación de trabajo para poder procesar muestras de urgencia:
2 | Debe manejar muestras de urgencia en los equipos sin afectar las muestras en proceso
3 | EQUIPO DE CÓMPUTO QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
4 | Monitor LCD o LED de 20" o mayor, resolución mínima FHD (1920x1080)
5 | CPU con:
6 | Microprocesador Intel Core i5 o superior
7 | Memoria RAM 8GB o mayor
8 | Disco de estado sólido de al menos de 256 GB o mayor
9 | Teclado Alfanumérico
10 | Enlazado a sistema de la Institución y al del licitante adjudicado para generación de procedimientos y estadísticas.
11 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows con la versión profesional, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
ÁREA DE JEFATURA
1 | UNA COMPUTADORA:
2 | Monitor LCD de 20" o mayor
3 | Microprocesador Intel Core i5 o superior
4 | Memoria RAM 8GB o mayor
5 | Disco de estado sólido de al menos de 256 GB o mayor
6 | Teclado Alfanumérico
7 | Enlazado a sistema de la Institución y al del licitante adjudicado para supervisión de flujos de trabajo, procedimientos y estadísticas.
8 | Todos los equipos de cómputo deben traer Windows, debidamente licenciada durante el periodo que dure el contrato
SOFTWARE DE SISTEMA DE LABORATORIO
1 | Idioma Español
2 | Completa configurabilidad de las impresiones y reportes
3 | Rastreabilidad de todos los procesos, auditoría por fecha, hora y usuario por cada transacción hecha en el sistema, es decir, por cada alta, modificación y cancelación de pacientes y de estudios
4 | El sistema propuesto LIS deberá poder incorporarse al sistema de información de la unidad médica donde sea instalado.
5 | Acceso controlado y seguridad con identificador del usuario y password de acceso en todos los niveles (acceso controlado por modulo, para captura, modificación o consulta)
6 | Acceso ilimitado de usuarios
CONTROL DE FLUJO DE TRABAJO
1 | Configurable con el sistema de la Institución para descargar flujo de trabajo de manera diaria
2 | Emisión de forma automática de las indicaciones según estudios solicitados
3 | Listas de trabajo:
4 | Por sección de laboratorio / tipo de análisis
5 | Por estudio
6 | Por médico
7 | Por fango de fechas, folios y número del derechohabiente
8 | Mezcla de las anteriores
9 | Por status (Sin imprimir, pendientes, impresos, con resultados, validados)
CONTROL DE TRABAJO
1 | Incluir los siguientes datos para todas las secciones de laboratorio
2 | Hojas de trabajo
3 | Listas de envío
4 | Bitácoras de resultados
5 | Relación de resultados impresos
6 | Impresión de reporte de resultados
7 | Registro si el resultado fue proporcionado directamente por un analizador o ingresado manualmente por usuario.
8 | Facilidad de realizar el cálculo automático de resultados.
ADMISIÓN DE PACIENTES DE URGENCIAS
1 | Agregar a la lista de trabajo pacientes de urgencias entrelazado con el sistema de la Institución
2 | Medición de tiempos entre ingreso de solicitud, toma de muestra y/o entrega de tubos, generación de resultados y la impresión de los mismos para poder detectar el origen de retardos
3 | Sistema únicamente en el módulo de control solicitado
VALIDACIÓN DE RESULTADOS
1 | Que permita la validación por estudio
2 | Que permita validar por pantalla todos los resultados a la vista
3 | Validar por lote (filtro de selección) imprimiendo una bitácora de los resultados validados indicando responsable y momento de la validación (en formato configurable y electrónico o elección)
CONSULTA DE DATOS
1 | Consulta tabular de los resultados por paciente por número de derechohabiente o folio, gratificación de cualquier parámetro tabular anterior
2 | Facilidad de búsqueda a través de Nombre, número de afiliación, folio, Apellido, Fechas, Diagnóstico, Unidad, etc.
3 | Capacidad de lectura de los datos generales del paciente desde el archivo histórico del mismo sistema notificando fechas de visitas anteriores.
LISTADOS Y ESTADÍSTICAS
1 | Que permita el despliegue de resultados por:
2 | Unidad
3 | Servicio o especialidad medica
4 | Origen
5 | Premura (Ordinarios y Urgentes)
6 | Por tipo de estudio
7 | por sección de laboratorio / tipo de análisis
8 | Combinación de las anteriores
9 | Capacidad de exportar datos estadísticos a otros paquetes de software comerciales
10 | Capacidad de calcular, totalizar y reportar dentro de un rango de fechas definidas por el usuario por tipo de estudio y el equipo donde se efectuaron
11 | Permitir la extracción rápida de datos del paciente que se encuentran en archivo histórico.
AREA DE ALMACEN
1 | Deberá contar con un módulo que permita una completa automatización del almacén y de la emisión de los pedidos al licitante adjudicado
2 | Deberá permitir el manejo por número de lote y fecha de caducidad.
3 | Posibilidad de reporte de inventario: existencia de productos, insumos bajo existencia mínima, insumos caducados, movimientos efectuados y estadística de consumo.
4 | Identificación de los insumos por ubicación en almacén, por licitante adjudicado, por unidades de adquisición.
REFERENTE A CONTROL DE CALIDAD
1 | Manejo de control de calidad de los estudios con resultados cuantitativos de equipos interfasados.
2 | Permitir el ingreso manual de estudios de equipo que no están interfasados.
3 | Posibilidad de contar con información gráfica, hojas de control y parámetros estadísticos.
4 | Hoja de control de cada uno de los exámenes que se reportan (acorde a las reglas de westgard, con gráficos de Levy- Jennings) posibilidad de graficar por resultado sencillo de forma semanal o mensual.
5 | Resumen de todos los datos de cada control que reporta la media, desviación estándar y coeficiente de variación de todos los datos de memoria, permitiendo visualizar uno por uno cada nivel del parámetro en específico.
# | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO POR TIPO DE ANÁLISIS PARA EL CAMIÓN ESPECIALIZADO.
QUÍMICA CLÍNICA SECA
1 | Con capacidad promedio de procesamiento de al menos 120 pruebas por hora para cada una de las delegaciones.
2 | El equipo debe contar con lector de códigos de barra y permitir el uso de diferentes tamaños de tubos para muestras.
3 | Los reactivos para las pruebas deben estar empaquetados de forma individual, con caducidad mayor a 12 meses.
4 | El equipo debe realizar por lo menos las pruebas de Glucosa, BUN (UREA), CREATININA, ACIDO URICO, LIPASA, AMYLASA, CK-MB, CK, TGO, TGP, LDH, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS, GGT, BILIRRUBINAS, FOSFATASA ALCALINA, ALBUMINA, PROTEINAS TOTALES, ELECTORLITOS SERICOS, PCR, CALCIO Y FOSFORO.
5 | El equipo deberá permitir el procesamiento de suero, plasma y sangre total.
6 | El equipo deberá contar con sistema de detección de interferencias físicas en la muestra para garantizar calidad del análisis.
7 | Debe contemplarse la dotación de sueros control para el control de calidad interno: Normal y anormal o en su defecto tarjetas de control de calidad.
8 | El equipo debe ser capaz de tener la capacidad de 13 posiciones para pruebas colorimétricas y 1 modulo para electrolitos (independiente).
HEMATOLOGIA
1 | El equipo deberá realizar un hemograma completo con diferencial leucocitario de al menos cinco partes, con un mínimo de 25 parámetros reportables y 4 parámetros de búsqueda, 3 histogramas y 3 diagramas, por dispersión láser triangular, Tinte químico, Tecnología de citometría de flujo, que cuente con canal de conteo óptico específico para la medida de basófilos.
2 | El equipo deberá contar con puertos USB, que permita transmitir datos de forma conveniente, además de contar con lector de códigos de barra.
3 | Deberá de poseer método de aspirado de tubo abierto.
5 | El equipo en comodato deberá de contar con tres niveles de control: Bajo, Normal y anormal.
6 | Debe tener LIS compatible con protocolo HL7.
7 | Los reactivos deberán estar listos para su uso y preferentemente ser líquidos. Deberán ser libres de cianuro o utilizar tecnologías equivalentes que garanticen seguridad ambiental y del operador.
8 | La caducidad de los reactivos deberá ser de 2 años mínimo.
8 | Los controles y calibradores deberán ser líquidos o no requerir calibración según el diseño del equipo.
COAGULACIÓN
1 | Analizador de coagulación semiautomatizado de mesa.
2 | Que realice técnicas coagulométricas.
5 | El equipo deberá de contar mínimo con dos niveles de control: Normal y anormal. Deberán ser del mismo lote y con caducidad de por lo menos 6 meses.
6 | Los controles deberán ser liofilizados o estables por al menos 6 meses. En caso de requerir calibradores, estos deberán incluirse y contar con estabilidad prolongada
8 | Cuente con pantalla externa o integrada al equipo.
9 | Que sea interfasable.
10 | Capacidad de reactivos a bordo mínimo 3.
11 | Con capacidad como mínimo de 6 muestras.