## A1 INJERTOS
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
PCE-LPP-009-2026
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS.
PROPUESTA TÉCNICA
INJERTOS DE HUESO
A - 1
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: |  |  |  | FECHA:
DOMICILIO: |  |  | C.P. | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO:
| No. Partida | Clave | Despcripción | Nombre del Faricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario
| 1 | A2-INJH1 | Frasco Hueso en Chips 5cc
| 2 | A2-INJH2 | Frasco Hueso en Chips 10 cc
| 3 | A2-INJH3 | Frasco Hueso en Chips 15cc
| 4 | A2-INJH4 | Frasco Hueso en Chip 30cc
| 5 | A2-INJH5 | Hueso Liofilizado 1CC
| 6 | A2-INJH9 | Matriz Osea 0.5cc
| 7 | A2-INJH10 | Matriz Osea 1CC
| 8 | A2-INJH11 | Matriz Osea 5CC
| 9 | A2-INJH12 | Matriz Osea 10CC
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
Número de Partidas ofertadas
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## A2 RODILLA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS.
PROPUESTA TÉCNICA
RODILLA
A - 2
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: |  |  |  | FECHA:
DOMICILIO: |  |  | C.P. | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO:
No. Partida | Clave |  | Descripción | Nombre del Faricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario
1 | A4-RODI1 | Rodilla Primaria Modular Anatómica | Componente femoral de cromo cobalto, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, cóndilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos, con al menos 6 tamaños, (que depende del fabricante puede ser en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, numeros del 3 a 8 o por medidas 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm ); los pivotes femorales son removibles y compatibles con aumentos femorales distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm.
Componente tibial de aleación cromo cobalto con superficie superior súper pulida e inferior en acabado poroso cementado con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación (que depende del fabricante puede ser en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, numeros del 3 a 8 o por medidas 55, 57.5, 60, 63, 67, 71, 75, 79 y 83 mm.)
Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 5, 8, 10, 12,14,16 y 18 mm con opción a vitaminado.
Componente rotuliano de ultra alta densidad de bajo perfil de 1 a 3 postes para su fijación.
2 | A4-RODI1.1 | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos, (que depende del fabricante puede ser en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, numeros del 3 a 8 o por medidas 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm )
Componente tibial de aleación cromo cobalto con superficie superior súper pulida e inferior en acabado poroso cementado con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación, que depende del fabricante puede ser en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, numeros del 3 a 8 o por medidas 55, 57.5, 60, 63, 67, 71, 75, 79 y 83 mm .
Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado posterior con grosores de 5, 8, 10,12,14,16 y 18 mm con opción a vitaminado.
Componente rotuliano de ultra alta densidad de bajo perfil con un poste para su fijación. Leva extendida diseñada para alojar el poste del inserto tibial a 45° de flexión. Diseño de platillo ultracongruente que permite hasta 6° de rotación. Sin restricción de varo/valgo.
3 | A4-RODI2 | Rodilla Primaria Modular Anatómica | Componente femoral de Oxido de Zirconia modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, o estabilizado posterior, condilo asimétrios con rotación externa de 3° incluidos, ( que depende del fabricante puede ser en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, numeros del 3 a 8 o por medidas 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm)
Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación, que depende del fabricante puede ser en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, numeros del 3 a 8 o por medidas 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm.
Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con 1 a tres postes para su fijación
4 | A4-RODI3 | Rodilla Revisión con Vástago Largo | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos, que depende del fabricante puede ser en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, numeros del 3 a 8 o por medidas 55, 57.5, 60, 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con módulo de conversión para fijación de vástago femoral de 8, 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 80 a 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm
Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado poroso con posibilidad de aumentos tibiales de 6, 8 y 16 mm, vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago recto/curvo de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 mm. De diámetro 80 a 200 mm. De longitud.
Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior con altura de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 mm.
Componente rotuliano de ultra alta densidad plana de uno a tres postes para su fijación.
5 | A4-RODI4 | Rodilla Revisión Constreñida o tumoral (Prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecho). | Componente femoral de Cromo Cobalto pulido anatómico con al menos 3 tamaños, con vástago femoral de 90, 150 y 225 mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm.
Componente tibial modular de Cromo Cobalto con vástago tibial de 80 y 150 mm de longitud y diámetros de 9 a 15mm.
Inserto de polietileno de alta densidad moldeado a compresión con sistema de cierre tipo bisagra con medidas de la altura de 12 hasta 24 mm.
Componente rotuliano de polietileno de ultra alta densidad en forma de domo con tetón de fijación. Segmentos diafisiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.
6 | A4-RODI5 | Cemento con Gentamicina o Tobramicina | Cemento con Gentamicina o Tobramicina
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
En la partida numero 1, el provedor ajudicato deberá presentarse cuando sea requerido con el material completo de Rodilla Primaria Modular Anatómica y de Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior (CLAVES A4-RODI1 Y A4-RODI1.1)
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA , ASI COMO EL INSRTUMENTAL NECESARIO PARA COLOCAR Y/O EXTRAER MATERIAL .
Número de Partidas ofertadas
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## A3 CADERA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS.
PROPUESTA TÉCNICA
CADERA
A - 3
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: |  |  |  | FECHA:
DOMICILIO: |  |  | C.P. | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO:
No. Partida | Clave |  | Descripción | Nombre del Faricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario
1 | A5-CAD1 | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio (Cabeza femoral de Cromo Cobalto) | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, con al menos 4 a 6 diametros diferentes ya sea en medidas, numeros o diametros en mm.
Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9
Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos. En diámetros de 42 a 60 mm. Con incrementos de 2 mm.
Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con ceja acetabular de minimo 5 mm.
Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm y longitudes de 15 a 40 mm, en incrementos de 5 mm de longitud.
2 | A5-CAD2 | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio (Cerámica y/o oxido zinc) | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc, con al menos 4 a 6 diametros diferentes ya sea en medidas, numeros o diametros en mm.
Ceramica y/o oxido zinc en diámetros de 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9.
Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos. En diámetros de 42 a 60 mm con incrementos de 2 mm
Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con ceja acetabular de minimo 5 mm .
Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm, en incrementos de 5 mm de longitud.
3 | A5-CAD3 | Cadera Primaria Híbrida vástago cementado, copa no cementada | Vástago Femoral cementado de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con al menos 4 a 6 diametros diferentes ya sea en medidas, numeros o mm.
Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32, y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9
Copa metálica de titanio multiorificios para tornillo, con recubrimeinto poroso plasma spray . En diámetros de 42 a 60 mm., en incrementos de 2 mm.
Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con ceja acetabular de minimo 5 mm .
Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm , y longitudes de 15 a 45 mm, con incrementos de 5 mm.
Cemento con antibiotico para hueso de Metil Metacrilato.
4 | A5-CAD4 | Cadera Bipolar con vástago no cementado | Cadera Bipolar con vástago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, con al menos 4 a 6 diametros diferentes ya sea en medidas, numeros o mm.
Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetro de 22 o 28 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9.
Copa bipolar con medidas de 42 a 58 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro.
5 | A5-CAD5 | Cadera Bipolar con vástago cementado | Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de aleación de titanio y cromo cobalto , geometría Biplanar, con al menos 4 a 6 diametros diferentes ya sea en medidas, numeros o mm.
Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22 o 28 mm. Con longitudes de -6, -3,STD, +3, +6, +9.
Copa bipolar con medidas de 42 a 58 mm con incrementos de 2 mm, con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro.
6 |  | Cadera de revision vastago largo no cementado | Cadera de Revisión con vástago largo no cementado, de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray y 6 a 8 aletas a lo largo del vastago, y longitud de 190 a 350 mm. Con diámetros de 8 a 18 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y anillo para fijación de polietileno con varias posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con ceja acetabular minimo de 5 mm. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud. con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
7 |  | Cadera de revision vastago largo no cementado con copa de revision constreñida | Cadera de Revisión con vástago largo no cementado, de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray y 6 a 8 aletas a lo largo del vastago, y longitud de 190 a 350 mm. Con diámetros de 8 a 18 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y anillo para fijación de polietileno con varias posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, CONSTREÑIDA. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud. con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante. - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo."
8 | A5-CAD9 | Anillo de reforzamiento para acetabulo | Anillo de reforzamiento para acetabulo
9 | A5-CAD10 | Cemento con gentamicina o tobramicina | Cemento con gentamicina o tobramicina
10 | A5-CAD11 | Cable de cerclaje de acero inoxidable o titanio con sistema de fijacion | Cable de cerclaje de acero inoxidable o titanio con sistema de fijacion
11 | A5-CAD12 | Placa cable para cadera | Placa cable para cadera
12 | A5-CAD14 | Espaciador de cemento anatómico de cadera | Espaciador de cemento anatómico de cadera
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA , ASI COMO EL INSRTUMENTAL NECESARIO PARA COLOCAR Y/O EXTRAER MATERIAL .
Número de Partidas ofertadas
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## A4 COLUMNA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS.
PROPUESTA TÉCNICA
COLUMNA
A - 4
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: |  |  | FECHA:
DOMICILIO: |  | C.P. | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  | TELÉFONO:
No. Partida | Clave | Descripción | Nombre del Faricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario
1 | A6-COL1-1 | Instrumentación para cervical via anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo pérfil, con mecanismo de bloqueo automático, evita la extracción del tornillo, de forma trapezoidal para 1, 2, 3 y 4 niveles, dinámica y semicostreñida. Tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate y con sistema de bloqueo, de ángulo variable.
PLACA CERVICAL
TORNILLO DE TITANIO
| A6-COL1-2 | Jaula o espaciadora cervical, de peek o titanio, superficie dentada, recto o angulado, forma oblonga, de 3 a 8 mm de altura, que incluya caja cervicial de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 grados de lordosis o rectas autobloqueadas, con medidas intermedias.
2 | A6-COL2 | Instrumentación cervical via posterior modular con opción de tornillos de masa lateral, pediculares y transarticulares, autoperoforantes y entre 3.5 mm y 4.0 mm, canulados con barras de titanio de 3.5 mm, incluye placas para estabilización ocipitocervical y gancho barra para fijación atlanto axial.
TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA OCCIPITO
TORNILLO DE FIJACIÓN OCCIPITAL
TORNILLO DE BLOQUEO PARA BARRA
3 | A6-COL3 | Instrumentación para columna toracica via anterior, con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 35 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 5.5 mm de diámetro de 25 mm a 35 mm de largo, con tornillos de bloqueo. Implante para reeemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 9 a 21 mm en incrementos de 2 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 6° y 12° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio.
TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
CAJA LUMBAR ANTERIOR
TORNILLO EXPANSIVO
TORNILLO BLOQUEO
4 | A6-COL4 | Instrumentación para columna toracica via posterior con tornillos transpediculares poliaxiales, monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 25 a 55 mm. Barras de entre 5.5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm. Con travesaño ajustable.
TORNILLO TRANSPEDICULA POLIAXIAL
TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA DE FIJACIÓN
Travesaño ajustable.
TORNILLO DE BLOQUEO
5 | A6-COL5 | Instrumentación para columna toracica via anterior, con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 35 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 5.5 mm de diámetro de 25 mm a 35 mm de largo, con tornillos de bloqueo.
PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL
TORNILLO POLIAXIAL
TORNILLO EXPANSIVO
BARRA DE FIJACIÓN
TRAVESAÑO AJUSTIABLE
TORNILLO DE BLOQUEO
6 | A6-COL6 | Implante para reemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio.
7 | A6-COL7 | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares poliaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 25 a 55mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm. con travesaño ajustable.
TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL
Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7a 16 mm de altura.
Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA
Travesaño ajustable.
TORNILLO DE BLOQUEO
8 | A6-COL8 | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 25 a 55mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm. con travesaño ajustable.
TORNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
BARRA
Travesaño ajustable.
| A6-COL8-1 | Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.
| A6-COL8-2 | Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.
9 | A6-COL9 | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.
GANCHO PEDICULAR
GANCHO LAMINAR
TORNILLO MULTIAXIAL
TORNILLO DE REDUCCIÓN
Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm.
Travesaño ajustable.
TORNILLO DE BLOQUEO
10 | A6-COL10 | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada.
11 | A6-COL12 | Sistema de cifloplastia con balón.
12 | A6-COL13 | Sistema de vertebroplastia.
13 | A6-COL15 | CAJA INTERSOMATICA INTERVERTEBRAL DE COLOCACION ANTERIOR LUMBAR
14 | A6-COL16 | CAJA CERVICAL AUTOBLOQUEANTE de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 o 7 grados de lordosis, con medidas intermedias.
Requerimientos adicionales
Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres pre quirúrgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componente deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.
Las partidas 1 y 2 deberán ser adjudicadas al mismo proveedor, al igual que la partida 4 y 5 por la importancias de las compatibilidades.
Numero de Partidas ofertadas
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## A5 TRAUMA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS.
PROPUESTA TÉCNICA
TRAUMA
A - 5
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: |  |  |  | FECHA:
DOMICILIO: |  |  | C.P. | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO:
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Nombre del Faricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario
1 | A8-IMPT1 | SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS QUE INCLUYA: | Set de pequeños fragmentos
IMPLANTES
3.5mm placa de reconstrucción, orificios: 6 a 14 orificios
3.5 mm placa de compresión (pequeña), orificios: 3 y hasta 16 orificios
Placa 1/3 de caña, orificios: 4 al 16
Placa (pequeña), oblicuo, orificios (vástago): 3,4,5
Placa T (pequeña) oblicuo, orificios de cabeza 3, orificios (vástago): 3,4,5
Placa de Trebol, orificios (vástago): 3 y 4 deberan incluir dos medidas por set
Arandela 7.0 mm
4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud: 10 a 32 mm
Tornillo esponjoso 4X22 mm cuerda C
4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud: 24 a 60 mm
Tornillo cortical 3.5 mm con medidas de longuitud de 6 a 60 mm
4.0 mm tornillo esponjoso, rosca parcial, 6.0 mm. longitud: 10 a 60 mm
INSTRUMENTAL
Sacador de tornillo
Kirshner, 1.2, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm
Broca de 2.5,2.7, 3.5 mm
Screw forceps
Machuelo de 3.5 y 4.0 mm
Rondana o arandela
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal pequeño
Avellanador pequeño
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad pequeño
Pinza porta tornillos pequeños
Dispositivo para doblar mini placas
Triscador de pequeños fragmentos
Pinza dobladora para mini placas
Pinza tipo weber
Perforador grado medico electrico o neumatico
Equipo de poder con piezas de anclaje rapido
Pinzas de reduccion tipo campo
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción polidentada
Elevadores de periostio
Separador mini hohmann y hoffman
2 | A8-IMPT2 | SET DE PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DISTAL | Set de placa anatómica para clavicula distal.
INSTRUMENTAL
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.7 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 9 Y 12 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7,3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para placa anatomica
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder
Cargador para baterias recargables
IMPLANTES
Placas bloqueadas, anatómica, de titanio para clavícula distal. De 4 a 7 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica, de titanio para clavícula medial. De 6 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica, de titanio para clavícula diafisaria. De 6 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
3 | A8-IMPT3 | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL
IMPLANTES:
Placas bloqueadas, anatómica, para húmero proximal, de titanio De 4 a 12 orificios en el cuerpo. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo en titanio, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 9, 12 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 , 3.5mm
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Plantilla guia para tornillos proximales con conector a la placa
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
4 | A8-IMPT4 | Set de placas anatómicas para húmero distal y olecranon. | Placa anatómica para húmero distal y olecranon.
IMPLANTES:
Placas bloqueadas, anatómica en titanio para húmero distal medial. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica en titanio , para húmero distal lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica en titanio, para húmero distal dorso lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas bloqueadas, anatómica, para olecranon. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo en titanio, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 y 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
MINI SIERRA
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 9 y 12 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 , 3.5mm
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso y placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
5 | A8-IMPT5 | Set de placa anatómica para radio próximal. | Set de placa anatómica para radio próximal.
IMPLANTES:
Placa anatomica de titanio para cupula de radio de 2 a 4 orificios derecha e izquierda
Tornillos de cortical 2.0 autorroscantes de longitudes de 6 a 30mm
Tornillos de cortical 2.4 mm autorroscantes de longitudes de 6 a 30 mm
Tornillos de bloqueo 2.4 autorroscantes de longitudes de 6 a 30 mm
Tornillos de cortical 2.7 autorroscantes de 10 a 30 mm
INSTRUMENTAL:
Mango de anclaje rapido
Vaina sujecion para tornillos
Pieza desatornillador autosujetante.
Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm
Broca de 1.8,2.0 , 2.5,2.7, 3.5 mm
Screw forceps
Machuelo de 3.5 y 4.0 mm
MINI SIERRA
Rondana
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal pequeño
Avellanador pequeño
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad pequeño
Pinza porta tornillos pequeños
Dispositivo para doblar mini placas
Triscador de pequeños fragmentos
Pinza dobladora para placas
Pinza tipo weber
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Equipo de poder con piezas de anclaje rapido
Pinzas de reduccion
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción
Elevadores de periostio
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
Separador mini hohmann y hoffman
Guia de broca
6 | A8-IMPT6 | Set de placa anatomica de radio distal de titanio . Que incluya : | Set de placas bloqueadas de radio distal.
IMPLANTES:
set de Placas anatomicas para radio distal material de titanio con medidas en grosor S, M, G y longuitud de 4 a 8 orificios
INSTRUMENTAL:
Pinza osea
Separador mini hohmann
Atornillador para perno
Mango de anclaje rapido
Vaina sujecion para tornillos
Pieza desatornillador autosujetante.
Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm
Broca de 1.8,2.0 , 2.5,2.7, 3.5 mm
Screw forceps
Rondana
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal pequeño
Avellanador pequeño
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad pequeño
Pinza porta tornillos pequeños
Dispositivo para doblar mini placas
Triscador de pequeños fragmentos
Pinza dobladora para placas
pinza tipo weber
perforadores
equipo de poder con piezas de anclaje rapido
pinzas de reduccion
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción
Elevadores de periostio
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
Separador mini hohmann y hoffman
Guia de broca
guia de taladro
Mango modular
Tornillos de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de cortical de 2.7 o 3.5 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Guia para tejidos blandos
Soporte para tornillo
Doblador de placa
7 | A8-IMPT7 | Set de placas bloqueadas de cubito distal. | Set de placas bloqueadas de cubito distal.
IMPLANTES:
Placa anatómica de bajo contacto de compresión bloqueada de titanio para tornillos de 2.5 mm recta para cúbito distal derecha e izquierda, de 6 a 8 orificios.
Tornillos de cortical de bloqueo de 2.5 mm. Longitud de 10 mm a 28 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de cortical de 2.5 mm. Longitud de 10 mm a 28 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Pinza osea
Separador mini hohmann
Atornillador para perno
Mango de anclaje rapido
Vaina sujecion para tornillos
Pieza desatornillador autosujetante.
Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm
Broca de 1.8,2.0 , 2.5,2.7, 3.5 mm
Screw forceps
Rondana
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal pequeño
Avellanador pequeño
Regla de medición de clavos y tornillos
Medidor de profundidad pequeño
Pinza porta tornillos pequeños
Dispositivo para doblar mini placas
Triscador de pequeños fragmentos
Pinza dobladora para placas
pinza tipo weber
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
equipo de poder con piezas de anclaje rapido
pinzas de reduccion
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Pinza de reducción
Elevadores de periostio
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
Guia de broca
guia de taladro
Mango modular
Soporte para tornillo
Kischner
Doblador de placa
8 | A8-IMPT8 | Set de acetabulo y pelvis. | Set de acetabulo y pelvis.
IMPLANTES:
Placas para reconstrucción de titanio rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro. número de orificios: de 2,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas para reconstrucción de titanio, curva moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro. número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidad
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial de 16 y 32 mm longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Brocas y destornillador para pelvis
Separadores hoffmann
Tornillos canulados 6.5 y 7.0 mm de diámetro hasta 100 o 150 mm
pinzas de weber grandes
DESARMADOR POLIAXIAL PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA TIPO CAIMÁN CH 200 MM17 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA TIPO CAIMÁN GDE 250 MM18 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA RECTA 280 MM19 PROBADOR PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVO20 PROBADOR PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTO21 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA ANGULADA 280 MM22 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA ANGULADA 250 MM23 PINZA DE REDUCCIÓN PÉLVICA 2 BOLAS 400 MM24 MANERAL C/GANCHO CHICO25 MANERAL EN T C/GANCHO GRANDE26 PINZA DE REDUCCIÓN 3 BOLAS 400 MM27 PINZA DE REDUCCIÓN ASIMÉTRICA 2 BOLAS 400 MM27 PINZA TRISCADORA DE PLACAS28 PINZA DE REDUCCIÓN PARA TORNILLOS
CAJA PARA SET DE CADERA PELVIS Y ACETÁBULO1 TRISCADORES2 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD 0-60 MM3 PINZA SUJETADORA DE TORNILLO CON CREMALLERA4 GUÍA DE BROCA/MACH 2.5/3.5 MM5 GUÍA DE BROCA/MACH 3.0/4.0 MM6 BROCA CORTA 2.5 MM7 MACHUELO C/MANGO EN T 3.5 MM8 BROCA CORTA 3.0 MM9 MACHUELO C/MANGO EN T4.0 MM10 BROCA FLEXIBLE 2.5 MM11 GUÍA PARA BROCA FLEXIBLE 2.5 MM12 DISTRACTOR DE CADERA13 DESARMADOR HEX CON SUJETADOR 3.5/4.0 MM14 MANERAL SPIKE
Atornillador para perno
Mango de anclaje rapido
Vaina sujecion para tornillos
Pieza desatornillador autosujetante.
Sujetador de tornillo
Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida
Desarmador Hexagonal
Avellanador
Regla de medición de clavos y tornillos
Pinza porta tornillos
Dispositivo para doblar placas
reductor manual bola pico (ball spike)
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Guias para broca
Pinza autocentrante y sujetadora de placas
Elevadores de periostio
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
Guia de broca
guia de taladro
Mango modular
Soporte para tornillo
Kischner
9 | A8-IMPT9 | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.
IMPLANTES:
Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo de titanio Número de orificios: de 4 al 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades
Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueada de titanio Número de orificios: de 4 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades
Tornillos de bloqueo de 2.7 y 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 2.7 y 3.5 mm de diámetro. longitud: de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 12 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.
Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables
10 | A8-IMPT10 | Set de placas para pie. | Set de placas para pie.
IMPLANTES:
Placas rectas y tornillos de 2.0 y 2.4 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas rectas y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas en "l" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas en "l" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas en "T" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Placas en "T" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de titanio 2.0 todas las medidas hasta 36 mm
INSTRUMENTAL:
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Avellanador 3.5/4.2
Barra Dobladora
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.8 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 12 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.
Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables
11 | A8-IMPT12 | Set de grandes fragmentos. | Set de grandes fragmentos.
IMPLANTES:
4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 4 al 18
4.5 mm Placa de de reconstruccion , orificios 4 a 18
4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 4 al 18
4.5mm Tornillo cortical, longitud: 14 a 90 mm.
Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8.
4.5mm Tornillo cortical, díametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14 a 90 mm.
4.5mm Tornillo esponjoso, Rosca 16 mm Longitud: 20 a 110 mm
4.5mm Tornillo esponjoso, Rosca 32mm , longitud: 35 a 110 mm
4.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, Longitud: 20 a 110mm
INSTRUMENTAL:
Broca de 3.2mm y 4.5 mm
Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm
Rondana
Tuerca para tornillo cortical
Sujetador de tornillo para desarmador grande
Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador
Avellanador grande
Regla para medir clavos y tornillos
Medidor de profundidad
Pinza porta tornillos
Gancho agudo
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Broca cilindrica de 100 a 225 mm
Pinza autocentrante y multidentada
Pinza de reducción
Guía sencilla y doble
Elevador angosto y ancho para periostio
Pinza herina
Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables
Separador hohmann
12 | A8-IMPT13 | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.
IMPLANTES:
Placa L izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 bloqueda de titanio
4.5MM Placa de compresión (ancha) bloqueada, orificios: 4 al 12
Placa semi- tubular bloqueada, orificios: 4 al 12 de titanio
4.5MM Placa de compresión (angosta) bloqueada, orificios 4 al 12 de titanio
Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 bloqueda de titanio
4.5MM Tornillo cortical, longitud :14 a 110 mm.
4.5MM Tornillo esponjoso Rosca 16 mm, longitud: 20 a 110 mm
4.5MM Tornillo esponjoso, Rosca 32mm, longitud: 35 a 110 mm
5.0 Mm Tornillo de bloqueo Longuitud de 14 a 110 mm
4.5MM Tornillo esponjoso con rosca total, longitud: 20 a 110 mm
INSTRUMENTAL:
Broca de 3.2 mm y 4.5 mm
Machuelo de 4.5 mm y 6.5 mm
Avellanador 4.5/6.7
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm
Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5
Elevador de periostio 15 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5
Gubias
Guia de broca doble 4.5 /6.5
Guía neutra excentrica 3.2
Legra
Machuelo 4.5 mm de acople rapido
Machuelo 6.5 mm de acople rapido
Machuelo con mango en t 4.5 mm
Machuelo con mango en t 6.5 mm
Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque
Martillo
Medidor de profundidad grande
Osteotomos
Pinza lowman y pinza tipo weber
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Pinzas autocentrante 26 cm largo
Protector de piel p/ 3.5 y 4.5
Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido
Separador benett
Separador howmann chicos
Separador howmann grandes
Separador volkmann
Triscadores para grandes fragmentos
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
13 | A8-IMPT15 | Set de placa anatómica de femur proximal. | Set de placa anatómica de femur proximal.
IMPLANTES:
Placa anatomica bloqueada 4.5/5.0 mm para femur proximal de contacto limitado de izquierda a derecha, Porcion proximal de la placa premoldeada para adaptarse al femur proximal. Longitud de 4 a 17 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillo de bloqueo de 7.3 mm, canulado, de aleación de titanio o aceroinoxidable, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 30 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 60mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Avellanador 4.5/6.7
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm
Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5
Elevador de periostio 15 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5
Gubias
Guia de broca doble 4.5 /6.5
Guia para tornillo 7.3 mm
Guía neutra excentrica 3.2
Legra
Machuelo 4.5 mm de acople rapido
Machuelo 6.5 mm de acople rapido
Machuelo con mango en t 4.5 mm
Machuelo con mango en t 6.5 mm
Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque
Martillo
Medidor de profundidad grande
Osteotomos
Pinza lowman
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Pinzas autocentrante 26 cm largo
Protector de piel p/ 3.5 y 4.5
Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido
Separador benett
Separador howmann chicos
Separador howmann grandes
Separador volkmann
Triscadores para grandes fragmentos
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
14 | A8-IMPT16 | Set de placa anatómica para femur distal. | Set de placa anatómica para femur distal.
IMPLANTES:
Placas bloqueadas para fémur distal, de aleación de titanio izquierda o derecha. agujeros 4 a 16. Longitud de 153 mm a 350 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de bloqueo de 4.5 mm. Longitud de 14.0 mm a 100mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 110 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Avellanador 4.5/6.7
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm
Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5
Elevador de periostio 15 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5
Gubias
Guia de broca doble 4.5 /6.5
Guía neutra excentrica 3.2
Legra
Machuelo 4.5 mm de acople rapido
Machuelo 6.5 mm de acople rapido
Machuelo con mango en t 4.5 mm
Machuelo con mango en t 6.5 mm
Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque
Martillo
Medidor de profundidad grande
Osteotomos
Pinza lowman
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Pinzas autocentrante 26 cm largo
Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa
Protector de piel p/ 3.5 y 4.5
Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido
Separador benett
Separador howmann chicos
Separador howmann grandes
Separador volkmann
Triscadores para grandes fragmentos
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
15 | A8-IMPT17 | Set de placa anatómica para tibia proximal. | Set de placa anatómica para tibia proximal.
IMPLANTES:
set de Placas anatomicas de titanio bloqueda para tibia proximal izquierda y derecha de 4 a 12 orificios
Tornillos corticales de 14 mm a 110 mm
Tornillos corticales bloqueados de 14 mm a 110 mm
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
canulados 6.0 y 6.5 y 7.0 con arandelas
INSTRUMENTAL:
Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5
Desarmador
Punta desarmador montable
Medidor de profundidad
Protector de tejidos
Triscadores
Guia para tornillo bloqueado
Cinceles de lambotte
Cizaya
Cucharillas
Gubias
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Osteotomos
Pinza lowman
Pinza multidentada 22 cm
Pinza tipo campo mediana 19 mm
Pinza verbruge
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
kirshner
16 | A8-IMPT18 | Set de placa anatómica para tibia distal | Set de placa anatómica para tibia distal.
IMPLANTES:
Placa anatomica de titanio anteromedia y anterior y anterolateral bloqueada de 4/10 a 12/15 orificos
Tornillos corticales bloqueados 3.5 x 12 mm a 3.5 x 70 mm
Tornillos corticales 3.5 x 12 mm a 3.5 x 70 mm
Tornillos esponjosos Rosca ciompleta 4.0 mm de 10 a 70 mm
Tornillos esponjosos rosca 32 mm 4.0 de 10 a 70 mm
INSTRUMENTAL:
Broca 2.5, 2.7 y 3.5
Desarmador manual
Punta desarmador montable
Guia de broca
Protector de tejidos
Medidor de profundidad osea
Pinza reductora erina
Pinza reductora tipo erina dentada
Avellanador
Machuelo
Triscador
Separador hohmann
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Kischner
Guia para tornillo bloqueado
17 | A8-IMPT19 | Set placa DHS | Set placa DHS-DCS.
IMPLANTES:
Placa DHS de 135º con orificio DCP. Para cadera de 4 a 16 orificios
Tornillo de cierre cabeza hexagonal
Tornillo deslizante DHS de 55 a 120 mm.
INSTRUMENTAL:
Pinza para sujetar tornillos
Desarmador grande hexagonal
Medidor de profundidad
Avellanador grande
Machuelo
Broca cilindrica 3.5 y 4.5 mm
Mango para guias fijas
Pinza de sujecion de placa a Diafisis femoral
Guia fija de 135º
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Guia doble de carga y neutral
Guia ajustable para clavos calibrados
Broca canulada escalonada
Clavo guia calibrado con punta roscada
Medidor acanalado para clavo guia calibrado
Guia con camisa para placa tubo y tornillo deslizante
Llave en T de insercion - extraccion para tornillo deslizante
Impactor para placa tubo
Rima graduada para tornillo deslizante
Rima DHS para placa tubo
Machuelo en T para tornillo deslizante
18 | A8-IMPT20 | Set de protesis de thompson acero. | Set de protesis de thompson acero.
IMPLANTES:
Cemento quirurgico 40 grs con antibiotico
Protesis de thompson para cadera diametro 38-56 mm
INSTRUMENTAL:
Tirabuzon
Impactor para protesis
Mango en t para cabezal de prueba
Cabeza de prueba 38-56 mm
Sierra grado medico
Rima especial para protesis de thompson
Barra de tommy
Separadores hofmann
19 | A8-IMPT22 | Set de clavo femur titanio. | Set de clavo femur titanio.
IMPLANTES:
Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Pernos roscado para bloqueo. Longitud de 30.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Tornillos de cierre para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Aditamento distal c/tornillo
Alambre guía con punta roscada de 2.4
Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3
Broca con mango en “T“
Camisa 6.3
Camisa exterior de 10.0
Camisa exterior de 11.0
Camisa exterior para palpador
Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1
Desarmador mango “T“ p/perno titanio gama
Desarmador 4.5 con mango “T“
Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador
Dilatador 8.0/9.0
Dispositivo de bloqueo distal para palpador
Dispositivo distal
Extractor de clavo móvil
Guía
Impactador canulado
Impactador con tope
Llave allen de 14 cm y 4.6 cm
Machuelo con mango en “T“
Medidor de alambre guía
Medidor de profundidad con protector
Palpador en “T”
Probador de bloqueo
Punzón iniciador
Regleta de bloqueo proximal en “U“ Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal
Regleta de reconstruccion/retrogrado
Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Suajador de clavo
Tornillo para regleta
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder
Cargador para baterias recargables
20 | A8-IMPT24 | Set de clavo tibia titanio. | Set de clavo tibia titanio.
IMPLANTES;
Clavos intramedulares para tibia. canulados, de titanio, con bloqueo proximal y distal. Con regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 12.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Pernos roscado para bloqueo del clavo de tibia, Longitud de 20.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Broca 5.0 con mango en T
Broca larga anclaje rápido
Broca larga con anclaje rápido 6.3
Camisa interior 10.0 mm
Camisa interior 4.2
Camisa interior 5.2
Camisa interior 6.3
Desarmador en T 4.5
Dispositivo de bloqueo distal p/palpador
Dispositivo de bloqueo proximal
Dispositivo de bloqueo distal
Impactador con tope
Llave allen chica
Llave allen grande
Machuelo con mango en T
Medidor de profundidad con protector
Palpador en T
Probador de bloqueo
Punzon iniciador
Punzon pequeño 7.0 mm
Regleta
Regleta de bloqueo proximal en U
Rima rigida #7, 8, 9, 10, 11
Sujetador de clavo móvil P/extracción
Sujetador de clavo
Tope P/broca 4.0
Tornillo de regleta distal cuerda delgada
Tornillo de regleta proximal cuerda gruesa
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
21 | A8-IMPT30 | Set de fijacion para muñeca. | Set de fijacion para muñeca.
Barra de fibra de carbono fijador externo 100 mm, 150 mm, 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Abrazadera barra - barra. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
de 6 a 8 Clavos tipo Schanz de 2.7 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
22 | A8-IMPT32 | Set de fijacion externa. | Set de fijacion externa.
Barra de fibra de carbono o acero, para fijador externo. De 150 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Abrazadera barra - barra. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
6 a 8 Clavos tipo Schanz de 4.5 a 6.00 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100 mm a 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
23 | A8-IMPT33 | Sistema de minifragmentos para mano. | Sistema de minifragmentos para mano.
IMPLANTES:
Placas bloquedas y no bloqueadas de titanio
Arandela para tornillo 3.5 mm y 4.0 mm
1.5 mm placa (recta), varias medidas
1.5 mm placa condilar, orificios 7, izquierda y derecha
2.0 mm placa (recta) placa de varias medidas
2.0 mm placa T, 9 orificios, orificios en cabeza 3,4 orificios (vástago) 9
2.0 mm placa T, 2 orificios, orificios en cabeza 2, orificios (vástago) 2
2.0 mm placa L, orificios (vástago) 2, oblicuo, derecha e izquierda.
2.0 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha
2.7 mm placa L, oblicuo, izquierda y derecha
2.7 mm placa L
2.7 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha
2.7 mm tornillo cortical, longitud 6 a 24 mm
Placa para multifragmentos, orificios 7
Kirshner, 1.0 mm y 1.25 mm con punta de 150 mm
1.5 mm tornillo cortical, longitud: 6 a 24 mm
2.0 mm tornillo cortical, longitud, 6 a 24 mm
INSTRUMENTAL:
Alambre para cerclaje, 0.6 mm x 175 mm
Alambre para cerclaje, 0.8mm x 200mm
Broca de 1.1 mm
Screw forceps
Broca de 1.5, 2.0 y 2.7 mm
Machuelo de 1.5, 2.0 y 2.7 mm
Charola para placas mini
Charola para mini tronill
Perforadores canulados o pieza de mano grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Mini desarmador correspondiente tipo estrella
Mini avellanador
Mini medidor de profundidad
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
Mango conexión rápida
Brocas cilindricas y de conexión rápida
24 | A8-IMPT34 | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | Set de tornillos canulados tipo Herbert.
IMPLANTES:
Tornillos canulado tipo herbert, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Avellanador 7.0 Avellanador canulado con mango en t de 4.0 mm Broca canulada 2.7 graduada con tope Broca canulada 5.0 Camisa exterior para broca 5.0 Camisa Interior para alambre guía Desarmador canulado 2.5 p/tornillo 4.0 mm Desarmador canulado 4.0 p/tornillo 7.0 Guía con punta de gancho Guía con punta roscada 1.1 mm Guía con punta roscada 2.0 Guía de broca c/punzon p/tornillo canulado 7.0 Guía de broca c/punzón, P/tornillo canulado 4.0 Guía de paralelismo c/tornillo sujetador Machuelo canulado 7.0 Machuelo canulado con mango en t de 4.0 mm Medidor de profundidad P/alambre guía Medidor para alambre guía Multiguía Punzón iniciador Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
25 | A8-IMPT35 | Set de tornillos canulados. | Set de tornillos canulados.
IMPLANTES:
Tornillos canulado de 3.0 mm a 7.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
Rondanas o arandelas, para tornillos canulados. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
INSTRUMENTAL:
Avellanador 7.0
Avellanador canulado con mango en t de 4.0 mm
Broca canulada 2.7 graduada con tope
Broca canulada 5.0
Camisa exterior para broca 5.0
Camisa Interior para alambre guía
Desarmador canulado 2.5 p/tornillo 4.0 mm
Desarmador canulado 4.0 p/tornillo 7.0
Guía con punta de gancho
Guía con punta roscada 1.1 mm
Guía con punta roscada 2.0
Guía de broca c/punzon p/tornillo canulado 7.0
Guía de broca c/punzón, P/tornillo canulado 4.0
Guía de paralelismo c/tornillo sujetador
Machuelo canulado 7.0
Machuelo canulado con mango en t de 4.0 mm
Medidor de profundidad P/alambre guía
Medidor para alambre guía
Multiguía
Punzón iniciador
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
26 | A8-IMPT37 | Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. | Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial.
Placa anatómica bloqueada pedíatrica
Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
27 | A8-IMPT38 | Cemento oseo quirurgico con antibiotico | Cemento oseo quirurgico con antibiotico
28 | A8-IMPT39 | Set placa gancho acromio clavicular | Set placa gancho acromio clavicular
IMPLANTES:
Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 4 y 6, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades de titanio.
Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10 a 30 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades
INSTRUMENTAL:
Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño
Broca 2.0 mm. (5/64 ")
Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 2.7 mm. (7/64 ")
Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm
Broca 3.5 mm. (9/64 ")
Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Elevador de periostio 12 mm
Elevador de periostio 9 mm
Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5
Guía de broca doble 2.5/3.5
Guia de broca doble 2.7/4.0
Guía de Broca 2.0
Guía neutrada excéntrica 2.5
Machuelo con mango en T 2.7 mm
Machuelo con mango en T 3.5 mm
Machuelo con mango en T 4.0 mm
Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.
Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.
Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.
Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.
Mango de Machuelo Pequeño
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0
Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque
SIERRA
Medidor de Profundidad Pequeño
Pinza autocentrantes de 19 cm de largo
Pinza Dobladora
Pinza multidentada 16 cm
Pinza Sujetadora de Hueso
Pinza Sujetadora de Placas
Pinza tipo campo mediana 18 cm
Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido
Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
29 | A8-IMPT41 | Set de Placa anatomica de perone distal | Set de Placa anatomica de perone distal
IMPLANTES:
Placa anatomica bloqueda para perone izquierda y derecha de 4 a 10 orificios de titanio
Tornillos corticales de 12 mm a 30 mm
Tornillos corticales bloqueados de12 mm a 30 mm
INSTRUMENTAL:
Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5
Desarmador
Punta desarmador montable
Protector de Tejidos
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Triscadores
Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables
Kirshner, 1.6,2.0 mm
30 | A8-IMPT42 | Placa anatómica para maleolo medial 2.7 mm de titanio | Placa anatómica para maleolo medial 2.7 mm de titanio
IMPLANTES:
Placa anatómica para maleolo medial 2.7 mm de titanio 4, 6 y 8 orificios
Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm
Tornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm
INSTRUMENTAL:
Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5
Desarmador
Punta desarmador montable
Protector de Tejidos
Triscadores y cizalla
Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
Equipo de poder Cargador con baterias recargables
Kirshner, 1.6,2.0 mm
31 | A9-IMPT43 | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos. | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.
Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueada. De titanio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas rectas de bajo contacto para tornillo de 3.5 mm, bloqueada. De titanio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas rectas de reconstruccion bloqueada. De titanaio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Tornillo de bloqueo de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 12.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Tornillo de bloqueo de 3.5 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 12.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 70.0 mm. De titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Tornillos para hueso esponjoso. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Tornillos para hueso esponjoso. Longitud: de 10.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Clavo kirschner, De acero. Diámetro de 1.2 a 2.0 mm y Longitud de 100.0 mm a 150.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Brocas cilíndricas de 2.5 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Brocas cilíndricas de 2.7 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Brocas cilíndricas de 3.5 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
32 | A8-IMPT46 | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial. | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial.
Placa recta para tornillo de 1.5 mm de díametro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas en "L" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas en "T" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas en "Y" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placa para orbita para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placa para orbita para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placa en malla para craneo para tornillos de 1.5 mm de diámetro de 60 x 60 y 90 x 90 mm. Titanio. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas recta para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas en "T" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placas en "Y" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placa para orbita para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 7 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placa en malla para craneo para tornillos de 2.0 mm de diámetro de 60 x 60 y 90 x 90 mm. Titanio. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placa para reconstrucción recta bloqueada para tornillo de 2.0 mm de díametro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.
Placa para reconstrucción en "L" bloqueada para tornillo de 2.0 mm de díametro. Titanio. De 12 a 14 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza
Placa para reconstrucción recta bloqueada para tornillo de 2.4 mm de díametro. Titanio. De 4 a 18 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza
Placa para reconstrucción en "L" bloqueada para tornillo de 2.4 mm de díametro. Titanio. De 13 a 20 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza
Tornillos para hueso cortical, de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 4 mm a 13 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 4 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Tornillos para hueso cortical, de 2.4 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Tornillos para hueso cortical de bloqueo, de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Tornillos para hueso cortical de bloqueo, de 2.4 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Brocas cilíndricas de 1.2 mm de diámetro, longitud de 30 a 50 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Brocas cilíndricas de 1.5 mm de diámetro, longitud de 42 a 115 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Brocas cilíndricas de 1.8 mm de diámetro, longitud de 80 a 100 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
33 | A8-IMPT47 | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación
PISTOLA DE LAVADO o de irrigación; con cánula para lavado centro medular y/o con punta para irrigación de heridas contaminadas, con alimentación propia.
34 | A8-IMP48 | Espaciadores de cadera | Espaciadores de cadera
Espaciadores. De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.
Requerimientos adicionales
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior únicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder el importe máximo adjudicado.
Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes.
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asesoría Técnica para el uso del Equipo.
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres pre quirúrgicos para entrenar al personal.
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material
Todo el material y equipo debe contar con certificación internacional de calidad
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.
Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.
Número de Partidas ofertadas
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## A6 ARTROSCOPIA
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO DE PRÓTESIS Y OSTEOSÍNTESIS.
PROPUESTA TÉCNICA
ARTROSCOPÍA
A - 6
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: |  |  |  | FECHA:
DOMICILIO: |  |  | C.P. | R.F.C.:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  | TELÉFONO:
No. Partida | Clave | Descripción | Sistema | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario
ÚNICA | A9-ART1 | Sistema para limpieza articular de rodilla. | Limpieza articular + reparación de meniscos
| A9-ART2 | Sistema para limpieza articular de Hombro y acromioplastia. | Limpieza articular
| A9-ART3 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biodegradable o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0mmde diámetro, sutura de dos a cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento. | Reparación de hombro
| A9-ART4 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, equipo para transporte de suturas desechable de 45° Izq. 45° Der y 70°al frente. | Reparación de hombro
| A9-ART5 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desagüe para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Reparación de hombro
| A9-ART6 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decúbito lateral. | Reparación de hombro
| A9-ART7 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labum, brocas para preparación de túnel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento. | Reparación de hombro
| A9-ART8 | Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior con guías anatómica retrogradas . Sistema de suspensión cortical con dos suturas para tracción y un ojal ajustable de tensión reversa auto bloqueante para injerto, tornillo de interferencia biodegradable y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diámetro y 23 mm a 35 mm de longitud, incluye medidas intermedias, clavo guía para tornillo biodegradable, broca retrograda para LCA | Reparación de ligamento cruzado
| A9-ART9 | Cirugía de artroscopia. consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diámetro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido óseo de 4.0mm a 5.5mm de diámetro, cánulas de desagüe de 7mm a 9mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular
| A9-ART10 | Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm | Reparación de hombro
| A9-ART11 | Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura | Reparación de hombro
| A9-ART12 | Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diámetro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido óseo de 4.0mm a 5.5mm de diámetro, cánulas de desagüe de 7mm a 9mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular pequeñas articulaciones
| A9-ART13 | Suturas ultra fuertes | Reparación de ligamentos
| A9-ART14 | Suturas de alta tensión | Reparación de ligamentos
Requerimientos adicionales
El instrumental deberá venir esterilizado, para los procedimientos que así aplique
Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.
En el caso del supuesto anterior únicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervención quirúrgica. En ningún caso podrá exceder el Precio unitario ofertado.
El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realización del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.
Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.
Asesoría de instrumentista para el implante.
Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.
Talleres pre quirúrgicos para entrenar al personal
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.
Todos los componentes deben ser compatibles entre si.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL