## Hoja2
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PCE-LPP-014-2026-BIS
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE INYECTOR DE RAYOS X (MEDIOS DE CONTRASTE) CON EQUIPO EN COMODATO"
PROPUESTA TÉCNICA B
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL :
RFC :
DOMICILIO FISCAL COMPLETO: | [5 empty] | C.P.:
| TELÉFONO : |  |  |  |  | FECHA :
NOMBRE DE QUIEN LA EMITE :
CORREO ELECTRÓNICO :
CANT | DELEGACIÓN | EQUIPO Y ESPECIFICACIONES | CUMPLE | MARCA | MODELO | REGISTRO SANITARIO | CARTA DE APOYO DE FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO | FOLIO REFERENCIA
1 | CHIHUAHUA | 1. SISTEMA DE INYECCIÓN PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
1 | DELICIAS | 1.1. Modulo de Control incluido en soporte del sistema de inyección
1 | JUAREZ | 1.2. Jeringas desechables con capacidad de 200 ml con límite de presión de 325 PSI
1.3. Rango de llenado en incrementos de 1 ml
1.4. Sistema de contrapeso suspendido o con pedestal en el suelo
1.5. Almacenamiento de por lo menos 250 protocolos de inyección de al menos 6 fases cada uno.
1.6. Sistema de doble jeringa para inyección simultánea de solución salina y medio de contraste
1.7. Software de personalización de protocolos de inyección basada en el peso del paciente
1.8. Equipo con inyección de prueba de solución salida para permeabilidad de vena.
1.9. Conexión a Red Informatica (PAC´s y RIS) con acceso a la importación de la lista de trabajo de la modalidad
1.10. Transferencia automática de los datos de la inyección de contraste (Dicom, HL7, WEB SERVICES, XML)
1 | CHIHUAHUA | 2. SISTEMA DE INYECCIÓN PARA RESONANCIA MAGNÉTICA
1 | JUAREZ | 2.1. Con jeringa para medio de contraste: 65ml y 115ml para solución salina
2.2. Tasa de flujo programable desde 0,01 hasta 10 ml/s en: incrementos de 0,01 ml/s entre 0,01 y 3,1 ml/s incrementos de 0,1 ml/s entre 3,1 y 10 ml/s
2.3. inyección de prueba regulable desde 0,5 ml a 20 ml en incrementos de 0,1 ml
2.4. Límites de presión 6 valores preestablecidos: 100 – 325 psi o 690 – 2240 kPa
2.5. Sistema de cálculo de la eTFG
2.6. Software: Conectividad con la lista de trabajo
2.7 Equipo que cuente con mínimo de 6 fases programables
2.8 Función de Vena permeable
2.9. Conexión de equipo en base de fibra óptica para disminución de ruidos en accesorios.
2.10 Interfaz con PACS/RIS
2.11 Panel de análisis e información personalizado
2 | CHIHUAHUA | 3. EQUIPO CALENTADOR DE MEDIOS DE CONTRASTE
2 | JUAREZ
1 | DELICIAS
1 | CHIHUAHUA | 4. SISTEMA DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA. Con accesos en tiempo real, para poder verificar el estatus de los equipos, proporcionando claves de acceso personalizado, y que permitan revisar y descargar las plantillas los reportes generados; bitácoras para efectos de revisión.
JUAREZ
DELICIAS
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL